中华人民共和国国家计量检定规程

JJG  XXXX－XXXX

### 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）放射治疗模拟定位X射线辐射源

Medical  Diagnostic X-ray Radiation Source for Spiral Computed Tomography （CT）Radiation therapy Simulating Localization

（报批稿）

20××-××-××发布                 20××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局发布

JJGxxxx--xxxx

### 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）放射治疗模拟定位X射线辐射源检定规程

Verification Regulation of Medical Diagnostic X-ray Radiation Source for Spiral Computed Tomography（CT）Radiation therapy Simulating Localization

归 口 单 位：全国电离辐射计量技术委员会

起 草 单 位：福建省计量科学研究院

参加起草单位：中国测试技术研究院

中国计量大学

南方医科大学

本规程委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

董  旭（福建省计量科学研究院）

杨  勇（中国测试技术研究院）

郑  炜（福建省计量科学研究院）

杜建雄（中国计量大学）

参加起草人：

李  杰（福建省计量科学研究院）

李国庆（南方医科大学）

范  杰（中国测试技术研究院）

林  滔（中国测试技术研究院）

目 录

1  范围…………………………………………………………………………(1)

2  引用文件…………………………………………………………………(1)

3  术语和计量单位……………………………………………………………(1)

4  概述…………………………………………………………………………(4)

5  计量性能要求………………………………………………………………(4)

6  通用技术条件………………………………………………………………(6)

7  计量器具控制………………………………………………………………(6)

7.1 检定条件…………………………………………………………………(6)

7.2 检定项目…………………………………………………………………(7)

7.3检定方法…………………………………………………………………(8)

7.3.1 剂量指数………………………………………………………………(8)

7.3.2 均匀性…………………………………………………………………(10)

7.3.3 噪声水平………………………………………………………………(11)

7.3.4 图像之间的一致性……………………………………………………(11)

7.3.5 CT值…………………………………………………………………(11)

7.3.6 层厚……………………………………………………………………(11)

7.3.7 空间分辨力（率）………………………………………………………(11)

7.3.8 低密度分辨力（率）……………………………………………………(12)

7.3.9扫描床…………………………………………………………………(12)

7.3.10激光定位系统………………………………………………………(13)

7.4 检定结果的处理…………………………………………………(13)

7.5检定周期……………………………………………………………(13)

附录A 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）放射治疗模拟定位X射线辐射源检定记录…………………………………………………………………(14)

附录B 检定证书内页格式………………………………………………(16)

附录C 检测螺旋CT模体的示意图……………………………………………(17)

医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）

放射治疗模拟定位X射线辐射源检定规程

1  范围

本规程适用于医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）放射治疗模拟定位X射线辐射源（以下简称CT定位机）的首次检定、后续检定和使用中的检查。

2  引用文件

本检定规程引用下列文件：

JJG 1026医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源

JJG 1028-2007放射治疗模拟定位X射线辐射源

GB/T 10149   医用X射线设备术语和符号

AAPM RPT_83 CT放射治疗模拟定位机和CT模拟定位过程的质量保证（Quality assurance for computed-tomography simulators and the computed tomography-simulation process）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3  术语和计量单位

3.1  术语

JJF 1001、JJF 1035界定的及以下术语和定义适用于本规程。

3.1.1 剂量指数 dose index

3.1.1.1 CT剂量指数100（CTDI100）

对一个单次轴向扫描产生的沿着体层平面垂直线剂量分布从-50mm到＋50mm的积分除以体层切片数N和标称体层切片厚度T的乘积。

对于N×T小于40mm的射束宽度：

（1）

对于N×T大于40mm的射束宽度（测量过程中除限束器设置外其余所有CT定位机运行条件均保持相同）：

CTDI100=-50mm+50mmDRefz(N×T)Refdz×CTDIfreeair,  N×TCTDIfreeair, Ref                     ( 2 )

式中：

D（z）——沿着体层平面垂直线z轴的剂量分布（以z=0为中心），这个剂量分布是在聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA，有机玻璃）模体中测量的但是按照空气吸收剂量测得的；

N ——X 射线源在单次轴向扫描中产生的体层切片数；

Ｔ——标称体层切片厚度；

(N×T)Ref——是选定的N×T为20mm或可以选择的小于20mm的N×T最大值；

DRef(z)——射束宽度为(N×T)Ref的单次轴向扫描中沿垂直于体层平面的直线z的剂量分布，这个剂量虽然是在聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA，有机玻璃）模体中测量的但是是作为空气吸收剂量给出的；

CTDIfreeair, N×T——对于某个特定的射束宽度N×T的CTDIfreeair；CTDIfreeair,Ref—— 对于某个特定的射束宽度(N×T)Ref的CTDIfreeair。

注：采用轴向扫描测量。

1 虽然CTDI100源自空气吸收剂量, 但实际上, 评价用PMMA剂量体模测得的空气吸收剂量与用一个电离室从体模中测得的空气比释动能相当接近。

2 这个定义假设剂量分布曲线以z=0为中心。

3 典型的轴向扫描X射线源旋转360度。

4 当体层切片有重叠时，例如，在具有“z向飞焦点”功能的CT机上，积分式中的分母应有沿z向的有重叠的体层切片的总标称宽度确定。例如，如果重叠比例为50%，那么分母应替换为0.5×N×T；

5 z轴典型设定为旋转轴；

6 CTDI100设计的考虑是包含尽可能多的散射线。

3.1.1.2 加权CT剂量指数100（CTDIw）

加权CTDI100（CTDIw）定义为

CTDIw=  CTDI100（中心）+ CTDI100（周边）                            （3）

式中：CTDI100（中心）——检测物体中心的CTDI100测量值；

CTDI100（周边）—检测物体周边的CTDI100测量平均值。

3.1.1.3 容积CT剂量指数CTDIvol

轴向扫描方式下，CTDIvol如下定义：

（4）

式中：

N —— X射线管在某一单次旋转时产生的体层切片数；

T —— 标称体层切片厚度；

Δd——相邻扫描之间患者支架在z方向运行的距离；

CTDIW——是加权CTDI100。

在螺旋扫描方式下：

（5）

CT螺距因子定义为：

（6）

3.1.2 CT值  CT number

用来反映CT图像上每个像素区域代表的X射线衰减的平均数值。所测得的某物质的衰减值用式（7）可转换为该物质的CT值：

CT=×1000                       （7）

式中：μ－线性衰减系数。

水的CT值是0 HU，空气的CT值为-1000 HU。

注：CT值通常以霍斯菲尔德（HU）表示。

3.1.3定位 positioning

在放射治疗计划设计中，采用X射线影像技术确定和标记治疗靶区的过程。

3.1.4 CT模拟定位 CT Simulating Localization

通过CT扫描和图像的三维重建技术获得患者的影像资料，通过影像资料能够在三维空间显示肿瘤范围及其周围的正常组织，以便于确定后续放射治疗的具体位置。

3.2  计量单位

3.2.1吸收剂量的单位及符号

计量单位：戈[瑞]；单位符号：Gy

3.2.2空间分辨力的单位及符号

计量单位：线对每厘米，单位符号：Lp/cm

3.2.3 长度单位及符号

计量单位：毫米，单位符号：mm

4  概述

CT定位机通常由平面扫描床、CT扫描仪、激光定位系统以及专用工作站等部分组成。是利用CT扫描和图像的三维重建技术获得患者的影像资料，通过影像资料能够在三维空间显示肿瘤范围及其周围的正常组织，以便于精确确定肿瘤立体形状、位置，以及后续放射治疗的靶区剂量及放疗方案等。

5  计量性能要求

5.1 剂量指数

CT定位机扫描测量时，用轴向扫描测量加权剂量指数（CTDIW），通过容积剂量指数（CTDIvol）计算公式得到CT定位机的剂量指数，即：CTDIvol

剂量指数的准确性用容积剂量指数（CTDIvol）表示，即：

厂家给出的CT定位机容积CT剂量指数（CTDIvol）与实际测量值变化范围在20%以内。

5.2 均匀性

剂量指数（CTDI100（中心））不大于40mGy时，均匀性应符合以下5.2.1和5.2.2要求。

5.2.1新安装的CT定位机，模体中心感兴趣区域平均CT值与周边每个感兴趣区域平均CT值之差的绝对值不应超过4HU；运行的CT定位机，模体中心感兴趣区域平均CT值与周边每个感兴趣区域平均CT值之差的绝对值不应超过5HU。

5.2.2新安装的CT定位机扫描装置，均匀性与随机文件规定的标称值的偏差不应超过±4HU；运行的CT定位机，均匀性与随机文件规定的标称值的偏差不应超过±5HU。

5.3  噪声水平

5.3.1用直径为20cm的圆柱模体，头部条件状况下，剂量指数（CTDI100（中心））不大于40mGy时，扫描层厚为10mm，噪声水平应不大于0.35%。

5.3.2新安装的CT定位机扫描装置，噪声水平与随机文件规定运行条件下的标称值的偏差不应超过15%。

5.4  图像之间的一致性

对于多排螺旋CT定位机扫描装置，图像之间不同层面同一中心位置CT值的偏差应不超过6HU。

5.5  CT值

在头部临床典型条件时， CT值应符合下列的要求。

空气：-1000HU±30HU；水：0 HU±4HU。

5.6  层厚

标称层厚大于2mm，实测值与标称值之差的绝对值不大于1mm；

标称层厚在（1～2）mm的范围内，实测值与标称值之差的绝对值不大于标称值的50%；

标称层厚小于1mm，实测值与标称值之差的绝对值不大于0.5mm。

5.7  空间分辩力（率）

5.7.1新安装的CT定位机，应符合下列要求：

规定的标准值与MTF曲线上50%和10%处的测量值之差不大于0.5Lp/cm或10%，取0.5Lp/cm和10%中较小的一个。

5.7.2 运行的CT定位机，应符合下列要求：

5.7.2.1用直径为20cm的圆柱模体，512×512矩阵、视野(FOV)不低于20cm、头部常规标准条件下，能分辨出至少5.0Lp/cm，或一组（多于4个）1.0mm的圆孔。

5.7.2.2用直径为20cm的圆柱模体， 512×512矩阵、视野(FOV)不大于20cm、头部的高分辨条件下,应能分辨出至少7.5Lp/cm, 或一组（多于4个）0.6mm的圆孔。

5.8  低对比分辨力（率）

5.8.1新安装的CT定位机应符合下列要求：

5.8.1.1应满足厂家出厂的技术指标。

5.8.1.2用直径为20cm的圆柱模体，在头部条件状况下，头部条件10mm或最大层厚下，剂量指数（CTDI100，（中心））不超过40mGy时，1%对比度应能分辨模体中2mm的圆孔和0.3%对比度应能分辨模体中5mm的圆孔。

5.8.2运行的CT定位机，应符合下列要求：

用直径为20cm的圆柱模体，在头部条件状况下， 10mm或最大层厚下，剂量指数（CTDI100，（中心））不超过40mGy时，1%对比度应能分辨模体中3mm的圆孔和0.3%对比度应能分辨模体中6mm的圆孔。

注：上述模体见附录C。

5.9 扫描床

5.9.1 扫描床床面与水平面的平行度不超过0.1mm/m；

5.9.2 扫描床移动定位精度：重复测量3次以上，50cm的定位精度不超过±2.0 mm；

5.9.3 扫描床重复定位精度：重复测量3次以上，50cm的重复定位精度不超过±2.0 mm。

5.10激光定位系统

5.10.1 CT机架激光定位指示与实际扫描层面重合性：轴向误差不超过±2.0 mm；

5.10.2外置激光定位系统指示与实际扫描层面重合性：轴向误差不超过±2.0 mm；

5.10.3外置顶部激光重复定位精度：重复测量3次以上，50cm的重复定位精度不超过±2.0mm。

6  通用技术条件

6.1  CT定位机必须有制造厂、型号、编号等清晰的标志。

6.2  CT定位机的电气、机械及放射防护性能应符合出厂要求。

7  计量器具控制

7.1  检定条件

7.1.1  检定环境条件

- 温度为（18～28）℃

- 湿度小于85％RH

- 大气压为（80～110）kPa

7.1.2  检定设备

7.1.2.1诊断水平剂量计：必须是电离室型或半导体型的剂量计，带有长杆电离室或切片探测器的积分剂量计必须给出所需的半值层校准因子，其不确定度不超过5%（k=2）。积分档年稳定性不大于2%。

7.1.2.2 CT模体

CT模体应符合附录C的要求。

7.1.2.3  激光定位灯检测模体（见图1）：三个小柱上方各有一组沿三维X、Y、Z方向分布的直径1.0 mm的圆孔，圆孔交汇处放置铅球。

图1激光定位灯检测模体示意图

7.1.2.4 水平仪：分度值优于0.02 mm/m，长度约15cm。

7.1.2.5 激光测距仪：（0～200）cm ，分度值1mm。

7.2检定项目

表1  检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  |  |
| 剂量指数 |  |  | - |
| 均匀性 |  |  |  |
| 噪声水平 |  | +** | +** |
| 图像之间的一致性* | + | - | - |
| CT值 |  |  | - |
| 层厚 |  | - |  |
| 低对比度分辨力 |  |  |  |
| 空间分辨力 |  |  |  |
| 扫描床 |  |  |  |
| 激光定位系统 |  |  |  |
| 注： “＋”表示应检项目，“-”表示可不检项目 * 该项是指多排螺旋CT。 **该项是指5.3.1条款 |  |  |  |

7.3检定方法

7.3.1剂量指数

7.3.1.1 标称射线宽度不大于40mm

将头部剂量模体分别置于射线照射野中心，将电离室或探测器依次放置模体中通孔里，其余圆孔插入圆棒，用CT定位机机头部条件进行扫描，扫描区域不应有影响线束的物质。

（1）用100mm长杆电离室进行测量时，需要在轴向扫描条件下进行，通过测量CTDI100计算加权CT剂量指数（CTDIW）和容积CT剂量指数（CTDIVOL）。

CTDI100,N×T<40=—50mm+50mmD（z）N·Tdz                        （8）

比释动能mGy为显示单位的诊断水平剂量计，其模体中的吸收剂量（mGy）用公式（9）：

M∙Nk∙F2∙d-1Dw=                      （9）

式中：

DwDw——模体的吸收剂量mGy；

M——剂量仪经温度、气压修正的示值，单位为mGy；

Nk——空气比释动能刻度因子，cm；

d——层厚（N∙T），cm。

（2）用切片探测器进行测量时，需要在轴扫描条件下进行，通过测量CTDI100计算加权CT剂量指数（CTDIW）和容积CT剂量指数（CTDIVOL）。用公式（10）表示其模体中的吸收剂量（mGy）：

Dw=                          (10)

式中：

M1——剂量仪的示值(不需要温度、气压修正)，单位为mGy。

7.3.1.2 标称射线宽度大于40mm

（1）用100mm长杆电离室进行测量

在满足8.2.1.1（1）的条件下，应采用20mm（或者小于20mm并且最接近20mm）的射线宽度作为参考值，如果无法直接选择20mm射线宽度则采用2mm

厚铅板进行屏蔽达到目的，通过公式（11）来计算CTDI100。

CTDI100,N×T>40=CTDI100,ref×CTDIfree-in-air,N×TCTDIfree-in-air,ref            (11)

式中：

CTDI100,ref——将头部模体置于射线照射野中心，将电离室放置于模体中心圆孔里，其余圆孔插入圆棒，选择射线宽度为参考值扫描得到的剂量指数；         CTDIfree-in-air,N×T——射线宽度为N×T扫描得到空气中的剂量指数；

CTDIfree-in-air,ref——射线宽度为参考值扫描得到空气中的剂量指数。

CTDIfree-in-air计算方法：

当标称射线宽度小于等于60mm时，采用固定支架将电离室放置于射线照射野中心，用常规成人条件扫描所得到空气中的剂量指数如公式（12）所示。

CTDIfreeinair=—50mm+50mmD（z）N·Tdz =（IntD）N×T                (12)

当标称射线宽度大于60mm时，因为计算CTDIfreeinair时，最小积分长度应为（N×T）+40mm，当标称射线宽度大于60mm时，则需采用积分长度不小于[（N×T）+40mm]的电离室或采用100mm长的电离室进行多次步进测量的方式进行测量，如图1所示。

a. 300mm电离室：单次测量，积分长度为300mm

b. 100mm电离室：2次连续测量，积分长度为200mm

c. 100mm电离室：3次连续测量，积分长度为300mm

图2.不同积分长度的CTDIfreeinair测量示意图

其测量如公式（13）所示

CTDIfreeinair=1N×T×i=1i=nLcDi（Z）dz           (13)

表2 步进测量示意表

| 标称射线宽度（mm） | 最小积分长度要求（mm） | 步进测量次数 | 相对应积分长度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 40 60 80 160 160 | 100 100 100 120 200 200 | 1 1 1 2 2 3 | 100 100 100 200 200 300 |

（2）用切片探测器进行测量

在满足8.2.1.1（2）的条件下，应采用标称射线宽度大于40mm测量参数直接测量并按照公式（11）计算。

7.3.2均匀性

7.3.2.1 将装有水或等效组织的、直径为20cm的模体置于照射野中心，用最大标称层厚的标准头部扫描条件，扫描模体，其周围不应有影像射线束的物质。

7.3.2.2 在所扫描的图像里选取5个测量区，分别在图像的中心和上下左右距离图像边缘10mm处，感兴趣区域的直径约为测量器件图像的直径的10%，测量其CT值及标准偏差。

以中心感兴趣区域平均值CTc值与边缘各感兴趣区域的CTP值之间的最大差别来表示均匀性，用下式表示：

U =max                                     （14）

式中：U ——均匀性，单位：HU。

7.3.3 噪声水平

取中心测量区为模体图像直径的40%，测其CT值的标准偏差（SD），噪声水平用以下公式计算：

（15）

式中：

——噪声水平；

——1000 HU；

可以用实际最大层厚d进行测量，其结果H应小于。

7.3.4图像之间的一致性

对于多排螺旋CT定位机，取能得到最大层数和最小螺距的一次扫描的第一幅图像、中间一幅图像和最后一幅图像，在中心位置按8.2.2.1的方法测量CT值，用极差表示图像之间的一致性。

7.3.5 CT值

7.3.5.1 按CT机定位机头部或腹部条件扫描水等效组织模体和空气。

8.2.5.2在所扫描图像里的每种物质中选取一个约100mm2的测量区域，记下CT值。

7.3.5.3选取与标称值接近的测量值为该物质的CT值。

7.3.6 层厚

7.3.6.1将层厚的插件放置在水等效组织的主模体中，并把模体置于照射野中心，在CT机定位机不同层厚的头部条件下轴向扫描模体。

7.3.6.2将CT机定位机窗宽调至最小，窗位调至测量物CT值与背景CT值之和的一半，测量多个位置图像的宽度，其平均值为实际层厚。

7.3.7空间分辨力（率）

7.3.7.1新安装的CT定位机

按7.3.2.1的条件扫描模体，测量调制传递函数MTF曲线上的50%和10%处的值。

7.3.7.2运行的CT定位机

（1）客观评价

用带有传递函数（MTF）的模体，用头部的扫描的标准条件下，测量调制传递函数MTF曲线上的50%处的值。

用带有传递函数（MTF）的模体，用头部的扫描可以获取最高分辨的高分辨条件下，测量调制传递函数MTF曲线上的50%处的值。

（2） 主观评价

按7.3.2.1的条件扫描模体。将CT机的窗宽调至最小，调节窗位来分辨出一组最小的线对数。

7.3.8低对比分辨力（率）

7.3.8.1 将低对比插件放置在水等效组织的模体中，用CT机定位机头部条件，在10mm或最大层厚时扫描模体，所扫描区域周围不应有影响射线束的物质。

7.3.8.2 在低对比插件中分别在水等效组织和插件各选一个测量区，测量两种物质的CT值和标准差（SD），根据下面两式调节窗宽和窗位，分辨出一组最小的孔径。

（16）

（17）

式中：

——图像的窗位，HU；

——图像的窗宽，HU；

——水的CT值；

——低对比物质的CT值；

——两种物质测量区中较大的那个标准偏差值。

7.3.9  扫描床

7.3.9.1用水平仪测量扫描床与水平面的平行度。在扫描床的头部、中部和尾部分别选择三个测量点，每个测量点分别沿横（纵）向测量其水平度，将其中最大正偏差绝对值与最大负偏差绝对值之和为横（纵）向平行度，应满足5.9.1条款的要求。

7.3.9.2 测量扫描床移动定位精度，扫描床负载（90～100）kg，移动扫描床50cm，测量扫描床实际移动的距离与设定距离之差，重复操作3次以上。移动定位精度应满足5.9.2条款的要求，重复定位精度应满足5.9.3条款的要求。

7.3.10 激光定位系统

7.3.10.1将激光定位灯检测模体水平置于检查床上，调整位置，使模体中心定位线和CT定位机机架激光定位线完全重合，用2mm的层厚扫描出模体中心的断层影像，三个小圆柱中的铅球应完全成像。

7.3.10.2将激光定位灯检测模体水平置于检查床上，调整位置，使模体中心定位线和外置激光定位线完全重合，然后进床平扫获取定位片。在定位片上准确定位，用2mm的层厚扫描出模体中心的断层影像，三个小圆柱中的铅球应完全成像。

7.3.10.3测量外置顶部激光重复定位精度，首先在检查床上标记好激光线移动的起始位置，横向移动50cm后，记下激光线的终点位置，重复测量3次以上，重复定位精度应满足5.10.3条款的要求。

7.4  检定结果的处理

按本规程的规定和要求，检定合格的CT定位机发给检定证书，不合格的发给检定结果通知书。

7.5  检定周期

CT定位机的检定周期一般不超过1年。经调试、修理后影响医用辐射源计量性能时，都须按首次检定项目进行检定。内置和外置激光定位灯调整维修后，激光定位系统应重新进行检定。

附录A

医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）放射治疗模拟定位

X射线辐射源原始记录推荐格式

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要测量设备 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准设备/样品检查 |  |  |  | 检定前：□正常，□不正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检定后：□正常，□不正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度： ℃ |  |  |  |  | 湿度： %RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大气压： kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检定 地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kV |  |  | mA·s |  |
| 均匀性 |  | CT值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U= HU |  |  |  |  |  | 层厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
| 噪声水平 |  | SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H= ％ |  |  |  |  |  | 层厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
| CT值 |  | 头部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水： HU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空气： HU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 腹部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水： HU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空气： HU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
| 层厚/mm |  | 标称 |  |  |  |  |  | CT1 |  |  |  | CT2 |  |  |  |  |  | WW |  |  |  |  |  | WL |  |  |  |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ︱误差︱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低对比分辨力/mm |  | 层厚 |  |  |  |  |  | CTM / SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CTw/ SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WW |  |  |  |  |  | WL |  |  |  | 对比度 |  |  |  |  |  |  | 分辨力 |  |  |  |  |  | kV |  |  | mA·s |  |
|  |  | mm |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空间分辨力/Lp·cm-1 |  | 客观评价 |  |  |  |  |  | 层厚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WW |  |  |  | WL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分辨力 |  | kV |  |  | mA·s |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准MTF50％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高分辨力MTF50％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主观评价 |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高分辨力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图像间一致性 |  | 第一幅图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中间一幅图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最后一幅图 |  |  |  |  |  |  |  | 极差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 层厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剂量实测值 /mGy |  | 位置 |  |  |  |  |  |  | 中心 |  |  |  |  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  | 左 |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  | 层厚 |  |  |  |  |  | kV |  |  | mA·s |  |
|  |  | 头部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 腹部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CTDIW/mGy |  |  | 窄束： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺距因子： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窄束： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CTDIvol/mGy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窄束： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽束： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宽束： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宽束： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扫描床 |  |  | 平行度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量点1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量点2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量点3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平行度（横） |  |  |  |  | 平行度（纵） |  |  |  |
|  |  |  | 移动50cm的定位精度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（cm） |  |  |  |  | 误差 |  |  |  |
|  |  |  | 重复定位精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 激光定位系统 |  |  | CT机架激光定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外置激光定位系统指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外置顶部激光50cm重复定位精度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复定位精度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定结论 |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定员 |  |  |  |  |  |  | 检定日期 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）放射治疗模拟定位

X射线辐射源检定证书（内页）推荐格式

检定项目和结果

| 检定项目 | 检定结果 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 |  |  |
| 剂量指数 |  |  |
| 均匀性 |  |  |
| 噪声水平 |  |  |
| CT值 |  |  |
| 层厚 |  |  |
| 低对比度分辨力 |  |  |
| 空间分辨力 |  |  |
| 扫描床 |  |  |
| 激光定位系统 |  |  |

附录C

检测螺旋CT定位机模体的示意图

检测螺旋CT定位机模体其直径应不小于20cm，且均有空间分辨力和低对比分辨力插件，其结构和尺寸必须符合图D.1、表D.1和图D.2、表D.2。

图D.1 空间分辨力结构示意图

表.1  空间分辨力插件及对应的线对/厘米

图D.2  低对比分辨力及插件侧面的示意图

表D.1  低对比插件各个孔的示意图

| 9孔序号 | 孔的直径 | 4孔序号 | 孔的直径 | 组孔序号 | 低对比程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 mm | 1 | 3.0 mm | 左 上 二 组 孔 | 1.0% |
| 2 | 3.0 mm | 2 | 5.0 mm |  |  |
| 3 | 4.0 mm | 3 | 7.0 mm | 右 上 二 组 孔 | 0.7% |
| 4 | 5.0 mm | 4 | 9.0 mm |  |  |
| 5 | 6.0 mm |  |  | 正 下 二 组 孔 | 0.3% |
| 6 | 7.0 mm |  |  |  |  |
| 7 | 8.0 mm |  |  |  |  |
| 8 | 9.0 mm |  |  |  |  |
| 9 | 15.0 mm |  |  |  |  |