放射治疗专项检查仪校准规范

实验报告

2018年10月30日

为了验证放射治疗专项检查仪校准规范（以下简称规范）的科学性、规范性、实用性、可行性，组织了中国测试技术研究院、四川省肿瘤医院等相关技术工程人员会同医院临床工程师、设备工程师、生产厂家售后工程师，依据规范的各项技术要求以及校准条件与校准方法的规定，对放射治疗专项检查仪进行了校准试验。

一．参加校准试验人员

- 中国测试技术研究院 龚岚（副研究员）

- 四川省肿瘤医院  康盛伟（副研究员）

- 中国测试技术研究院  林滔（工程师）

- 四川省肿瘤医院 唐斌（助理研究员）

二．校准试验目的

通过对放射治疗专项检查仪的校准试验，对《放射治疗专项检查仪校准规范》中推荐的计量特性、校准条件、校准方法、校准结果处理等进行验证，以确定其制定的科学性、规范性、实用性、可行性。

三．校准试验过程

1.环境条件应符合《放射治疗专项检查仪》的技术要求

- 环境温度： 20℃±5℃；

- 相对湿度：＜80%

- 大气压力： 95.8kPa；

- 供电电源：电压：（220±22）V，频率：（50±1）Hz；

- 周围无影响校准系统正常工作的机械振动和电磁干扰。

2.标准器及其他设备

2.1标准剂量计

测量范围（0.01～10）Gy/min；U=2.0 %,k=2。

# 2.3辐射场

# 输出剂量稳定性小于0.3%。

# 2.4水模体

# 容积为30 cm×30 cm×30 cm

# 2.5 温度计

# 测量范围(0～50) ℃，最小分度值0.2 ℃

# 2.6 气压表

# 测量范围(70～110) kPa，最小分度值0.1 kPa

# 3.校准项目共4项：

3.1  校准因子

## 3.2  测量重复性

3.3  示值非线性

## 3.4　短期稳定性

本次试验共校准了放射治疗专项检查仪2台，1台德国PTW、1台美国STANDARD IMAGING。计量特性指标均符合校准规范要求。通过校准试验，验证了《放射治疗专项检查仪校准规范》中的校准方法是可靠的、准确的，同时也验证了规范对计量特性、校准条件、测量标准、校准方法、校准结果处理等的描述和规定是符合要求的，能够解决放射治疗专项检查仪的量值溯源问题。

中国测试技术研究院

四川省肿瘤医院

四川省人民医院

2018年11月06日

附录：放射治疗专项检查仪校准原始记录

| 实验1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点： | 四川省肿瘤医院放疗中心 |  |  |  | 时间： | 2018.10.22 |  |  |  |  |  |
| 被校仪器名称： | QUICKCHECK webline | 型号： | T420131 |  |  | 编号： | 2359 |  | 生产厂家： |  | 德国PTW |
| 参考辐射源： | 医用直线加速器 | 型号： |  | UNIQUE |  |  |  | 编号： |  | 2234 |  |
| 标准剂量仪型号： | UNIDOS E | 编号： |  | T10009-092182+TW30013-008708 |  |  |  | 证书有效期： |  | 2018.10.30 |  |
| 温度： | 20.8℃ | 湿度： |  | 68%RH |  |  |  | 气压： |  | 96.2kPa |  |
| 1.外观及功能性检查： 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.校准因子： 出束条件：6MV，SSD:100cm，FS:10cm×10cm，100MU，水下5cm处 标准剂量仪读数（Gy）; 0.9430; 0.9458; 0.9458; 校准因子. CAX（Gy）; 0.97838; 0.97984; 0.97884; 0.965. L10（Gy）; 0.98280; 0.98318; 0.98229; 0.961. R10（Gy）; 1.00182; 1.00193; 1.00171; 0.943. T10（Gy）; 0.99252; 0.99325; 0.99154; 0.952. G10（Gy）; 0.98761; 0.98713; 0.98791; 0.957. L20（Gy）; 1.02424; 1.02409; 1.02453; 0.922. R20（Gy）; 1.04934; 1.04921; 1.04953; 0.900. T20（Gy）; 1.02319; 1.02330; 1.02298; 0.923. G20（Gy）; 1.02793; 1.02753; 1.02794; 0.919. 3.测量重复性： 出束条件：6MV，SSD:100cm，FS:20cm×20cm，1.0Gy 探测器; 示值/Gy; 重复性/%. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. CAX; 1.0880; 1.0874; 1.0887; 1.0871; 1.0877; 1.0874; 1.0871; 1.088; 1.0874; 1.0871; 0.05. L10; 1.1051; 1.1046; 1.1051; 1.1044; 1.1051; 1.1048; 1.1048; 1.1051; 1.1054; 1.1044; 0.03. R10; 1.1243; 1.1239; 1.1242; 1.1234; 1.1241; 1.1239; 1.1241; 1.1243; 1.1232; 1.1237; 0.03. T10; 1.1186; 1.1181; 1.1182; 1.1176; 1.1183; 1.1181; 1.1186; 1.1182; 1.1181; 1.1179; 0.03. G10; 1.1091; 1.1087; 1.1089; 1.1082; 1.1088; 1.1087; 1.1093; 1.1085; 1.1088; 1.1086; 0.03. L20; 1.1042; 1.1043; 1.1045; 1.1037; 1.1042; 1.1043; 1.1042; 1.1039; 1.1041; 1.1042; 0.02. R20; 1.1274; 1.1277; 1.1284; 1.1277; 1.1284; 1.1279; 1.1276; 1.1279; 1.128; 1.1283; 0.03. T20; 1.1139; 1.1143; 1.1148; 1.1140; 1.1148; 1.1144; 1.1136; 1.1138; 1.1142; 1.1141; 0.04. G20; 1.1106; 1.1104; 1.1106; 1.1101; 1.1107; 1.1106; 1.1106; 1.1104; 1.1101; 1.1107; 0.02. 4. 示值非线性： 出束条件：6MV，SSD:100cm，FS:20cm×20cm 参考剂量值; 0.5 Gy; 1.0 Gy; 1.5 Gy; 2.0 Gy; 2.5 Gy; 非线性误差/%. CAX(Gy); 0.54365; 1.0876; 1.6332; 2.1788; 2.7213; 0.17. L10(Gy); 0.55239; 1.1049; 1.6592; 2.2140; 2.7650; 0.19. R10(Gy); 0.56189; 1.1239; 1.6879; 2.2517; 2.8126; 0.17. T10(Gy); 0.55910; 1.1182; 1.6791; 2.2400; 2.7979; 0.16. G10(Gy); 0.55431; 1.1088; 1.6649; 2.2209; 2.7742; 0.15. L20(Gy); 0.55203; 1.1042; 1.6582; 2.2123; 2.7631; 0.18. R20(Gy); 0.56409; 1.1279; 1.6940; 2.2603; 2.8231; 0.20. T20(Gy); 0.55724; 1.1142; 1.6738; 2.2329; 2.7889; 0.20. G20(Gy); 0.55532; 1.1105; 1.6677; 2.2253; 2.7793; 0.19. 5. 短期稳定性： 出束条件：6MV，SSD:100cm，FS:20cm×20cm 探测器; 第1天/Gy; 第2天/Gy; 第3天/Gy; 第4天/Gy; 第5天/Gy; 稳定性/%. CAX; 1.0787; 1.0782; 1.0788; 1.0805; 1.089; 1.0805; 1.0808; 1.0805; 1.0809; 1.0814; 1.0816; 1.0817; 1.0796; 1.0799; 1.0793; 0.44. L10; 1.0962; 1.0964; 1.0961; 1.0986; 1.0981; 1.0985; 1.0996; 1.0995; 1.0999; 1.1004; 1.1005; 1.1004; 1.0984; 1.0986; 1.0987; 0.39. R10; 1.1152; 1.1153; 1.1159; 1.1162; 1.1161; 1.1164; 1.1162; 1.116; 1.1163; 1.1169; 1.1163; 1.1168; 1.1154; 1.1152; 1.1158; 0.10. T10; 1.1102; 1.1104; 1.1105; 1.1113; 1.1103; 1.1102; 1.1121; 1.1132; 1.1128; 1.1126; 1.1122; 1.1131; 1.1108; 1.1103; 1.1113; 0.21. G10; 1.0993; 1.0992; 1.0995; 1.1013; 1.1012; 1.1015; 1.1008; 1.1004; 1.1006; 1.1021; 1.1022; 1.1028; 1.1008; 1.1005; 1.1009; 0.28. L20; 1.0944; 1.0948; 1.0952; 1.0951; 1.0952; 1.0947; 1.0958; 1.0953; 1.0953; 1.0956; 1.0951; 1.0954; 1.0937; 1.0939; 1.0942; -0.08. R20; 1.1180; 1.1183; 1.1184; 1.1214; 1.1218; 1.1230; 1.1232; 1.1233; 1.1231; 1.1243; 1.1246; 1.1248; 1.1213; 1.1211; 1.1223; 0.57. T20; 1.1023; 1.102; 1.1025; 1.1047; 1.1049; 1.1043; 1.1025; 1.1028; 1.1027; 1.1046; 1.1049; 1.1045; 1.1048; 1.1052; 1.1044; 0.94. G20; 1.1024; 1.1026; 1.103; 1.1040; 1.1043; 1.1042; 1.1058; 1.1055; 1.106; 1.1052; 1.1057; 1.1058; 1.1027; 1.1022; 1.1029; 0.28. |

| 实验2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点： | 四川省肿瘤医院放疗中心 |  |  | 时间： | 2018.10.22 |  |  |  |  |  |
| 被校仪器名称： | QA BEAMCHECKERTMPLUS | 型号： | REF 90501 |  | 编号： | Z171548 |  | 生产厂家： |  | STANDARD IMAGING |
| 参考辐射源： | 医用直线加速器 | 型号： |  | UNIQUE |  |  | 编号： |  | 2234 |  |
| 标准剂量仪型号： | UNIDOS E | 编号： |  | T10009-092182+TW30013-008708 |  |  | 证书有效期： |  | 2018.10.30 |  |
| 温度： | 20.8℃ | 湿度： |  | 68%RH |  |  | 气压： |  | 96.2kPa |  |
| 1.外观及功能性检查： 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.校准因子： 出束条件：6MV，SSD:100cm，FS:10cm×10cm，100MU，水下5cm处 标准剂量仪读数（Gy）; 0.9455; 0.9460; 0.9443; 校准因子. TOP; 2507557; 2507589; 2507549; 3.769×10-7. LEFT; 2539197; 2539210; 2539182; 3.722×10-7. CENTER; 2441874; 2441921; 2441895; 3.871×10-7. RIGHT; 2581291; 2581305; 2581273; 3.662×10-7. BOTTOM; 2561211; 2561256; 2561207; 3.690×10-7. 3.测量重复性： 出束条件：6MV，SSD:100cm，FS:20cm×20cm，1.0Gy 探测器; 示值; 重复性/%. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. TOP; 26849; 26863; 26845; 26849; 26836; 26837; 26901; 26884; 26855; 26862; 0.08. LEFT; 27230; 27174; 27169; 27184; 27180; 27189; 27276; 27267; 27245; 27258; 0.15. CENTER; 26503; 26516; 26497; 26502; 26489; 26490; 26549; 26534; 26508; 26515; 0.07. RIGHT; 27534; 27563; 27541; 27546; 27529; 27532; 27591; 27574; 27541; 27548; 0.07. BOTTOM; 27329; 27325; 27308; 27317; 27308; 27309; 27390; 27371; 27336; 27353; 0.10. 4. 示值非线性： 出束条件：6MV，SSD:100cm，FS:20cm×20cm 参考剂量值; 0.5 Gy; 1.0 Gy; 1.5 Gy; 2.0 Gy; 2.5 Gy; 非线性误差/%. TOP; 13455; 26846; 40264; 53673; 67152; 0.24. LEFT; 13629; 27182; 40810; 54420; 68116; 0.28. CENTER; 13279; 26500; 39745; 52988; 66293; 0.22. RIGHT; 13802; 27551; 41304; 55054; 68874; 0.19. BOTTOM; 13695; 27311; 40975; 54628; 68352; 0.29. 5. 短期稳定性： 出束条件：6MV，SSD:100cm，FS:20cm×20cm 探测器; 第1天/Gy; 第2天/Gy; 第3天/Gy; 第4天/Gy; 第5天/Gy; 稳定性/%. TOP; 26858; 26849; 26853; 26735; 26744; 26748; 27018; 27003; 27032; 27038; 27015; 27031; 27040; 27034; 27044; 0.69. LEFT; 27217; 27211; 27231; 27223; 27220; 27242; 27241; 27232; 27231; 27239; 27243; 27264; 27220; 27213; 27237; 0.11. CENTER; 26510; 26503; 26521; 26509; 26504; 26513; 26542; 26532; 26522; 26531; 26513; 26545; 26523; 26521; 26531; 0.08. RIGHT; 27550; 27553; 27548; 27553; 27558; 27539; 27596; 27585; 27581; 27553; 27543; 27540; 27560; 27569; 27542; 0.14. BOTTOM; 27335; 27322; 27364; 27346; 27321; 27340; 27393; 27384; 27365; 27274; 27284; 27289; 27377; 27356; 27369; -0.21. |