中华人民共和国国家计量技术规范

JJF xxxx-2018

放射治疗专项检查仪

校准规范

Calibration Specification for

inspection instrument of radiation therapy

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 发布                               XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局    发   布

JJF XXXX-2018

放射治疗专项检查仪

校准规范

Calibration Specification for

inspection instrument of radiation therapy

归口单位：全国电离辐射计量技术委员会

主要起草单位：中国测试技术研究院

四川省肿瘤医院

本规范委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

龚　岚（中国测试技术研究院）

康盛伟（四川省肿瘤医院）

唐　斌（四川省肿瘤医院）

林  滔（中国测试技术研究院）

周媛媛（中国测试技术研究院）

时  明（大连市计量检测研究院）

目   录

引言	II

1　范围	1

2　引用文件	1

3　术语和计量单位	1

4　概述	2

5　计量特性	2

5.1 剂量重复性	2

5.2 剂量线性	2

5.3 短期稳定性	2

5.4 长期稳定性	2

6  校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  测量标准及其他设备	2

7  校准项目与校准方法	3

7.1 校准项目	3

7.2 校准方法	3

7.2.1 校准因子	3

7.2.2测量重复性	4

7.2.3示值非线性	4

7.2.4短期稳定性	4

7.2.5长期稳定性	5

8  校准结果表达	5

9  复校时间间隔	5

附录 A校准原始记录（推荐）格式样式	6

附录 B校准证书内页（推荐）格式样式	8

附录 C剂量示值误差测量结果的不确定度评定示例	9

引  言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

针对放射治疗专项检查仪的实际情况和行业标准的要求，本校准规范的制定参考了JJG 589-2008《医用电子加速器辐射源》、JJG 912-2010 《治疗水平电离室剂量计》、JJG 2044-2010《γ射线空气比释动能计量器具》检定系统表、GB 15213-2016《医用电子加速器－性能和试验方法》、IEC 60976-2007《医用电气设备－医用电子加速器性能》等文件的基本要求和方法。

本规范是首次制定。

放射治疗专项检查仪校准规范

- 1　范围

本规范适用于放射治疗用的60Coγ射线、加速器Ｘ射线及电子线产生的辐射剂量稳定性、平坦度、均整度物理参数监测的专项检查仪的校准。

- 2　引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 589-2008 《医用电子加速器辐射源》检定规程

JJG 912-2010 《治疗水平电离室剂量计》检定规程

JJG 2044-2010 《γ射线空气比释动能计量器具》检定系统表

GB 15213-2016 《医用电子加速器 性能和试验方法》

GB/T 19046-2013《医用电子加速器 验收试验和周期检验规程》

IEC/TR 60977-2008 医用电气设备－医用电子加速器－功能特性指南（Medical electrical equipment-Medical electron accelerators-Guidelines for functional performance characteristics）

IEC 60976-2007 医用电气设备 医用电子加速器性能（Medical electrical equipment - Medical electron accelerators - Functional performance characteristics）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3　术语和计量单位

3.1　术语

3.1.1　源表距　source-surfaced distance (SSD)

沿着射线轴，从辐射源表面到被照射表面的距离，也称为源皮距。

3.1.2  照射野  field of beam

辐射束在与其轴线相垂直的平面上的照射面。

3.1.3  正常治疗距离 normal treatment distance（NTD）

X辐射时为从靶前表面沿辐射束轴至等中心所测量的距离；对于非等中心设备，则为至规定平面的距离。

电子辐射时为从电子辐射窗沿辐射束轴至限束器末端或规定平面所测量的距离。

3.1.4　测量参考点 reference point of an assembly

检查仪设备外壳作出的标记点，校准时，将其置于约定真值已知的点上。

3.2　计量单位

吸收剂量单位名称：戈[瑞]或者厘戈[瑞]；符号：Gy或者cGy,1Gy=100cGy。

- 4　概述

放射治疗专项检查仪（以下简称检查仪），是用于直线加速器或者钴治疗机等放射治疗机在每日开展放射治疗前的质量控制（包括剂量学参数以及机械参数等）的专用检测仪器。检查仪采用分布在同一平面上的一个或多个电离探测器测量射线吸收剂量，计算放射治疗机的出束剂量稳定性、平坦度、对称性等指标，确保放射治疗机质量可靠，主要由电离辐射探测器、信号处理单元、数据采集单元、数据分析软件等组成。

- 5　计量特性

5.1 测量重复性

剂量重复性不大于0.5 %。

5.2 示值非线性

示值非线性不大于±1.0 %。

5.3 短期稳定性

短期稳定性不大于±2.0 %。

5.4 长期稳定性

长期稳定性不大于±2.0 %。

注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。

- 6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1　环境温度：（15～30）℃。

6.1.2　相对湿度：（30～85) %。

6.1.3　大气压：（80～110）kPa。

6.1.4  无明显影响校准结果的振动、电磁干扰。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1　治疗水平剂量计

治疗水平剂量计，采用电离室型剂量计，其主要技术指标应符合表1的要求。

表1 治疗水平剂量计主要技术指标

| 序号 | 项目 | 剂量计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | 0.2% |
| 2 | 示值非线性 | ±0.5% |
| 3 | 长期稳定性 | ±0.5%/年 |
| 4 | X、γ能量响应 | ±4.0% |
| 5 | 漏电 | ±0.5% |

6.2.3　参考辐射场

放射治疗用的60Coγ射线辐射场或者加速器产生的Ｘ射线辐射场，输出剂量的稳定性应好于0.3%。

6.2.3　其他设备

a) 水模体：容积不小于30 cm×30 cm×30 cm。

b) 温度计：测量范围(0～50) ℃，最小分度值不大于0.2 ℃。

c) 气压计：测量范围(70～110) kPa，最小分度值不大于0.1 kPa。

- 7  校准项目与校准方法

7.1 校准项目

校准项目见表2。

表2 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校准因子 | 7.2.1 |
| 2 | 测量重复性 | 7.2.2 |
| 3 | 示值非线性 | 7.2.3 |
| 4 | 短期稳定性 | 7.2.4 |
| 5 | 长期稳定性 | 7.2.5 |

7.2 校准方法

7.2.1 校准因子

将水模体水平放在测试平台上，标准剂量计的电离室置于光野中心，有效测量点放在水模体的校准深度（如5cm或10cm）。SSD取正常治疗距离，水模体表面光野10 cm×10 cm。开启标准剂量仪，待温度平衡稳定后，对电离室进行预辐照，辐射场出束测试3次，每次1.0 Gy，以3次测量平均值为标准值D0。将检查仪放置测试平台上，探测器表面十字线与光野十字线重合，探测器有效测量点放置于标准剂量仪电离室相同位置，相同条件下出束分别出束3次照射，中心点剂量读数值为D0’，按公式（1）计算检查仪的校准因子。

Nc,i=DSDi                               （1）

式中：

Nc,i——第个探测器的校准因子；

DS——标准剂量值；

Di——第个探测器测量平均值。

7.2.2测量重复性

将检查仪按照7.2.1摆放位置，照射野为20 cm×20 cm，保证探测器均在照射野内。单次照射1.0 Gy，同样的辐照条件分别进行10次连续照射，按公式（2）计算检查仪探测器示值的相对实验标准偏差V，取最大值作为测量结果。

Vi=1Di19k=110Di,k-Di2×100%                                （2）

式中：

Vi——第个探测器测量重复性；

Di,k——第个探测器第k次测量的示值；

Di——第个探测器示值平均值。

7.2.3示值非线性

校准时，位置与7.2.1相同，照射野选择为20cm×20cm，确保所有校准探测器均在射野内，辐射场分别出束0.5 Gy、1.0 Gy、1.5 Gy、2.0 Gy和2.5 Gy。按照公式（3）计算每个探测器的示值非线性，取绝对值最大值作为测量结果。

Vi,k=Di,kDi,k'×100Di,100-1×100%                            （3）

式中：Vi,k——第个探测器在第k个测量点的示值偏差；

Di,k——第个探测器在第k个测量点的示值；

Di,k'——第个探测器对应第k 个测量点的输出剂量参考值；

Di,r——第i个探测器在输出剂量为1.0 Gy的示值。

7.2.4短期稳定性

校准时，位置与7.2.1相同，照射野为20 cm×20 cm，选取临床上常用的剂量（率）一档，辐射场出束1.0 Gy，连续5天，分别出束5次照射，得到不同日期下的校准探测器的读数平均值Di,tk（k=5）。按照公式（4）计算其短期稳定性：

S=maxD,tk-Di,t1/Di,tk×100%                          （4）

——短期稳定性；

Di,tk——第个探测器第k天示值平均值；

Di,t1——第个探测器第1天示值平均值。

7.2.5长期稳定性

检查仪长期稳定性以校准因子为考核依据，按照公式（5）来计算两次校准之间的校准因子的变化。

NC,i'-Nc,iNc,i×100%                                       （5）

NC,i'——不小于6个月的上次第个探测器的校准因子；

Nc,i——本次第个探测器的校准因子；

- 8  校准结果表达

按本规范进行校准，出具校准证书。校准证书应包括JJF 1071-2010中所要求的内容，证书内页推荐格式见附录B。

- 9  复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过12个月。

注：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此送校单位根据实际使用情况自行决定复校时间间隔。

# 附录 A

## 校准原始记录（推荐）格式样式

校准证书编号：                   原始记录号：

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | ℃ | 相对湿度 |  |  | ％ | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准及其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准剂量计 | 型号 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 证书字号 |  |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 其他设备 | 辐射场 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气压计 |  | 型号 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 证书字号 |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |
|  | 温度计 |  | 型号 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 证书字号 |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |
|  | 水模体 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被校仪器 | 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准项目 - 外观功能性检查： - 校准因子 标准值(Gy) 探测器示值; 校准因子. |
| - 重复性 探测器; 仪器示值; V /%. - 剂量线性 参考剂量值 探测器示值; 0.5 Gy; 1.0 Gy; 1.5 Gy; 2.0 Gy; 2.5 Gy; 线性误差/%. - 短期稳定性 探测器; 第1天/Gy; 第2天/Gy; 第3天/Gy; 第4天/Gy; 第5天/Gy; 稳定性/%. - 长期稳定性 探测器; 上次校准因子; 本次校准因子; 年稳定性. |

校准员：                   　核验员：

- 附录 B

## 校准证书内页（推荐）格式样式

校准证书第3页

证书编号：XXXX-XXXX

校准结果

一、校准因子：

二、重复性:      %。

三、剂量线性:    %。

四、短期稳定性：　　　%

五、长期稳定性

以下空白。

第x页　共x页

- 附录 C

剂量校准因子的不确定度评定示例

C.1　测量方法

以标准剂量计的测量值作为剂量参考值，检查仪的中心点剂量示值平均值作为测量值，计算校准因子。

C.2　测量模型

校准因子按公式（C.1）计算：

Nc=DSD                          　　　　（C.1）

式中：

Nc——探测器的校准因子；

DS——标准剂量值，Gy；

D——探测器测量平均值，Gy。

C.3　测量不确定度分析

根据测量模型，校准因子的主要不确定度来源包括以下两部分：

    - 校准点的检查仪示值引入的标准不确定度；

    - 校准点的参考值引入的标准不确定度；

C.4  测量数据

以一台检查仪校准为例。在环境温度20.8 ℃和相对湿度68 ％的条件下，选取剂量参考值进行校准，测量数据见表C.1。

表C.1　测量数据

| 项目 |  |  |  |  |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剂量参考值/Gy | 0.9430 | 0.9458 | 0.9458 | 0.9442 | 0.9448 | 0.9452 | 0.9448 |
| CAX/Gy | 0.97638 | 0.97184 | 0.97424 | 0.97328 | 0.97131 | 0.97921 | 0.97438 |

C.5　标准不确定度分量的评定

（1）计算灵敏系数

按公式（C.2）、（C.3）计算灵敏系数：

c1Ds=1/D                  　　　         （C.2）

c2D=-DsD2                                 （C.3）

（2）校准点的检查仪示值引入的标准不确定度分量

检查仪的示值公式为

D=M∙KTP                                  （C.4）

式中：

D——单次测量示值；

M——探测器测量读数；

KTP——空气质量密度修正因子。

由公式C.4可以得知检查仪示值不确定度来源有2个。

- 空气质量密度修正因子引入的不确定度；

- 示值重复性引入不确定度；

空气质量密度修正因子公式见（C.5）

KTP=273.15+t293.15∙101.3P                          （C.5）

式中：t——测量时实验室温度，℃；

P——测量时实验室气压，kPa。

A、温度T的相对标准不确定度

从温度计的证书上得到，室内温度测量的最大误差为0.2℃。在此区间，认为数值服从矩形分布，即包含因子取3。则相对半宽：

urelT=ɑ3=0.05%                            （C.6）

B、气压P的相对标准不确定度

从气压计的证书上得到，室内气压测量的示值误差为0.1kPa。在此区间，认为数值服从矩形分布，即包含因子取3。则相对半宽：

urelP=ɑ3=0.06%                            （C.7）

C、示值重复性引入的相对不确定度

采用A类方法评定。根据校准点6次的测量值，采用极差法，按公式（C.8）计算平均值的实验标准偏差：

u(M)=1M∙16S/2.53×100%                  （C.8）

式中：

M——仪器示值平均值；

S——示值最大值与最小值之差；

D、检查仪示值的不确定度分量

表C.2  的不确定度分量一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度/（％） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 示值重复性 | 0.13 |
| 2 | 辐照时温度 | 0.05 |
| 3 | 辐照时大气压力 | 0.06 |
| 合成标准不确定度为：0.15% |  |  |

检查仪示值的不确定度分量按公式（C.9）计算：

u1D=0.15%∙D                            （C.9）

（3）校准点的参考值引入的标准不确定度分量

校准点的参考值采用标准剂量仪测试，参考值的采用水吸收剂量。采用水吸收剂量校准因子，其计算公式为：

（C.11）

式中：

——单次照射输出剂量参考值；

NK——剂量计的空气比释动能校准因子；

——Ｘ辐射产生的次级电子消耗与韧致辐射的能量占其初始能量总和的分额，数值约为0.003；

——标准剂量计的读数；

——校准电离室时，电离室壁及平衡帽对校准辐射（一般为60Coγ射线）的吸收和散射的修正；

——电离室壁及平衡帽的材料对校准辐射空气等效不充分而引起的修正。

——扰动修正因子（其数值参见JJG 589-2008，图C1）；

——中心电极影响，其数值为1。

——校准深度水对空气的平均阻止本领

由公式（C.10）、（C.11），参考值的不确定度来源于标准剂量计的读数和校准因子,另外还应考虑辐射场的稳定性、标准剂量计非线性、标准剂量计稳定性、空气温度和大气压测量。综合考虑见表C.3，参考值引入的标准不确定度分量为：

u2D0=1.26%∙D0　　　　　　　　      （C.12）

表C.3  的不确定度分量一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度/（％） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准剂量计校准因子 | 0.50 |
| 2 | 标准剂量计读数 | 0.06 |
| 3 | 标准剂量计稳定性 | 0.17 |
| 4 | 标准剂量计非线性 | 0.03 |
| 5 | 标准剂量计重复性 | 0.06 |
| 6 | 标准剂量仪辐照时温度 | 0.05 |
| 7 | 标准剂量仪辐照时大气压力 | 0.06 |
| 8 | 标准剂量计漏电 | 0.06 |
| 9 | 标准剂量计能响 | 0.81 |
| 10 | 各种相互作用系数（,,等） | 0.80 |
| 合成标准不确定度为：1.26% |  |  |

C.6　合成标准不确定度

因为输入量标准剂量值D0和探测器测量平均值D相关，则合成标准不确定度按公式（C.12）计算：

uc=c1u1D+c2u2D0    　　　　　　      （C.12）

C.7　确定扩展不确定度U

扩展不确定度U=kuc，取包含因子k=2，示值误差不确定度评定结果汇总见表C.4。

表C.4　示值误差不确定度评定一览表

| 参考值 /Gy | 平均示值 /Gy | /Gy-1 | / Gy-1 | /Gy | / Gy | uc /% | U /%（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9448 | 0.97438 | 1.058 | 0.995 | 0.00314 | 0.01192 | 1.607 | 3.21 |