JJG

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG×—201×

数字式轮胎压力表

Digtal Tyre Pressure Gauges

(征求意见稿)

××××－××－××发布××××－××－××实施

国家市场监督管理总局 发布

JJG×-201×

数字式轮胎压力表

检定规程

Verification Regulation of

Digtal Tyre Pressure Gauges

归口单位：全国压力计量技术委员会

主要起草单位：上海市计量测试技术研究院

本规程委托全国压力计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人:

陈  鑫（上海市计量测试技术研究院）

屠立猛（上海市计量测试技术研究院）

王同宾（辽宁省计量测试技术研究院）

目录

引言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	计量单位	1

4	概述	1

5	计量性能要求	2

5.1  示值误差	2

5.2  零位漂移	2

6	通用技术要求	2

6.1  外观	2

6.2 回零机构	2

6.3 报警机构	2

6.4 绝缘电阻	2

7	计量器具控制	3

7.1  检定条件	3

7.2  检定项目	3

7.3  检定方法	3

7.5  检定周期	5

附录A                   数字式轮胎压力表检定记录格式	6

附录B   检定证书、检定结果通知书内页格式	7

# 引言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF1002《国家计量检定规程编写规则》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等规范，共同构成本规程修订工作的基础性系列规范。

本规程结合我国国情，采用了国际法制计量组织（OIML）国际建议R23《机动车轮胎压力表》的部分内容，参考了JJG927-2013《轮胎压力表》及JJG875-2005《数字压力计》相关内容制定本规程。

数字式轮胎压力表检定规程

# 范围

本规程适用于测量上限不大于2.5MPa数字式轮胎压力表（以下简称压力表）的首次检定、后续检定和使用中检查。

# 引用文件

本规程引用下列文件：

JJG 927-2013《轮胎压力表》

JJG 875-2005《数字压力计》

JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》

JJF 1008-2008 《压力计量名词术语及定义》

GB/T 26149-2010 《基于胎压监测模块的汽车轮胎气压监测系统》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适合于本规程。

# 计量单位

压力表使用的法定计量单位为 Pa（帕斯卡），或是它的十进倍数单位：kPa、MPa等。

# 概述

压力表是以数字形式输出（显示）被测轮胎压力值的压力测量仪器（包括综合测量仪器中满足上述形式的轮胎压力测量单元）。压力表的结构可分为整体型和分离型，通常用于测量轮胎压力。其工作原理如图1所示，被测压力经传压介质作用在压力传感器上，压力传感器输出相应的电信号，由信号处理单元处理后显示压力量值。

被测压力

压力

传感器

信号

处理单元

输出（显示）

单元

图 1 压力表工作原理

# 计量性能要求

# 5.1  示值误差

压力表的示值误差应符合表1的规定。

表1  准确度等级及最大允许误差

| 准确度等级 | 1.0级 | 1.6级 | 2.5级 | 4级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 （以量程的百分数表示） | ±1.0 | ±1.6 | ±2.5 | ±4.0 |

# 5.2  零位漂移

压力表的零位漂移在1h内不得大于最大允许误差绝对值的1/2。

# 通用技术要求

# 6.1  外观

6.1.1新制造的压力表的结构应坚固，外露件的镀层、涂层应光洁，不应有剥脱、划痕。开关、旋（按）钮等功能键及接（插）件应完好牢固。使用中和修理后的压力表不应有影响其计量性能的缺损。

6.1.2压力表上的标注应完整、清晰，并具有以下信息：产品名称、出厂编号、制造商名称或商标等。

6.1.3数字显示应笔画齐全，不应出现缺笔画的现象。

# 6.2 回零机构

压力表的回零机构应能使压力表回到零位。

# 6.3 报警机构

当轮胎压力高于由车辆制造商针对指定车辆的预定工作条件为每个位置轮胎推荐的气压值（以下简称预设胎压值）的125%或者低于75%时，报警机构应该在10s内发出报警信号。

# 6.4 绝缘电阻

在检定环境条件下，压力表电源端子与机壳之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。

# 计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

# 7.1  检定条件

7.1.1 检定设备

活塞式压力计、数字式压力计或者其它压力标准仪器。

选用的标准器测量范围应覆盖被检压力表的测量范围。标准器的最大允许误差绝对值不大于被检压力表最大允许误差绝对值的三分之一。

7.1.2 配套设备

气体压力校验器；

气体压力源（压力发生器或者气瓶）；

精密计时器，误差不大于0.1s/d，最小分度值为0.01s

绝对电阻表（兆欧表）：等级10级；

7.1.3 环境条件

检定温度：20℃±5℃；

环境湿度：不大于85%RH。

# 7.2  检定项目

压力表首次检定、后续检定和使用中检查的检定项目见表2。

表2  检定项目和使用中检查项目表

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 2 | 回零机构 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 3 | 示值误差 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 4 | 示值变动量 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 5 | 零位漂移 | ＋ | ＋ | - |
| 6 | 绝缘电阻 | ＋ | - | - |
| 7 | 报警机构（整体式不适用） | ＋ | - | - |
| 注：“＋”是应检项目；“*”是必要时可检项目；“－”是可不检项目 |  |  |  |  |

# 7.3  检定方法

7.3.1  外观检查

目力观察和通电检查。

7.3.2回零机构

按下回零机构时，压力表显示不应有失灵现象。

7.3.3 示值误差与变动量的检定

7.3.3.1通电预热不少于5min。

7.3.3.2选择检定点，检定点的选择应按量程基本均匀分布，一般应包括上限值、下限值在内不少于5个点（含零点）。

7.3.3.3 检定次数：两次升压检定。

7.3.3.4检定方法

将压力表与压力标准器安装在压力校验器上，从下限开始平稳地输入压力到各检定点，读取并记录显示值至测量上限，然后卸压后按下回零机构，进行第二次升压检定。示值变动量与示值误差检定同时进行。

7.3.3.5示值误差的计算

压力表示值误差按公式（1）计算。

…………      （1）

式中：——压力表各检定点的示值误差，MPa；

——压力表各检定点的示值，MPa；

——压力标准器各检定点的示值，MPa。

7.3.3.6示值变动量的计算

压力表示值变动量按公式（2）计算。

…………      （2）

式中：——压力表各检定点的两次示值之差，MPa；

——压力表同一检定点第一次的示值，MPa；

——压力表同一检定点第二次的示值，MPa。

7.3.4零位漂移的检定

通电预热后，在大气压力下，按下回零机构将初始值调到零，每隔15min记录一次显示直到1h。各显示值与初始值的差值中，绝对值最大的数值为零位漂移误差。

7.3.5绝缘电阻的检定

断开电源，使压力表的电源开关置于接通状态，用绝对电阻表测量电源端子与机壳之间的绝缘电阻。

7.3.6报警机构的检定

在同7.3.3.4方法下，从预设胎压值均匀加压至预设胎压值的125%处，停止加压，记录报警时间是否为10s内；从预设胎压值均匀放气减压至预设胎压值75%处，停止放气，记录报警时间是否为10s内。

7.4 检定结果的处理

7.4.1检定合格的压力表，出具检定证书。

7.4.2检定不合格的压力表，出具检定结果通知书，并注明不合格项目和内容。

# 7.5  检定周期

压力表的检定周期可根据使用环境条件及使用频繁程度来确定，一般不超过6个月。

# 附录A                   数字式轮胎压力表检定记录格式

证书编号：

送检单位：              样品名称：                  型号规格：

制造商：                出厂编号：                  计量单位：   Pa

测量范围：              准确度等级：  级

检定时温度:   ℃        相对湿度:    %

外观：                  回零机构：                 绝缘电阻：

标准器名称：            准确度等级：               测量范围：        报警机构：

零位漂移：

| 时间（min） | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值 |  |  |  |  |  |

检定结果：

| 标准器示值 | 被检表示值 |  | 示值误差 |  | 示值变动量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次升压 | 第二次升压 | 第一次升压 | 第二次升压 |  |

1. 示值误差允许值：             实测值：

2. 示值变动量允许值：           实测值：

检定结论：                  检定日期：       年   月    日

检定员：                    核验员：

# 附录B   检定证书、检定结果通知书内页格式

证书编号××××××－××××

检定结果

1．外观：

2．回零机构：

3．示值误差：

4．示值变动量：

5．绝缘电阻：

6．零位漂移：

7．报警机构：

检定结论：

检定结果通知书内页格式同上，另要求指出不合格项目和内容。

以下空白

第×页共×页

第×页共×页