中华人民共和国国家计量技术规范

JJFXXXX—XXXX

双金属温度计校准规范

Calibration Specification for Bimetallic Thermometers

(征求意见稿)

XXXX -XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

国家质量监督检验检疫总局发布

JJF XXXX－XXXX

双金属温度计校准规范

Calibration Specification forBimetallic Thermometers

本规范经国家质量监督检验检疫总局××××年××月××日批准，并自××××年××月××日起施行。

| 归口 单 位： | 全国温度计量技术委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 天津市计量监督检测科学研究院 |
| 参加起草单位： |  |

本规范由全国温度计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引    言	2

1  范围	3

2  引用文献	3

3  名词术语	3

4  概述	3

5计量特性	4

5.1准确度等级和最大允许误差	4

5.2角度调整误差	4

5.3回差	4

5.4设定点误差	4

5.5切换差	4

5.6 绝缘电阻	4

6 校准条件	4

6.1 环境条件	4

6.2 标准器及配套设备	4

7  校准项目和校准方法	5

7.1 校准项目	5

7.2 校准方法	6

7.3 数据处理	7

8  校准结果	8

9  复校时间间隔	8

附录A 校准记录参考格式	9

附录B 校准证书内页参考格式	10

附录C 示值偏差测量不确定度评定示例	11

引    言

本规范参照了国家计量技术规范JJF1007-2007《温度计量名词术语及定义》和JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》中规定的相关术语、定义和编写规则，测量不确定度的评定参照JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》；本规范采用了JB/T 8803-2015《双金属温度计》中的相关定义和技术内容。

本规范代替JJG 226-2001 《双金属温度计》检定规程，与JJG 226-2001相比，除编辑性修改外，主要变化如下：

------增加了引言部分；

------删除了“重复性”、“切换重复性”和“热稳定性”的校准要求；

------校准用标准器发生了变化；

------恒温设备技术要求发生了变化；

------缩小校准过程中恒温槽实际温度偏离校准点的程度；

------简化设定点误差的校准要求；

------修改设定点误差校准过程中，恒温槽的控温速率；

------增加了标准铂电阻温度计作为测量标准的计算公式；

------更换了原规程中的计算实例；

------附录部分更换了示值误差校准的不确定度评定示例。

本规范的历次版本发布情况为：

----JJG226-2001；

----JJG226-1989；

双金属温度计校准规范

1  范围

本规范适用于测量范围在（-80~500）℃，由双金属元件和护套组成温度检测元件且具有圆形度盘的双金属温度计（以下简称温度计）计量性能的校准。

2  引用文献

JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

JB/T 8803-2015 《双金属温度计》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  名词术语

JJF1001-2011、JJF1007-2007界定的及以下术语和定义适合于本规范。

3.1 可调角双金属温度计 adjustable-angle bimetallic thermometer

可以调整指示装置与检测元件轴线之间角度（0°~90°）的双金属温度计。

3.2 电接点双金属温度计 electrical switch bimetallic thermometer

一种带电气接触装置的双金属温度计。

4  概述

双金属温度计用膨胀系数不同的两种金属（或合金）片牢固结合在一起组成感温元件，一般绕制成螺旋形，其一端固定，另一端（自由端）装有指针。当温度变化时，感温元件曲率发生变化，自由端旋转，带动指针在度盘上指示出温度数值。结构如下下图所示。

5计量特性

5.1准确度等级和最大允许误差

温度计的最大允许误差由准确度等级和量程决定，应符合表1的规定。

表1 准确度等级和最大允许误差

| 准确度等级 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差(%FS)/℃ | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ±4.0 |

5.2角度调整误差

可调角温度计因角度调整引起的示值变化应不超过其量程的1.0%。

5.3回差

温度计的回差应不大于最大允许误差的绝对值。

5.4设定点误差

电接点温度计，其设定点误差应不大于最大允许误差的1.5倍。

5.5切换差

电接点温度计，其切换差应不大于最大允许误差绝对值的1.5倍。

5.6 绝缘电阻

在环境温度为15℃~35℃，相对湿度≤85%条件下，电接点温度计的输出端子与接点端子之间、各输出端子之间的绝缘电阻应不小于表2的规定值。

表2绝缘电阻技术要求

| 额定电压(V) | 直流试验电压（V） | 绝缘电阻（MΩ） |
| --- | --- | --- |
| 24DC | 100 | 7 |
| 220AC | 500 | 20 |

注：以上所有指标不用于合格性判定，仅供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

温度：15℃~35℃，相对湿度≤85%；

所用标准器和电测设备工作的环境应符合其相应规定的条件。

6.2 标准器及配套设备

6.2.1 校准用标准器，见表3。

表3校准用标准器

| 序号 | 设备名称 | 技术性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准水银温度计 | 测量范围：（-60~300）℃ | 也可使用扩展不确定度不大于被检温度计最大允差1/4的其他设备 |
| 2 | 二等标准铂电阻温度计及配套电测设备 | - 标准铂电阻温度计的测量范围（-100~0）℃、（0~419.527）℃或（0~660.323）℃； - 电测设备最小分辨力相当于0.001℃，准确度等级不低于0.02级。 |  |

6.2.2 校准用配套设备，见表4

表4 校准用配套设备

| 序号 | 设备名称 | 技术性能 |  |  |  | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温槽 | 温度范围(℃) | 温度均匀性(℃) |  | 温度波动性(℃/10min) | 温度源 |
|  |  |  | 工作区域水平温差 | 工作区域最大温差 |  |  |
|  |  | -80~0 | 0.15 | 0.3 | 0.1 |  |
|  |  | 0~95 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |  |
|  |  | 95~300 | 0.10 | 0.2 | 0.1 |  |
|  |  | 300~500 | 0.20 | 0.4 | 0.5 |  |
| 2 | 读数装置 | 放大倍数5倍以上，可调水平 |  |  |  | 读标准水银温度计示值 |
| 3 | 绝缘电阻表 | 额定电压为100V或500V，10.0级 |  |  |  | 测量绝缘电阻 |

7  校准项目和校准方法

7.1 校准项目

温度计的校准项目见表5

表5 校准项目表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 7.2.1 |
| 2 | 示值误差 | 7.2.2 |
| 3 | 角度调整误差 | 7.2.3 |
| 4 | 回差 | 7.2.4 |
| 5 | 设定点误差 | 7.2.5 |
| 6 | 切换差 | 7.2.6 |
| 7 | 绝缘电阻 | 7.2.7 |
| 注：根据被校温度计的功能和客户要求选择校准项目 |  |  |

7.2 校准方法

7.2.1 外观检查

用目力观察温度计，应满足以下要求：

1）温度计各部件装备牢固，不应有妨碍正确读数的缺陷或损伤；

2）温度计指针与度盘平面之间的距离应不大于5mm，但也不应触及度盘，对于可调角双金属温度计应从轴向（或径向）位置到径向（或轴向）位置的全过程进行。

3）电接点温度计应在度盘或外壳上标明接点额定功率、接点最高工作电压（交流或直流）、最大工作电流、接点端子“  ”的标志。

7.2.2 示值误差

7.2.2.1 校准点的选择

温度计的校准点应均匀分布在整个测量范围整上，不少于3个校准点，必须包括下限点和上限点。对于带有负温区的温度计，应包括0℃校准点。

也可根据用户需要选择校准点，但不得少于3个。

7.2.2.2 示值误差的校准方法

温度计校准时，在正、反两个行程分别向上限或下限方向逐点进行，上、下限温度点只进行单行程校准。

将标准温度计和被校温度计按规定浸没深度插入恒温槽内，待示值稳定后开始读数。读数时，恒温槽偏离校准点的温度不超过±0.2℃（以标准温度计为准），分别记下标准温度计和被校温度计的示值。在读取被校温度计示值时，视线应垂直于度盘，并估读到分度值的1/10。读数过程中，恒温槽温度变化应符合表2相应温度波动性的要求。

可调角双金属温度计的示值误差校准在轴向位置上完成。

电接点温度计进行示值误差校准时，应将其上、下限设定指针分别置于上、下限以外的位置。

7.2.3 角度调整误差

角度调整误差的校准在室温下进行。可调角双金属温度计从轴向（或径向）位置调整到径向（或轴向）位置，该过程中温度计示值的最大变化量为角度调整误差。

7.2.4 回差

温度计回差的校准可与示值误差的校准同时进行。在同一校准点上（上限点和下限点除外），正、反行程示值差值的绝对值为温度计的回差。

7.2.5 设定点误差

电接点温度计设定点误差的校准可在一个温度点上进行，该设定点应在长刻度线上。也可根据用户的需要选择校准点。

将标准温度计和被校温度计插入恒温槽内，并将被校温度计的接点端子正确连接到信号电路中。恒温槽控温至设定点附近，待标准温度计和被校温度计达到示值稳定状态后，以不大于0.5℃/min的速率改变恒温槽温度，使接点产生接通或断开的切换动作。在动作瞬间，记录标准温度计的示值，即为电接点正行程的上切换值或反行程的下切换值。计算上切换值和下切换值的平均值作为切换中值，切换中值和设定温度值的差即为设定点误差。

7.2.6 切换差

温度计切换差的校准可与设定点误差的校准同时进行。在同一设定点上，上切换值和下切换值之差的绝对值即为切换差。

7.2.7 绝缘电阻

用满足要求的绝缘电阻表，分别测量电接点温度计的输出端子之间、输出端子与接地端子之间的绝缘电阻，应满足表2的要求。

7.3 数据处理

7.3.1 示值误差的计算

∆t=t-t0

式中， ∆t---被校温度计的示值误差，℃；

t---被校温度计的示值，℃；

t0---标准温度计的示值，℃。

若以标准水银温度计为标准器，则

t0=（T+A）

式中，T---标准水银温度计的示值，℃；

A---标准水银温度计的修正值，℃。

若以标准铂电阻温度计为标准器，则

t0=t1+Wt0-Wt1(dW/dt)t1

式中，t1---名义温度，℃；

Wt0---温度t0时标准铂电阻温度计的电阻比Rt0/Rtp；

Rt0---温度t0时标准铂电阻温度计的电阻值，Ω；

Rtp---标准铂电阻温度计水三相点的电阻值，Ω；

Wt1、(dW/dt)t1---温度t1时标准铂电阻温度计的电阻比和电阻变化率，℃-1；

7.3.2设定点误差的计算

∆tSD=tM-tSD

式中，∆tSD---电接点温度计的设定点误差，℃；

tSD---电接点温度计的设定温度值，℃；

tM----电接点温度计的切换中值，℃；

tM=(t上+t下)2

式中，t上---电接点温度计的上切换值，℃；

t下---电接点温度计的下切换值，℃。

8  校准结果

经校准的温度计出具校准证书，校准证书应符合JJF1071-2010中5.12的要求，参照附录B给出校准项目名称、测量值以及扩展不确定度。

9  复校时间间隔

建议温度计的复校时间间隔为一年。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者和仪器本身质量等诸多因素决定，因此送检单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

双金属温度计校准记录参考格式

| 证书编号： |  | 出厂编号： |  |  |  |  |  | 测量范围： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号： |  | 分度值： |  |  |  |  |  | 生产单位： |  |  |
| 外观检查： |  | 绝缘电阻： |  |  |  |  |  | 环境温度： ℃ |  |  |
| 送检单位： |  |  |  |  |  |  |  | 环境湿度： %RH |  |  |
| 校准温度点（℃） | 示值误差（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U/℃ （k=2） |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  |  |  | 示值误差 |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 回差（℃）： |  |  |  |  | 角度调整误差（℃）： |  |  |  |  |  |
| 设定点温度 （℃） | 下接点测量值（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U/℃ （k=2） |  |
|  | 上切换值 |  | 下切换值 |  |  | 设定点误差 |  |  |  |  |
| 切换中值（℃）： |  |  |  | 切换差（℃）： |  |  |  |  |  |  |
| 设定点温度 （℃） | 上接点测量值（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U/℃ （k=2） |  |
|  | 上切换值 |  | 下切换值 |  |  | 设定点误差 |  |  |  |  |
| 切换中值（℃）： |  |  |  | 切换差（℃）： |  |  |  |  |  |  |

校准员：                               核验员：                          第  页/共   页

附录B

双金属温度计校准证书内页参考格式

校准结果

| 校准温度点（℃） | 示值误差（℃） | 扩展不确定度U/℃ （k=2） |
| --- | --- | --- |

| 电接点类型 | 设定点温度（℃） | 设定点误差（℃） | 扩展不确定度U/℃ （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 下接点 |  |  |  |
| 上接点 |  |  |  |

以下空白

附录C

双金属温度计示值误差测量不确定度评定示例

C.1 概述

依据本校准规范中示值误差的校准方法，将标准水银温度计和被检双金属温度计同时置于恒温槽中，采用比较法进行校准。选择一支测量范围为（0~300）℃、准确度等级为1.5级、分度值为5.0℃的双金属温度计，以300℃校准点为例进行不确定度分析。

C.2 数字模型

y=t-（T+A）

式中：y---双金属温度计在300℃的示值误差；

t---双金属温度计的示值；

T---标准水银温度计的示值；

A---标准水银温度计在300℃的修正值。

C.3 灵敏度系数

C1=∂y∂t=1

C2=∂y∂T=-1

C3=∂y∂A=-1

C.4 标准不确定度评定

C.4.1 输入量t的标准不确定度u(t)的评定

输入量t的标准不确定度的主要来源：

a）被检双金属温度计的示值估读引入的标准不确定度u(t1)，采用B类方法评定。

由于双金属温度计的示值估读到其分度值的1/10，即为0.5℃，区间半宽为0.25℃，按均匀分布处理，包含因子k=3，则标准不确定度为：

ut1=0.25/3=0.15℃

b)被检双金属温度计的示值重复性引入的标准不确定度u(t2)，采用A类方法评定。

对三支测量范围为0~300℃、分度值为5.0℃的双金属温度计在300℃温度点进行10次重复性测量（均在正行程上进行），得到三组示值误差数据，然后分别对每组计算实验标准偏差si分别为：

s1=0.12℃，   s2=0.10℃，   s3=0.10℃

u(t2)= simax=0.12℃

因为，u(t1)和u(t2)是相互独立，互不相关的，所以

ut=u(t1)2+u(t2)2=0.19℃

C.4.2 输入量T的标准不确定度uT的评定

a) 标准水银温度计的示值估读引入的标准不确定度u(T1)，采用B类方法评定。

标准水银温度计的示值应估读到分度值的1/10，即0.01℃，所引入的误差为0.005℃，所以

uT1=0.005/3=0.003℃

因为数值很小，可以忽略不计。

b)恒温槽温度波动引入的标准不确定度u(T2)，采用B类方法评定。

300℃恒温槽的波动性不超过0.1℃/10min，区间半宽为0.05℃，按均匀分布处理，则

uT2=0.05/3=0.03℃

c)恒温槽温场均匀性引入的标准不确定度u(T3)，采用B类方法评定。

恒温槽在300℃的温场均匀性不超过0.2℃，区间半宽为0.1℃，按均匀分布处理，则

uT3=0.1/3=0.06℃

因为，uT2和u(T3)是相互独立，互不关联的。所以，

uT=u(T2)2+u(T3)2=0.07℃

C.4.3 输入量A的标准不确定度uA的评定

a)标准水银温度计修正值引入的标准不确定度u(A1)，采用B类方法评定。

由标准水银温度计的不确定度分析报告可知，在300℃时示值修正值的扩展不确定度为0.06℃，包含因子为k=2，则标准不确定度为：

uA1=0.06/2=0.03℃

b)标准水银温度计在周期内不作零位修正引入的标准不确定度u(A2)，采用B类方法评定。

标准水银温度计在周期内不作零位修正所引入的误差不超过0.06℃，按均匀分布

处理，则

uA2=0.06/3=0.04℃

因为，uA2和u(A3)是相互独立，互不关联的。所以，

uA=u(A2)2+u(A3)2=0.05℃

C.5合成标准不确定度

标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 |  | 灵敏系数 | 不确定度来源 | 数值（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(t) | u(t1) | 1 | 被检示值估读引入的标准不确定度 | 0.15℃ |
|  | u(t2) |  | 被检示值重复性引入的标准不确定度 | 0.12℃ |
| uT | u(T2) | -1 | 恒温槽温度波动性引入的不确定度 | 0.03℃ |
|  | u(T3) |  | 恒温槽温场均匀性引入的不确定度 | 0.06℃ |
| uA | u(A1) | 1 | 水银温度计修正值引入的不确定度 | 0.03℃ |
|  | u(A2) |  | 水银温度计不作零位修正引入的不确定度 | 0.04℃ |

以上分析的各项标准不确定度分量是相互独立、互不相关的，所以其合成标准不确定度为：

uc=c12u2t+c22u2T+c32u2A=0.2℃

C.6扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

U=k×uc=2×0.21=0.5℃