双金属温度计校准规范

试验报告

2018年5月12日

双金属温度计校准规范试验报告

一、概述

根据全国温度委员会下达的任务要求，对《双金属温度计校准规范》进行修订。根据计量部门的意见反馈和试验数据，对规范的一些操作和参数进行了完善和调整。

二、试验内容和结论

针对试验内容，试验过程中所有的标准器为标准水银温度计和精密铂电阻温度计，主要配套设备包括恒温水槽、恒温油槽，被测样品为双金属温度计。

1、示值误差试验

为了更好的验证校准规范中选择标准器以及恒温设备技术指标的合理性，进行本试验。

1.1试验选择两支测量范围为（0~50）℃、准确度等级为1.0级的双金属温度计（编号为1804284和1804285）作为试验的被测对象。采用标准水银温度计作为测量标准，在恒温槽内完成示值误差的校准。测量数据如表1所示。

表1 双金属温度计示值误差试验数据1

| 仪器编号 | 校准点 （℃） | 被检数据（℃） |  |  | 不确定度U /℃（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正行程 | 反行程 | 示值误差 |  |
| 1804284 | 0 | / | 0.0 | 0.0 | 0.14 |
|  | 20 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | 0.14 |
|  | 30 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 0.14 |
|  | 50 | -0.2 | / | -0.2 | 0.14 |
| 1804285 | 0 | / | -0.2 | -0.2 | 0.14 |
|  | 20 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | 0.14 |
|  | 30 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | 0.14 |
|  | 50 | -0.3 | / | -0.3 | 0.14 |

经分析，示值误差测量结果的扩展不确定度为0.14℃，被检仪表最大允差为±0.5℃，扩展不确定度小于被检最大允差的三分之一。

1.2试验选择两支测量范围为（0~200）℃，准确度等级为1.0级的双金属温度计（编号1804286和1804287）作为被测对象。采用标准水银温度计作为测量标准，恒温槽作为恒温设备完成示值误差的校准。测量数据如表2所示。

表2 双金属温度计示值误差试验数据2

| 仪器编号 | 校准点 （℃） | 被检数据（℃） |  |  | 不确定度U /℃（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正行程 | 反行程 | 示值误差 |  |
| 1804286 | 0 | / | -0.5 | -0.5 | 0.3 |
|  | 50 | -1.0 | -1.25 | -1.25 | 0.3 |
|  | 150 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.3 |
|  | 200 | -1.25 | / | -1.25 | 0.3 |
| 1804287 | 0 | / | +0.25 | +0.25 | 0.3 |
|  | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
|  | 150 | 0.0 | -0.25 |  | 0.3 |
|  | 200 | -0.3 | / | -0.3 | 0.3 |

经分析，示值误差测量结果的扩展不确定度为0.3℃，被检仪表最大允差为±2.0℃，扩展不确定度小于被检最大允差的三分之一。

1.3同上，对测量范围为（-80~40）℃、准确度等级为1.5级的双金属温度计在-80℃进行试验，采用二等标准铂电阻温度计和制冷恒温槽完成试验。 对测量范围为（0~500）℃、准确度等级为1.5级的双金属温度计，在400℃进行试验，采用二等标准铂电阻温度计和高温盐槽完成试验。试验数据如表3所示。

表3  双金属温度计示值误差试验数据3

| 测量范围 （℃） | 仪器编号 | 校准点 （℃） | 示值误差 （℃） | 不确定度U /℃（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -80~40 | 180439 | -80 | -0.8 | 0.3 |
| 0~400 | 180326 | 400 | +2.0 | 1.2 |

经分析，示值误差测量结果的扩展不确定度分别为0.3℃和1.2℃，被检仪表最大允差分别为±1.8℃和±7.5℃，扩展不确定度均小于被检最大允差的三分之一。

综上所述，校准规范中采用的方法是合理的，标准器和恒温设备的技术指标是符合要求的。

2、设定点误差校准次数试验

电接点双金属温度计需要进行设定点误差的校准。为了进一步确定单次校准和多次校准取平均值两种方法的差异性和对测量结果的影响，进行本试验。

试验采用测量范围为（0~100）℃，编号为4288的双金属温度计在60℃进行设定点误差的校准；测量范围为（0~150）℃，编号为4309的双金属温度计在90℃进行设定点误差的校准。测量数据如表4所示。

表4 设定点误差校准次数试验

| 仪器编号 | 设定点温度 （℃） | 被检数据（℃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上切换值 | 下切换值 | 切换差 | 设定点误差 |
| 4288 | 60 | 59.63 | 57.50 | 2.13 | 1.44 |
|  |  | 59.58 | 57.61 | 1.97 | 1.40 |
| 4309 | 90 | 93.54 | 90.28 | 3.26 | -1.91 |
|  |  | 93.39 | 90.19 | 3.20 | -1.79 |

4288的双金属温度计单次测量的设定点误差为1.44℃，两次测量取均值的设定点误差为1.42℃，差值很小，可忽略不计；4309的双金属温度计单次测量的设定点误差为-1.91℃，两次测量取均值的设定点误差为-1.85℃，差值很小，可忽略不计。分析回差数据，可得到相同的结论。

综上，在保证测量质量的前提下，为了提供校准工作的效率，双金属温度计设定点误差和切换差的校准允许只进行正、反行程一个循环的测量。

3、设定点校准中，恒温槽控温速率试验

双金属温度计设定点误差校准过程中，恒温槽以一定的速率进行升温（降温）控制，为了确定更加合理的控温速率，进行试验。试验过程中，采用标准水银温度计、直径为φ3mm的精密铂电阻温度计和直径为φ6mm的精密铂电阻温度计作为标准器，恒温槽的升温（降温）速率分别为0.5℃/min和1.0℃/min，对不同测量范围的温度计进行设定点误差的测量。

3.1被测对象是编号为4288的双金属温度计，测量范围（0~100）℃，设定点为60℃。测量数据如表5所示。

表5  不同控温速率对设定点的影响 （编号4288）

| 控温速率 | 测量参数 | 测量标准器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准水银温度计 | φ3mm的精密铂电阻 | φ6mm的精密铂电阻 |
| 1℃/min | 上切换值/℃ | 59.68 | 59.63 | 59.66 |
|  | 下切换值/℃ | 57.42 | 57.50 | 57.60 |
|  | 设定点误差/℃ | 1.45 | 1.44 | 1.37 |
|  | 切换差/℃ | 2.26 | 2.13 | 2.06 |
| 0.5℃/min | 上切换值/℃ | 59.42 | 59.23 | 59.48 |
|  | 下切换值/℃ | 57.94 | 57.68 | 57.75 |
|  | 设定点误差/℃ | 1.32 | 1.54 | 1.38 |
|  | 切换差/℃ | 1.48 | 1.55 | 1.73 |

经评定，设定点误差的扩展不确定度为U=0.3℃（k=2），切换差的扩展不确定度U=0.3℃（k=2）。所以，在结果验证时的控制限为0.42℃。

在相同控温速率下，对于采用不同响应速率的标准器，设定点误差之间的最大差值为0.22℃，切换差之间的最大差值为0.25℃，均小于其测量结果的扩展不确定度。所以，由不同响应时间的标准器造成的对测量误差的影响是可以接受的。

采用相同的标准器，在不同的控温速率下（1℃/min和0.5℃/min），得到的测量结果的变化为（1℃/min的值—0.5℃/min的值）：

| 标准器 | 设定点误差的变化 | 切换差变化 |
| --- | --- | --- |
| 标准水银温度计 | 0.13℃ | 0.78℃ |
| φ3mm的精密铂电阻 | -0.10℃ | 0.58℃ |
| φ6mm的精密铂电阻 | -0.01℃ | 0.33℃ |

由数据可以，不同的控温速率对设定点误差测量的影响在接受的范围内，但对切换差的影响已经超出了测量测量结果的扩展不确定度，是需要重点考虑的。

3.2基于以上数据，项目组对编号为4289、测量范围（0~100）℃的双金属温度计在60℃设定点进行试验。测量数据如表6所示：

表6  不同控温速率对设定点的影响 （编号：4289）

| 控温速率 | 测量参数 | 测量标准器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准水银温度计 | φ3mm的精密铂电阻 | φ6mm的精密铂电阻 |
| 1℃/min | 上切换值/℃ | 60.15 | 60.09 | 60.02 |
|  | 下切换值/℃ | 58.47 | 58.60 | 58.75 |
|  | 设定点误差/℃ | 0.69 | 0.66 | 0.62 |
|  | 切换差/℃ | 1.68 | 1.49 | 1.27 |
| 0.5℃/min | 上切换值/℃ | 60.05 | 59.91 | 59.93 |
|  | 下切换值/℃ | 58.93 | 58.88 | 58.95 |
|  | 设定点误差/℃ | 0.51 | 0.60 | 0.56 |
|  | 切换差/℃ | 1.12 | 1.03 | 0.98 |

在相同控温速率下，对于采用不同响应速率的标准器，设定点误差之间的最大差值为0.10℃，切换差之间的最大差值为0.41℃，均小于其测量结果的扩展不确定度。所以，由不同响应时间的标准器造成的对测量误差的影响是可以接受的。

采用相同的标准器，在不同的控温速率下（1℃/min和0.5℃/min），得到的测量结果的变化为（1℃/min的值—0.5℃/min的值）：

| 标准器 | 设定点误差的变化 | 切换差变化 |
| --- | --- | --- |
| 标准水银温度计 | 0.13℃ | 0.56℃ |
| φ3mm的精密铂电阻 | -0.10℃ | 0.46℃ |
| φ6mm的精密铂电阻 | -0.01℃ | 0.29℃ |

由数据分析，得到与3.1类似结论。控温速率对测量结果的影响很大。

3.3对编号为4309和4310、测量范围为（0~150）℃的双金属温度计在90℃进行试验。数据如表7所示。

表7.1  不同控温速率对设定点的影响 （编号：4309）

| 控温速率 | 测量参数 | 测量标准器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准水银温度计 | φ3mm的精密铂电阻 | φ6mm的精密铂电阻 |
| 1℃/min | 上切换值/℃ | 93.61 | 93.44 | 93.52 |
|  | 下切换值/℃ | 90.32 | 90.37 | 90.56 |
|  | 设定点误差/℃ | -1.96 | -1.90 | -2.04 |
|  | 切换差/℃ | 3.29 | 3.07 | 2.96 |
| 0.5℃/min | 上切换值/℃ | 92.39 | 92.24 | 92.38 |
|  | 下切换值/℃ | 91.56 | 91.48 | 91.72 |
|  | 设定点误差/℃ | -1.97 | -1.86 | -2.05 |
|  | 切换差/℃ | 0.83 | 0.76 | 0.66 |

表7.1  不同控温速率对设定点的影响 （编号：4310）

| 控温速率 | 测量参数 | 测量标准器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准水银温度计 | φ3mm的精密铂电阻 | φ6mm的精密铂电阻 |
| 1℃/min | 上切换值/℃ | 92.57 | 92.32 | 92.42 |
|  | 下切换值/℃ | 90.06 | 90.17 | 90.29 |
|  | 设定点误差/℃ | -1.32 | -1.29 | -1.36 |
|  | 切换差/℃ | 2.51 | 2.15 | 2.13 |
| 0.5℃/min | 上切换值/℃ | 91.74 | 91.56 | 91.65 |
|  | 下切换值/℃ | 90.62 | 90.59 | 90.70 |
|  | 设定点误差/℃ | -1.18 | -1.08 | -1.18 |
|  | 切换差/℃ | 1.12 | 0.97 | 0.95 |

分析以上数据，在相同的控温速率条件下，不同响应时间的标准器对测量结果产生一定的影响。因标准器不同造成设定点误差之间的最大变化为0.19℃，切换差之间的最大变化为0.36℃。根据采用不同的试验方法进行结果验证的原则，变化的最大值小于2U，所以不同标准器引入的测量误差是允许的。

分析不同控温速率对测量结果的影响，得到的测量结果的变化为（1℃/min的值—0.5℃/min的值）：

| 仪器编号 | 标准器 | 设定点误差的变化 | 切换差变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4309 | 标准水银温度计 | 0.01℃ | 2.46℃ |
|  | φ3mm的精密铂电阻 | -0.04℃ | 2.31℃ |
|  | φ6mm的精密铂电阻 | 0.01℃ | 2.30℃ |
| 4310 | 标准水银温度计 | -0.14℃ | 1.39℃ |
|  | φ3mm的精密铂电阻 | -0.21℃ | 1.18℃ |
|  | φ6mm的精密铂电阻 | -0.18℃ | 1.18℃ |

由3.1、3.2和3.3的数据分析可知，校准双金属温度计设定点误差的过程中，不同的控温速率对设定点误差测量的影响在可以接受的范围内。

但是，对切换差的很大，尤其是在标准器具有较快响应速率的情况下，控温速率的调节直接关系到测量结果的准确性。

经市场调查，自动调节控温速率的恒温槽技术应经十分成熟，调节速率范围可覆盖：升温（降温）0.1℃/min~1.5℃/min。对于不超过0.5℃/min的控温速率调节在技术上不存在问题。为了更加准确、真实的得到测量结果，且兼顾计量工作的效率，规范取设定点误差测量过程中恒温槽的控温速率为不超过0.5℃/min。