双金属温度计

示值误差的测量不确定度评定

2018年5月4日

双金属温度计示值误差测量不确定度评定（一）

1、概述

依据双金属温度计校准规范中示值误差的校准方法，将标准水银温度计和被检双金属温度计一起置于恒温槽中，采用比较法进行校准。选择一支测量范围为（0~300）℃、准确度等级为1.5级、分度值为5.0℃的双金属温度计，以300℃校准点为例进行不确定度分析。

2、数字模型

y=t-（T+A）

式中：y---双金属温度计在300℃的示值误差；

t---双金属温度计在测量时的示值；

T---标准水银温度计的示值；

A---标准水银温度计在300℃的修正值。

3、灵敏度系数

C1=∂y∂t=1

C2=∂y∂T=-1

C3=∂y∂A=-1

4、标准不确定度评定

4.1 输入量t的标准不确定度u(t)的评定

输入量t的标准不确定度的主要来源：

a）被检双金属温度计的示值估读引入的标准不确定度u(t1)，采用B类方法评定。由于双金属温度计的示值估读到其分度值的1/10，即为0.5℃，区间半宽为0.25℃，按均匀分布处理，包含因子k=3，则标准不确定度为：

ut1=0.25/3=0.15℃

b)被检双金属温度计的示值重复性引入的标准不确定度u(t2)，采用A类方法评定。对三支测量范围为0~300℃、分度值为5.0℃的双金属温度计在300℃温度点进行10次重复性测量（均在正行程上进行），得到三组示值误差数据，然后分别对每组计算实验标准偏差si分别为：

s1=0.12℃，   s2=0.10℃，   s3=0.10℃

u(t2)= simax=0.12℃

因为，u(t1)和u(t2)是相互独立，互不相关的，所以

ut=u(t1)2+u(t2)2=0.19℃

4.2 输入量T的标准不确定度uT的评定

a) 标准水银温度计的示值估读引入的标准不确定度u(T1)，采用B类方法评定。标准水银温度计的示值应估读到分度值的1/10，即0.01℃，所引入的误差为0.005℃，所以

uT1=0.005/3=0.003℃

因为数值很小，可以忽略不计。

b)恒温槽温度波动引入的标准不确定度u(T2)，采用B类方法评定。300℃恒温槽的波动性不超过0.1℃/10min，区间半宽为0.05℃，按均匀分布处理，则

uT2=0.05/3=0.03℃

c)恒温槽温场不均匀引入的标准不确定度u(T3)，采用B类方法评定。恒温槽在300℃的温场均匀性不超过0.2℃，区间半宽为0.1℃，按均匀分布处理，则

uT3=0.1/3=0.06℃

因为，uT2和u(T3)是相互独立，互不关联的。所以，

uT=u(T2)2+u(T3)2=0.07℃

4.3 输入量A的标准不确定度uA的评定

a)标准水银温度计修正值引入的标准不确定度u(A1)，采用B类方法评定。由标准水银温度计的不确定度分析报告可知，在300℃时示值修正值的扩展不确定度为0.06℃，包含因子为k=2，则标准不确定度为：

uA1=0.06/2=0.03℃

b)标准水银温度计在周期内不作零位修正引入的标准不确定度u(A2)，采用B类方法评定。标准水银温度计在周期内不作零位修正所引入的误差不超过0.06℃，按均匀分布  处理，则

uA2=0.06/3=0.04℃

因为，uA2和u(A3)是相互独立，互不关联的。所以，

uA=u(A2)2+u(A3)2=0.05℃

5、合成标准不确定度

标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 |  | 灵敏系数 | 不确定度来源 | 数值（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(t) | u(t1) | 1 | 被检示值估读引入的标准不确定度 | 0.15℃ |
|  | u(t2) |  | 被检示值重复性引入的标准不确定度 | 0.12℃ |
| uT | u(T2) | -1 | 恒温槽温度波动性引入的不确定度 | 0.03℃ |
|  | u(T3) |  | 恒温槽温场不均匀引入的不确定度 | 0.06℃ |
| uA | u(A1) | 1 | 水银温度计修正值引入的不确定度 | 0.03℃ |
|  | u(A2) |  | 水银温度计不作零位修正引入的不确定度 | 0.04℃ |

以上分析的各项标准不确定度分量是相互独立、互不相关的，所以其合成标准不确定度为：

uc=c12u2t+c22u2T+c32u2A=0.2℃

6、扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

U=k×uc=2×0.21=0.5℃

7、该支温度计在整个范围内的不确定度分析。采用相同的方法，对温度计在整个测量范围内进行测量不确定度的分析，得到各不确定度分量如下表所示：

| 测量范围 | u(t1) | u(t2) | u(T2) | u(T3) | u(A1) | u(A2) | uc | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0~95)℃ | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.5 |
| (95~300)℃ | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.5 |

所以，（0~300）℃，分度值为5.0℃的双金属温度计的扩展不确定度为

U=0.5℃  (k=2)；

8、同理分析，其他规格型号的双金属温度计在其整个测量范围内的扩展不确定度U(k=2)，具体信息如下边所示（单位：℃）：

(1)测量范围为：（0~50）℃，分度值为1.0℃

| 测量范围 | u(t1) | u(t2) | u(T2) | u(T3) | u(A1) | u(A2) | uc | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0~50)℃ | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.2 |

(2)测量范围为：（0~100）℃，分度值为2.0℃

| 测量范围 | u(t1) | u(t2) | u(T2) | u(T3) | u(A1) | u(A2) | uc | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0~95)℃ | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.3 |
| (95~100)℃ | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 004 | 0.13 | 0.3 |

(3)测量范围为：（0~150）℃，分度值为3.0℃

| 测量范围 | u(t1) | u(t2) | u(T2) | u(T3) | u(A1) | u(A2) | uc | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0~95)℃ | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.3 |
| (95~150)℃ | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 004 | 0.15 | 0.3 |

(4)测量范围为：（0~200）℃，分度值为4.0℃

| 测量范围 | u(t1) | u(t2) | u(T2) | u(T3) | u(A1) | u(A2) | uc | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0~95)℃ | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.4 |
| (95~200)℃ | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 004 | 0.18 | 0.4 |

双金属温度计示值误差测量不确定度评定（二）

1、概述

依据双金属温度计校准规范中示值误差的校准方法，将标准器和被检双金属温度计一起置于恒温槽中，采用比较法进行校准。对测量范围为（-80~40）℃，分度值为2.0℃的双金属温度计进行分析。其在（-80~-60）℃的温度区间使用标准铂电阻温度计作为标准器。

2、数字模型

y=t-T

式中：y---双金属温度计的示值误差；

t---双金属温度计在测量时的示值；

T---标准铂电阻温度计的示值；

3、灵敏度系数

C1=∂y∂t=1

C2=∂y∂T=-1

4、标准不确定度评定

4.1 输入量t的标准不确定度u(t)的评定

输入量t的标准不确定度的主要来源：

a）被检双金属温度计的示值估读引入的标准不确定度u(t1)，采用B类方法评定。由于双金属温度计的示值估读到其分度值的1/10，即为0.2℃，区间半宽为0.1℃，按均匀分布处理，包含因子k=3，则标准不确定度为：

ut1=0.1/3=0.06℃

b)被检双金属温度计的示值重复性引入的标准不确定度u(t2)，采用A类方法评定。对三支测量范围为（-80~40）℃、分度值为2.0℃的双金属温度计在0℃温度点进行10次重复性测量（均在正行程上进行），得到三组示值误差数据，然后分别对每组计算实验标准偏差si分别为：

s1=0.03℃，   s2=0.05℃，   s3=0.06℃

u(t2)= simax=0.06℃

因为，u(t1)和u(t2)是相互独立，互不相关的，所以

ut=u(t1)2+u(t2)2=0.08℃

4.2 输入量T的标准不确定度uT的评定

a）由电测设备引入的标准不确定度u(T1)，采取B类方法评定。二等标准铂电阻温度计配套电测设备为0.02级。所以，

△R=±（0.02%×Wt×Rtp）

当温度为-80℃时，计算得到△R=±0.0034Ω，转换成温度为±0.03℃。则，

uT1=0.03/3=0.02℃

b）二等标准铂电阻温度计稳定性引入的标准不确定度u(T2)，采取B类方法评定。二等标准铂电阻温度计不确定度分析报告可知，其在-80℃的标准不确定度分量为0.002℃，即

uT2=0.002℃

因为数值很小，可忽略不计。

c）二等标准铂电阻温度计水三相点变化引起的标准不确定度u(T3)，采用B类方法评定。按照标准铂电阻温度计检定规程要求，水三相点变化为0.01℃，区间半宽为0.005℃，按均匀分布处理，则

uT3=0.005/3=0.003℃

因为数值很小，可忽略不计。

d)恒温槽温度波动引入的标准不确定度u(T4)，采用B类方法评定。-80℃恒温槽的波动性不超过0.1℃/10min，区间半宽为0.05℃，按均匀分布处理，则

uT4=0.05/3=0.03℃

e)恒温槽温场不均匀引入的标准不确定度u(T5)，采用B类方法评定。恒温槽在-80℃的温场均匀性不超过0.3℃，区间半宽为0.15℃，按均匀分布处理，则

uT5=0.15/3=0.09℃

以上不确定度分量是相互独立，互不关联的。所以，

uT=u(T1)2+u(T4)2+u(T5)2+=0.10℃

5、合成标准不确定度

标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 |  | 灵敏系数 | 不确定度来源 | 数值（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(t) | u(t1) | 1 | 被检示值估读引入的标准不确定度 | 0.06℃ |
|  | u(t2) |  | 被检示值重复性引入的标准不确定度 | 0.06℃ |
| uT | u(T1) | -1 | 标准铂电阻配套电测设备引入的不确定度 | 0.02℃ |
|  | u(T4) |  | 恒温槽温度波动性引入的不确定度 | 0.03℃ |
|  | u(T5) |  | 恒温槽温场不均匀引入的不确定度 | 0.09℃ |

以上分析的各项标准不确定度分量是相互独立、互不相关的，所以其合成标准不确定度为：

uc=c12u2t+c22u2T+=0.13℃

6、扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

U=k×uc=2×0.13=0.3℃

7、（-80~40）℃的双金属温度计在（-60~40）℃的温度范围内，采用标准水银温度计作为测量标准器，其测量不确定度的评定参照“双金属温度计示值误差测量不确定度评定（一）”进行，标准不确定度分量一览表如下表所示：

| 标准不确定度分量 |  | 灵敏系数 | 不确定度来源 | 数值（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(t) | u(t1) | 1 | 被检示值估读引入的标准不确定度 | 0.06℃ |
|  | u(t2) |  | 被检示值重复性引入的标准不确定度 | 0.06℃ |
| uT | u(T2) | -1 | 恒温槽温度波动性引入的不确定度 | 0.03℃ |
|  | u(T3) |  | 恒温槽温场不均匀引入的不确定度 | 0.09℃ |
| uA | u(A1) | 1 | 水银温度计修正值引入的不确定度 | 0.02℃ |
|  | u(A2) |  | 水银温度计不作零位修正引入的不确定度 | 0.04℃ |

以上分析的各项标准不确定度分量是相互独立、互不相关的，所以其合成标准不确定度为：

uc=c12u2t+c22u2T+c32u2A=0.14℃

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

U=k×uc=2×0.14=0.3℃

8、所以，对于测量范围为（-80~40）℃，分度值为2.0℃的双金属温度计，测量结果的扩展不确定度为：

U=0.3℃  (k=2)

双金属温度计示值误差测量不确定度评定（三）

1、概述

依据双金属温度计校准规范中示值误差的校准方法，将标准器和被检双金属温度计一起置于恒温槽中，采用比较法进行校准。对测量范围为（0~500）℃，分度值为10.0℃的双金属温度计进行分析。其在（300~500）℃的温度区间使用标准铂电阻温度计作为标准器。

2、数字模型

y=t-T

式中：y---双金属温度计的示值误差；

t---双金属温度计在测量时的示值；

T---标准铂电阻温度计的示值；

3、灵敏度系数

C1=∂y∂t=1

C2=∂y∂T=-1

4、标准不确定度评定

4.1 输入量t的标准不确定度u(t)的评定

输入量t的标准不确定度的主要来源：

a）被检双金属温度计的示值估读引入的标准不确定度u(t1)，采用B类方法评定。由于双金属温度计的示值估读到其分度值的1/10，即为1.0℃，区间半宽为0.5℃，按均匀分布处理，包含因子k=3，则标准不确定度为：

ut1=0.5/3=0.30℃

b)被检双金属温度计的示值重复性引入的标准不确定度u(t2)，采用A类方法评定。对三支测量范围为（0~500）℃、分度值为10.0℃的双金属温度计在400℃温度点进行10次重复性测量（均在正行程上进行），得到三组示值误差数据，然后分别对每组计算实验标准偏差si分别为：

s1=0.32℃，   s2=0.23℃，   s3=0.46℃

u(t2)= simax=0.46℃

因为，u(t1)和u(t2)是相互独立，互不相关的，所以

ut=u(t1)2+u(t2)2=0.55℃

4.2 输入量T的标准不确定度uT的评定

a）由电测设备引入的标准不确定度u(T1)，采取B类方法评定。二等标准铂电阻温度计配套电测设备为0.02级。所以，

△R=±（0.02%×Wt×Rtp）

当温度为400℃时，计算得到△R=±0.013Ω，转换成温度为±0.15℃。则，

uT1=0.15/3=0.08℃

b）二等标准铂电阻温度计稳定性引入的标准不确定度u(T2)，采取B类方法评定。二等标准铂电阻温度计不确定度分析报告可知，其在400℃的标准不确定度分量为0.010℃，即

uT2=0.01℃

因为数值很小，可忽略不计。

c）二等标准铂电阻温度计水三相点变化引起的标准不确定度u(T3)，采用B类方法评定。按照标准铂电阻温度计检定规程要求，水三相点变化为0.01℃，区间半宽为0.005℃，按均匀分布处理，则

uT3=0.005/3=0.003℃

因为数值很小，可忽略不计。

d)恒温槽温度波动引入的标准不确定度u(T4)，采用B类方法评定。500℃恒温槽的波动性不超过0.5℃/10min，区间半宽为0.25℃，按均匀分布处理，则

uT4=0.25/3=0.14℃

e)恒温槽温场不均匀引入的标准不确定度u(T5)，采用B类方法评定。恒温槽在500℃的温场均匀性不超过0.4℃，区间半宽为0.20℃，按均匀分布处理，则

uT5=0.20/3=0.12℃

以上不确定度分量是相互独立，互不关联的。所以，

uT=u(T1)2+u(T4)2+u(T5)2+=0.20℃

5、合成标准不确定度

标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 |  | 灵敏系数 | 不确定度来源 | 数值（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(t) | u(t1) | 1 | 被检示值估读引入的标准不确定度 | 0.30℃ |
|  | u(t2) |  | 被检示值重复性引入的标准不确定度 | 0.46℃ |
| uT | u(T1) | -1 | 标准铂电阻配套电测设备引入的不确定度 | 0.08℃ |
|  | u(T4) |  | 恒温槽温度波动性引入的不确定度 | 0.14℃ |
|  | u(T5) |  | 恒温槽温场不均匀引入的不确定度 | 0.12℃ |

以上分析的各项标准不确定度分量是相互独立、互不相关的，所以其合成标准不确定度为：

uc=c12u2t+c22u2T+=0.58℃

6、扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

U=k×uc=2×0.58=1.2℃

7、（0~500）℃的双金属温度计在（0~300）℃的温度范围内，采用标准水银温度计作为测量标准器，其测量不确定度的评定参照“双金属温度计示值误差测量不确定度评定（一）”进行，标准不确定度分量一览表如下表所示：

| 标准不确定度分量 |  | 灵敏系数 | 不确定度来源 | 数值（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(t) | u(t1) | 1 | 被检示值估读引入的标准不确定度 | 0.30℃ |
|  | u(t2) |  | 被检示值重复性引入的标准不确定度 | 0.46℃ |
| uT | u(T2) | -1 | 恒温槽温度波动性引入的不确定度 | 0.03℃ |
|  | u(T3) |  | 恒温槽温场不均匀引入的不确定度 | 0.06℃ |
| uA | u(A1) | 1 | 水银温度计修正值引入的不确定度 | 0.03℃ |
|  | u(A2) |  | 水银温度计不作零位修正引入的不确定度 | 0.04℃ |

以上分析的各项标准不确定度分量是相互独立、互不相关的，所以其合成标准不确定度为：

uc=c12u2t+c22u2T+c32u2A=0.56℃

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

U=k×uc=2×0.56=1.2℃

8、所以，对于测量范围为（0~500）℃，分度值为10.0℃的双金属温度计，测量结果的扩展不确定度为：

U=1.2℃  (k=2)