中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××- ××××

人血清雌三醇测量参考方法(LC-MS/MS法)

Reference method for Estriol in human serum

××××-××-××发布       ××××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

人血清雌三醇测量参考方法(LC-MS/MS法)

Reference method for Estriol in human serum

归  口 单 位：全国临床医学计量技术委员会

主要起草单位：广州中医药大学第二附属医院

参加起草单位：北京航天总医院、上海市临床检验中心

本规范委托全国临床医学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

黄宪章（广州中医药大学第二附属医院）

张乔轩（广州中医药大学第二附属医院）

韩丽乔（广州中医药大学第二附属医院）

庄俊华（广州中医药大学第二附属医院）

参加起草人：

陈宝荣（北京航天总医院）

居  漪（上海市临床检验中心）

李  卿（上海市临床检验中心）

目   录

1 范围	7

2 引用文件	7

3 术语和定义	7

4 检测原理和方法	8

5 试剂	8

6 仪器	8

7 样本	9

7.1 通则	9

7.2 样本用量	9

7.3 样本的保存	9

8 检测系统和分析部分的准备	10

8.1 液相色谱串联质谱联用系统的准备	10

8.2 校准溶液的准备	10

8.3 分析样本的处理	11

9 液相色谱串联质谱系统（LC-MS/MS）测定	12

9.1 LC-MS/MS使用前检查	12

9.2 液相色谱条件	12

9.3 串联质谱检测条件	13

9.4 分析过程	13

10. 数据处理	14

10.1 有效数据	14

10.2 结果计算	14

11 分析可靠性	15

11.1 不确定度评估	15

11.2加样回收实验	15

11.3 测定有证标准物质	15

11.4 测定精密度	15

11.5 线性范围评价	16

12 实验室间验证	16

13 特殊情况	16

14 报告	16

14.1 样本来源的说明	16

14.2 使用测量程序的说明	16

14.3 测定结果	16

引   言

本规范规定了人血清雌三醇测量参考方法，该方法采用同位素稀释液相色谱串联质谱法，其核心内容是对运行该方法的试剂配制、标本制备、仪器检测、数据分析、不确定度分析等内容进行了规范。本规范所描述的人血清雌三醇均是指检测血清中未结合雌三醇。本规范适用于建立并运行人血清雌三醇参考方法的实验室。

本规范为首次发布。

人血清雌三醇测量参考方法(LC-MS/MS法)

1 范围

本规范规定了人血清雌三醇测量参考方法的技术要求，该方法采用同位素稀释液相色谱串联质谱法，包括试剂配制、标本制备、仪器检测、数据分析、不确定度分析等内容。

本规范适用于建立并运行人血清雌三醇参考方法的实验室。

2 引用文件

JJF 1059.1—2012测量不确定度评定与表示。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法。

ISO/IEC GUIDE 98-3: 2008 测量不确定度 第3部分：测量不确定度标书指南CGUM: 1995) [Uncertainty of measurement—Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995)]。

ISO/IEC GUIDE 99: 2007 国际计量学词汇—基本通用的概念和相关术语(VIM) [International vocabulary of metrology-Basic and general concepts and associated terms (VIM)]。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 参考测量方法 reference measurement method

经过充分研究的测量方法，其测量值的测量不确定度适合其预期用途，用于评价测量相同量的其他测量方法的正确性和检定参考物质方面的用途。

3.2 溯源性 traceability

通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准（通常是与国家测量标准或国际测量标准）联系起来的特性。

3.3 互通性 commutability

临床检验参考物质或校准物质的互通性，指用不同测量过程测量该物质时，各测量过程测量结果之间的数字关系，与用这些测量过程测量实际临床样本时测量结果的数字关系的一致程度，亦即该物质理化性质与实际临床样本的接近程度。

3.4 内标 inter standard

在定量分析时，加入到试样中能与所有组分完全分离的已知量的纯的化合物。

3.5血清密度 Serum density

血清物质每单位体积内的质量。

4 检测原理和方法

本规范建立的人血清雌三醇参考测量方法及同位素稀释质谱法为测定原理。该方法是以稳定同位素标记的雌三醇为内标添加至血清中，内标与血清均匀混合后，用液液萃取等方法提取血清中雌三醇。加入乙酸乙酯：正己烷（1:1 / v:v）进行液液萃取，提取上清液，氮气吹干后，经50%甲醇溶液复溶。利用液相色谱串联质谱分离和检测血清雌三醇和内标特异的离子对。用雌三醇和内标峰面积比计算血清雌三醇的浓度。

5 试剂

5.1 警示与安全

5.1.1甲醇、乙腈、无水乙醇、乙酸乙酯、正己烷属易燃有毒危险品，称量及配制试剂时应进行有效防护,带防护眼镜、戴玻璃纤维手套或防苯耐油手套，穿防静电工作服，带防毒口罩。贮存时应置于低温通风处，远离火种火源。

5.2 试剂类别

5.2.1水：除非特殊说明，应使用GB/T 6682定义的一级实验用水。

5.2.2 无水乙醇：色谱纯。

5.2.3 甲醇：色谱纯。

5.2.4 乙酸乙酯：色谱纯。

5.2.5 正己烷：色谱纯。

5.2.6 氟化铵：纯度≥99%

6 仪器

6.1 液相色谱串联质谱联用系统

a) 高效液相色谱仪；

b) 三重四级杆串联质谱仪，配有电喷雾离子源（ESI），质量校准合格，各项参数指标符合正常工作的要求。

6.2 液相色谱柱

液相色谱柱应满足以下要求：

a) 具有极性官能团嵌入或端基封尾的C18色谱柱，具有良好的稳定性和重现性；

b) 规格内径和理论塔板数满足使用要求。

6.3 天平

十万分之一天平（最小分度0.01 mg），应校准合格并在强制检定周期内。

6.4 容量瓶

500 mL单标线容量瓶精度为标称容量±0.25 mL，100 mL单标线容量瓶精度为标称容量±0.10 mL，50 mL单标线容量瓶精度为标称容量±0.06 mL，20 mL单标线容量瓶精度为标称容量±0.04 mL。

6.5 离心机

水平转头离心机，离心力应满足14000 g。

6.6 旋涡式混合器

适用于尖底离心管、圆底小玻璃瓶等的旋涡式混合装置。

6.7 吹干装置

可连接氮气源的吹干装置。

6.8 微量移液器

经校准合格的微量移液器，规格1000 μL、200 μL和20 μL移液器各一支。

6.9 离心管

适用时，可选用规格15 mL，便于液液萃取时充分混匀，离心管材质中无可经有机溶剂萃取出的杂质。

7 样本

7.1 通则

本参考测量方法适用于新鲜、冰冻或冻干血清标本的雌三醇浓度测定。

在处理样本时，应严格遵从对潜在生物传染性样本处理的相关规定。使用时遵循生物安全规则，并根据规定对废物进行处理。

7.2 样本用量

样本所需用量根据雌三醇的浓度确定，一般用量为0.2 mL~0.4 mL。为保证取样的准确性、检测的灵敏度和操作的可行性，最小取样量不得低于0.2 mL。

7.3 样本的保存

新鲜血清标本若不立即测定，应于-20℃冰冻保存，保存时间不应超过1个月。长期保存应置于-70℃以下，可稳定至少1年。使用前应在室温下将血清融化、充分混匀。冻干样本应该按照说明书描述的使用期限和条件保存，临用前按照说明复溶重组，充分混匀。

8 检测系统和分析部分的准备

8.1 液相色谱串联质谱联用系统的准备

8.1.1 质谱系统部分准备

测定前应对质谱系统进行性能检查，包括：

- 最近3个月内进行过质量校准并合格。若上一次质量校准时间与测定时间超过3个月，应重新校准至合格；

- 离子源装配电喷雾离子源，运行正常；

- 真空度达到正常工作要求的范围。所需辅助气体纯度符合要求、供气充足、气路通畅。

8.1.2 液相系统部分准备

测量前应对液相系统进行准备，包括：

- 流动相的准备：纯水，氟化铵水溶液，纯甲醇溶液；

- 色谱柱的平衡：用流动相冲洗色谱柱约30~40倍柱床体积，直至色谱柱达到平衡。

8.2 校准溶液的准备

8.2.1 校准物质

8.2.1.1 纯度标准物质

应使用雌三醇国际有证标准物质或国家一级标准物质为校准物质。校准物质的使用、保存及使用期限应符合标准物质研制机构提供的标准物质证书。

8.2.1.2 同位素标记物质

应使用稳定同位素标记的雌三醇为内标，标记物的稳定同位素个数应不低于3个。内标的使用、保存及使用期限应符合生产厂商提供的产品证书或使用说明书。

8.2.2 校准溶液的制备

本方法使用包括法（bracketing method）校准。

用雌三醇纯度标准物质的乙醇溶液为校准物质溶液：配制浓度约为5 ng/mL (17.34 nmol/L)的校准物质溶液用于雌三醇浓度＞2.0 ng/mL (6.94 nmol/L)样本的测定（简称为校准物质溶液1）；配制浓度约为1 ng/mL (3.47 nmol/L)的校准物质溶液用于雌三醇浓度≤2.0 ng/mL (6.94 nmol/L)样本的测定（简称为校准物质溶液2）。记录称量过程，准确计算所配制校准物质溶液的浓度。校准物质溶液应于-70℃以下保存。

配制稳定同位素标记雌三醇的乙醇溶液为内标溶液：配制浓度约为5 ng/mL的内标溶液用于雌三醇浓度＞2.0 ng/mL (6.94 nmol/L)样本的测定（简称为内标溶液1）；配制浓度约为1 ng/mL的内标溶液用于雌三醇浓度≤2.0 ng/mL (6.94 nmol/L)样本的测定（简称为内标溶液2）。记录称量过程，准确计算所配制校准物质溶液的浓度。校准物质溶液应于-70℃以下保存。

8.2.3 包括法（bracketing method）校准曲线

使用包括法配制标准曲线，按照表1在15 mL离心管中分别加入不同体积的标准溶液工作液（WS）和相同体积的内标工作液（ISWS），使得两者的质量比（Mass ratio）为0.5, 0.8, 1.0, 1.2和1.5。

表1 校准曲线溶液的配制

| 校准物质与内标的质量比 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准物质溶液体积（μL） | 100 | 160 | 200 | 240 | 300 |
| 内标溶液体积（μL） | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

注：雌三醇浓度＞2.0 ng/mL（6.94 nmol/L）样本测定用校准物质溶液1和内标溶液1；雌三醇浓度≤2.0 ng/mL（6.94 nmol/L）样本测定用校准物质溶液2和内标溶液2.

8.3 分析样本的处理

8.3.1 常规方法（如：酶免疫法、化学发光法等）测定雌三醇浓度

在具备条件的情况下，先使用常规方法初步测定各分析样本中雌三醇的浓度。

8.3.2 测定血清密度

在分析前，应准确测定血清样本的密度，所得结果应保留4位有效数字。

8.3.3 样本前处理

8.3.3.1 分析样本与内标的混合

对于已采用常规方法检测过的样本，首先在15 mL离心管中加入与一定体积内标（根据常规方法检测到样本中雌三醇的初步计算需要加入ISWS的体积），使加入的内标含量与血清睾酮的含量比例在0.5-1.5之间，分别准确称量其质量，记录读数。45℃条件下氮气吹干。加入200 μL血清样本，斡旋混合5 min，在室温下平衡30 min。

8.3.3.2 液液萃取

向上述样本中加入1 mL 正己烷/乙酸乙酯（50:50, v/v），涡旋5 min后，在震荡器上震荡混合10 min。

8.3.3.3 提取净化

放入离心机以13000 g离心10 min。用移液器取800 μL上清液至试管中，于45 ℃氮气流下吹干。用500 μL甲醇/水（50:50, v/v）复溶，涡旋混匀，震荡10 min。将复溶的样本装入进样瓶，然后放入样品盘。

注：对于不具备常规检测条件的实验室，需在精确测量前增加预实验，预实验步骤：加入随意ISWS体积（通常200μL），只需满足样本中雌三醇与内标的质量比在0.3-4.5这个较宽的检测范围即可，然后采用上述样本前处理步骤进行样本处理，并进行LC-MS/MS检测，得到样本的大致浓度，再按照样本检测流程进行重新检测。

9 液相色谱串联质谱系统（LC-MS/MS）测定

9.1 LC-MS/MS使用前检查

测定前检查LC-MS/MS，使其符合8.1的要求。

9.2 液相色谱条件

9.2.1 液相色谱仪器条件

a) 色谱柱：见6.2；

b) 柱温：45℃

c) 流速：300 μL/min

d) 进样量：10 μL

e) 流动相B：纯甲醇（有机相）；流动相A：0.2 mmol/L氟化铵水溶液（水相）。

9.2.2 液相色谱洗脱条件

使用者可根据实验需要进行适当的条件优化，见表2。

表2 液相色谱洗脱条件

| 时间/min | 流动相A /% | 流动相B /% |
| --- | --- | --- |
| 0.10 | 70 | 30 |
| 1 | 70 | 30 |
| 2 | 5 | 95 |
| 5 | 5 | 95 |
| 5.1 | 70 | 30 |
| 8 | 70 | 30 |

9.3 串联质谱检测条件

使用电喷雾电离源（ESI），负离子模式，见表3。

表3 串联质谱检测条件

| 化合物 | 母离子 m/z | 子离子 m/z | 驻留时间 (msec) | 锥孔电压 (volts) | 碰撞电压(volts) | 碰撞室出口电压 (volts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雌三醇 | 287 | 145 a | 30 | -100 | -53 | -16 |
|  | 287 | 171 b | 30 | -100 | -48 | -16 |
| 13C同位素标记的雌三醇 | 290 | 148 a | 30 | -160 | -55 | -16 |
|  | 290 | 174 b | 30 | -160 | -50 | -16 |
| a 用于定量的离子对， b 用于定性的离子对 |  |  |  |  |  |  |

注1：选用不同的同位素内标，所监测的内标离子对将有所不同，应根据其标记同位素的数量和位置确定。

注2：由于质谱仪器型号差别，使用者可以有效提高离子化效率为原则，对离子源类型、温度、气流等按时进行优化；以有效提高离子传输效率为原则，对锥孔电压、碰撞电压等参数进行优化，进而实现提高检测灵敏度的目的。

9.4 分析过程

9.4.1 分析系列

每个样本与其对应浓度水平的校准溶液同一批测定，其中雌三醇浓度＞2.0 ng/mL (6.94 nmol/L)样本测定用校准物质溶液1和内标溶液1，雌三醇浓度≤2.0 ng/mL (6.94 nmol/L)样本测定用校准物质溶液2和内标溶液2所配制的校准曲线溶液。

9.4.2样本检测顺序

按照质量比为0.5，0.8，1.0，1.2和1.5的顺序依次检测工作标准曲线的5个点（先进低浓度的标准溶液，再进高浓度的标准溶液），然后按照样本进样次数的要求进样检测，每个样本至少重复检测3次，待样本检测完毕后，再逆序检测工作标准曲线的5个点。

10. 数据处理

10.1 有效数据

符合9.4要求的3次重复测定结果均为样本测定的有效数据。

10.2 结果计算

10.2.1工作曲线的建立

选择两次检测标准液质量比：0.5，0.8，1.0，1.2和1.5，及其对应的色谱峰的峰面积比建立工作曲线，其中以雌三醇/内标色谱峰的峰面积比为自变量，以质量比为因变量。在Excel中分别用SLOPE（斜率）和INTERCEPT（截距）公式计算标准曲线线性回归拟合方程的斜率a和截距b，并建工作曲线方程：

y——雌三醇/内标质量比；

x——雌三醇/内标色谱峰的峰面积比；

a——标准曲线线性回归方程的斜率；

b——标准曲线线性回归方程的截距。

10.2.2标准曲线评价

a）计算标准液峰面积比与质量比的相关系数r。

以标准液的E3/IS色谱峰的峰面积比为自变量，以质量比为因变量。在Excel中用CORREL公式计算相关系数r；

b）r>0.999为定标合格，若不符合要求则定标不能通过，需重新建立标准曲线。

10.2.3样本浓度计算

检测样本可得到雌三醇/内标色谱峰的峰面积比，通过工作曲线可计算得到雌三醇/内标质量比。则样本浓度C可通以下公式计算得到：C = (Mass ratio × m内标) / V样本。

11 分析可靠性

11.1 不确定度评估

11.1.1 不确定度来源分析

本规范的血清雌三醇参考测量程序以同位素稀释质谱法为测定原理，以包括法为校准方法。

依据GUM，将测量过程中引起不确定度的主要来源分为两类，重复性因素（A 类）和校准因素（B 类）。在其影响因素中，标准不确定度A类评定主要为样本测定的变异，标准不确定度的B类评定影响因素中包括标准物质纯度、天平校准因素、样本复溶和移液。

11.1.2 不确定度的计算

根据JJF 1135和11.1.1中不确定度主要来源计算合成不确定度（uc）。以扩展因子k=2，计算扩展不确定度（U）与相对扩展不确定度（Urel）。

11.2加样回收实验

以雌三醇标准物质为标准品，添加至血清中，混合均匀。用所建立的测量程序测定添加标准品前后的雌三醇浓度，计算方法的加样回收率。

加样回收率应在（100±2）%范围之间。

11.3 测定有证标准物质

测定血清雌三醇的国际有证标准物质或国家一级标准物质，所得结果应在标准物质（认定值±不确定度）的范围之间。

应使用与校准物质不同的有证标准物质用于正确度验证。

11.4 测定精密度

为保证测定结果的可靠性，应对样本进行重复性测定，包括批内试验和批间试验。

测量结果的批内和批间不精密度应≤5%。

11.5 线性范围评价

依据CLSI公布或者已发布的行业标准等规范性文件，对方法的线性范围进行评价。

线性范围标准为：0.1-50.0 ng/mL (0.35-173.38 nmol/L)，在满足最低定量限能达到0.1 ng/mL的前提下，最高检测范围可根据检测标本的具体情况确定。

12 实验室间验证

除按照11的要求对所使用的测定过程进行分析可靠性的研究，还应通过有计划的实验室间研究进行验证，测定结果应符合所参加实验室间研究的要求。

示例：参加由国际临床化学联合会（IFCC）和德国临床化学与检验医学学会（DGKL）共同组织的环形比对试验（Ring Trials）。

13 特殊情况

使用本规范描述的参考测量方法测定制备物（如质控品和校准品）或有证标准物质的雌三醇浓度，其结果不能直接用于雌三醇常规测定方法的校准。应考察制备物或有证标准物质的互通性对雌三醇常规测定方法的影响。

14 报告

14.1 样本来源的说明

应报告样本的类型：新鲜、冰冻或冻干；

应报告样本的保存方式和保存时间；

重组的样本应同时报告重组的过程。

14.2 使用测量程序的说明

应说明所使用测量程序的原理：同位素稀释液相色谱串联质谱法。

应报告所使用校准物质的溯源性、名称和认定纯度。

14.3 测定结果

报告血清雌三醇浓度的单位为纳摩尔每升（nmol/L）。

应报告测定结果的不确定度。