JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—20XX

尿量仪校准规范

Calibration Specification for Urine Flowmeters

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                     20XX-XX-XX实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

尿量仪校准规范

JJF XXXX—20XX

Calibration Specification for

Urine Flowmeter

归口单位：全国临床医学计量技术委员会

主要起草单位：沈阳计量测试院

本规范由全国临床医学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

（沈阳计量测试院）

（沈阳计量测试院）

（沈阳计量测试院）

参加起草人：

目  录

引  言	III

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

4  概述	1

5  计量特性	2

6  校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  校准设备	2

7  校准项目和校准方法	2

7.1  外观及工作正常性检查	2

7.2  总尿量示值误差	3

7.3  间歇尿量示值误差	3

7.4  报警功能	4

8  校准结果表达	4

8.1  校准记录	4

8.2  校准证书	5

8.3  校准结果的测量不确定度	5

9  复校时间间隔	5

附录A(尿量仪原始记录格式)	6

附录B(尿量仪校准证书内容)	8

附录C(不确定度评定实例)	10

# 引  言

本规范依据JJF 1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》给出的规则和格式编制。

本规范为首次发布。

尿量仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于新制造、使用中和维修后的力学式尿量仪的校准。不适用于光学式尿量仪。

# 2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001—2011 通用计量术语及定义

JJF 1004—2004 流量计量名词术语及定义

GB 3102.7—1993力学的量和单位

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

JJF 1001—2011和JJF 1004—2004界定的以及下列术语和定义适用于本规范。

本规范采用GB 3102.3—1993中规定的量和单位。

3.1累积流量（总量）  total flow

在一段时间内流体流过一定截面积的量称为累积流量，也称总量。

符号：qV ，单位： m³/s

[JJF 1004-2004，定义1.1]。

3.2动态质量法  dynamic weighing

根据流体引入称重容器所称得的质量推算出所收集液体净质量的方法。

符号：m，单位： kg

[JJF 1004-2004，定义3.1.3]。

# 4  概述

尿量仪一种尿量监测仪，设备下方有一个支架，支架上包含一用于悬挂引流袋的挂钩，挂钩上设置一称重传感器，由称重传感器将流入引流袋内的尿液实时称重后的信息传送至监测仪，配合时钟模块，经过数据处理，将当前时刻的尿量显示在液晶屏上。

# 5  计量特性

尿量仪计量特性要求见表1。

表1计量特性一览表

| 校准项目 | 技术要求（最大允许误差） |
| --- | --- |
| 总尿量 | ±5% |
| 间歇尿量 | ±5% |

注：以上技术要求不用于合格判定，仅供参考。

# 6  校准条件

6.1  环境条件

温度：（15～35）℃；

相对湿度：30%～85%；

大气压：（86 ~ 106）kPa；

其它条件：无影响设备正常工作的机械振动及电磁干扰。

6.2  测量标准及其他设备

校准用设备技术要求及其他设备见表2。

表2 校准用设备一览表

| 序号 | 校准用设备 | 测量范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砝码 | （0.0～3.0）kg | 最大允许误差：±0.1g |
| 2 | 电子秒表 | （0～36000）s | 日差：±0.5s/d |

# 7  校准项目和校准方法

7.1  外观及工作正常性检查

尿量仪必须标有制造厂、型号、出厂编号、出厂日期等清晰可见的标志，应结构完整，无影响正常工作的缺陷和机械损伤，电源开关应安装可靠。

7.2 总尿量示值误差

将尿量仪固定在水平操作台边缘，把称量托盘挂在尿袋夹下方，开机预热半小时。

设定尿比重为1.000g/mL。进入测量界面，分别往称量托盘加入100g、600g、1100g、1600g、2500g的砝码，记录尿量仪总尿量显示值及加入的砝码总质量。按照公式（1）计算尿量标准值。

（1）

式中：—尿量标准值，mL；

—加入砝码的总质量，g；

—设定的尿比重，即1.000g/mL。

将公式（1）带入公式（2）计算总尿量示值误差，取5个点计算结果最大值作为总尿量示值误差的校准结果。

（2）

式中：—总尿量示值误差；

—尿量仪的总尿量显示值，mL。

7.3间歇尿量示值误差

设定间歇时间为5min，尿比重为1.000g/mL。进入测量界面，用秒表计时每分钟按从小到大的顺序加砝码至尿量仪最大量程，从第5分钟开始记录加入的砝码质量、尿量仪显示的间歇尿量，连续记录10分钟。按照公式（3）计算间歇尿量示值误差，取最大值作为间歇尿量的示值误差。

（3）

式中：—间歇尿量示值误差；

—间隔5分钟加入砝码的质量，g；

—尿量仪的间歇显示值，mL。

7.4报警功能

7.4.1尿袋已满报警功能

设置尿袋已满报警值，尿比重为1.000g/mL ，在称量托盘中加入达到报警值质量的砝码，应发出声光报警。

7.4.2间歇尿量超出设定值报警功能

设置间歇尿量报警值，尿比重为1.000g/mL ，用秒表开始计时，在称量托盘中加入达到报警值质量的砝码，达到设定时间时，应发出声光报警。

# 8  校准结果

8.1  校准记录

校准数据应先计算后修约。所出具的校准数据修约至0.1%。

8.2  校准证书

尿量仪经过校准后出具校准证书，校准证书应包括的信息及推荐的校准证书见附录A。

8.3  校准结果的测量不确定度

尿量仪校准结果的测量不确定度按JJF1059.1的要求评定，不确定度评定的示例见附录B。

# 9  复校时间间隔

尿量仪的复校时间间隔建议为1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

尿量仪校准原始记录参考格式

委托单位名称                                  证书编号

计量器具名称                                  型号/规格

制造单位                                                编号

标准器名称                 不确定度/准确度等级/最大允许误差

计量标准器证书号                         校准依据

校准地点                   温度          ℃ 相对湿度               %

校准日期            年       月        日

A.1 外观检查：□符合要求   □不符合要求   不符合性说明：

A.2力学式尿量仪校准项目：

A.2.1：总尿量：

| 序号 | 加砝码总重量(g) | 尿量仪总尿量显示值（mL） | 总尿量示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

总尿量示值误差的相对扩展不确定度：

A.2.2：间歇尿量：

| 时间 （min） | 根据砝码重量计算的 间歇尿量值 mL/5min | 尿量仪间歇尿量显示值 mL /5min | 间歇尿量示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

A.2.3：尿袋已满报警功能：□正常    □异常

间歇尿量超出设定值报警功能：□正常  □异常

校准员：                             核验员：

# 附录B

尿量仪校准证书的内容

B.1校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）校准实验室的名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号）、页码及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校尿量仪的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校对样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准溯源性及有效性的说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2 推荐的尿量仪校准证书的内页格式：

校 准 结 果

外观检查：□符合要求   □不符合要求   不符合性说明：

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总尿量示值误差 |  |
| 2 | 间歇尿量示值误差 |  |
| 3 | 尿袋已满报警功能 |  |
| 4 | 间歇尿量超出设定值报警功能 |  |

总尿量示值误差测量不确定度：

以 下 空 白

# 附录C

总尿量示值误差测量结果不确定度评定示例

尿量仪校准结果的不确定度评定，主要内容就是总尿量示值误差的不确定度。

C.1测量方法：

在规定的测量环境条件下，将尿量仪固定在水平操作台边缘，把称量托盘挂在尿袋夹下方，加入一定质量的砝码，比较尿量仪总尿量显示值及加入的砝码总质量，就可得到总尿量示值误差。

C.2 数学模型及不确定度传播率

而

所以

设定尿比重值为1.000g/mL，则

式中：—总尿量示值误差，%；

—尿量仪的示值，mL；

—砝码的总质量，。

C.3 标准不确定度的评定

C.3.1输入量的标准不确定度的评定

输入量的不确定度来源主要是尿量仪测量误差的重复性，可以通过连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

对一台尿量仪，尿量仪的示值为1000mL，可得到测量误差列为0.1%、0.0%、0.0%、-0.1%、0.0%、0.0%、0.1%、0.0%、0.0%、0.1%。

用贝塞尔公式计算： =0.06%

C.3.2 砝码引入的不确定度分量

由砝码的证书得：砝码的最大允许误差为0.003%，k=2, 则：

C.4标准不确定度汇总表

表1 标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 1 | 0.06% |
|  | 砝码 | 1 | 0.001% |

C.5合成标准不确定度的评定

以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：

=0.06%

C.6扩展不确定度的评定

取k=2，则扩展不确定度

Urel=kuc=0.12% ，k=2