JJF

中华人民共和国国家计量校准规范

JJF  ××××-××××

锥形量热仪校准规范

Calibration Specification for Cone Calorimeter

（征求意见稿）

20××-××-××发布		           20××-××-××实施

国家市场监督管理总局  发 布

锥形量热仪校准规范

JJF XXXX-XXXX

Calibration Specification for

Cone Calorimeter

归口单位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：国防科技工业应用化学一级计量站

参加起草单位：应急管理部天津消防研究所

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

王  康（国防科技工业应用化学一级计量站）

刘运传（国防科技工业应用化学一级计量站）

参加起草人：

王俊胜（应急管理部天津消防研究所）

目录

引言 ………………………………………………………………………………（Ⅱ）

- 范围……………………………………………………………………………（1）

- 引用文件………………………………………………………………………（1）

- 术语……………………………………………………………………………（1）

- 概述……………………………………………………………………………（1）

- 计量特性………………………………………………………………………（2）

- 校准条件………………………………………………………………………（2）

  - 环境条件………………………………………………………………………（2）

  - 测量标准及设备………………………………………………………………（3）

- 校准项目和校准方法…………………………………………………………（3）

  - 氧气浓度示值误差和重复性…………………………………………………（3）

  - 质量示值误差…………………………………………………………………（4）

  - 甲烷流量示值误差和重复性…………………………………………………（4）

  - 辐射照度示值误差……………………………………………………………（5）

  - 热释放速率示值误差…………………………………………………………（6）

- 校准结果表达…………………………………………………………………（6）

- 复校时间间隔…………………………………………………………………（7）

附录A	校准记录参考格式………………………………………………………（8）

附录B	校准证书（内页）参考格式………………………………………………（10）

附录C	不确定度评定示例………………………………………………………（11）

引言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》和JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范的编写主要参考了GB/T 16172—2007《建筑材料热释放速率试验方法》、ISO5660-1：2015 《对火反应试验—热释放、产烟量及质量损失损率，第1部分: 热释放速率（锥形量热仪法）和烟生成速率（动态测试）》（Reaction-to-fire tests — Heat release, smoke production and mass loss rate — Part 1: Heat release rate (cone calorimeter method) and smoke production rate(dynamic measurement)）、JJG 662-2005《顺磁式氧气分析仪》、JJG 1132-2017《热式气体质量流量计》、JJF（军工）39-2014《（5~400）W/cm2 辐射热流传感器校准规范》中的部分相关内容。

本规范为首次发布。

锥形量热仪校准规范

- 范围

本规范适用于测量材料热释放速率的锥形量热仪的校准。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 16172-2007建筑材料热释放速率试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

- 术语

GB/T 16172—2007界定的及以下术语和定义适用于本规范。

热释放速率 heat release rate

在一定环境条件下，材料单位时间燃烧释放的热量与暴露面积之比。

- 概述

锥形量热仪测量材料的热释放速率基于氧耗原理，即材料的净燃烧热与燃烧所消耗的氧气质量成比例。其工作原理为：在环境大气条件下，将试样置于预定的热辐射照度下，用电弧点火器点火并引燃试样，通过测量材料燃烧时的氧气浓度和排气流量，测定耗氧量计算得到材料的热释放速率。

锥形量热仪主要由燃烧室、质量测量系统、气体取样及测试系统、排气及孔板流量测试系统、甲烷流量测试及燃烧系统和辐射控制及测量系统等部分组成，其典型结构见图1。

图1	锥形量热仪结构图

1—除湿器及CO2过滤器；2—风机；3—孔板流量计；4—环形取样器；5—集烟罩；6—辐射锥；

7—试样安装架；8—称重装置；9—氧分析仪；10—点火器；11—甲烷燃烧器

- 计量特性

锥形量热仪的主要计量特性见表1。

表1 锥形量热仪的主要计量特性

| 序号 | 计量特性 |
| --- | --- |
| 1 | 氧气浓度示值误差 |
| 2 | 氧气浓度重复性 |
| 3 | 质量示值误差 |
| 4 | 甲烷流量示值误差 |
| 5 | 甲烷流量重复性 |
| 6 | 辐射照度示值误差 |
| 7 | 热释放速率示值误差 |

- 校准条件

  - 环境条件

    - 环境温度：15℃~30℃；

    - 相对湿度：20%~80%；

    - 校准试验室内没有明显的气流扰动。

  - 测量标准及其他设备

6.2.1电子天平：分度值不大于0.01 g，最大秤量不小于500 g。

6.2.2砝码：标称值为50g、100 g、200 g、200g和500 g的不低于M2等级的砝码。

6.2.3 氮中氧气体标准标准物质：氧气浓度范围为18%~21%，不确定度优于1%（k=2）。

6.2.4标准流量计：在（1~15）L/min流量范围内其扩展不确定度应优于甲烷流量计最大允许误差绝对值的1/3。对于容积式气体流量计，应根据需要选择合适的温度、压力和大气压测量仪表，并在不确定度评定中考虑。

6.2.5 标准辐射热计：测量范围为0~100 kW/m2，不确定度优于3%（k=2）。

6.2.6 热释放速率标准物质：不确定度优于6%（k=2）。

6.2.6高纯氮气：纯度不低于99.99％。

6.2.7高纯甲烷气体：纯度不低于99.9%。

6.2.6秒表：分度值0.01 s。

- 校准项目和校准方法

校准前应按照仪器说明书进行准备工作，确保仪器处于正常的工作状态及没有影响校准计量性能的因素后方可进行校准。校准设备和校准用气体标准物质应在环境中放置4 h以上。

  - 氧气浓度示值误差和重复性

保持辐射锥在环境温度，按照仪器说明书要求校准氧气零点和量程，将已知浓度的氮中氧标准气体通入气体采样系统，调节流量和压力与测试样品气时相同，待示值稳定后读数。重复测量6次，取算数平均值，按式（1）计算氧气浓度示值误差。

∆A=Ai-As                         (1)

式中：

∆A——氧气浓度示值误差；

Ai——仪器示值的平均值；

As——标准气体的氧含量。

氧气浓度的测量重复性按式（2）计算。

Ar=1Ai×i=1n(Ai-Ai)2n-1×100%                  (2)

式中：

Ar——氧气浓度测量重复性；

Ai——第i次氧气浓度测量值；

n ——测量次数。

  - 质量示值误差

保持辐射锥在环境温度，将装有500 g砝码的试样安装架放置在称重台上。达到平衡后，清零。将质量为50 g的砝码放置在试样安装架上，待质量读数稳定后，记录质量测量值。再分别增加100 g、200 g、200 g的砝码，每次稳定后记录质量测量值，重复测量3次，取各点的平均值，按照式（3）计算质量的示值误差。

∆mi=mi-ms                      （3）

式中：

∆mi——砝码质量测量结果的示值误差，g；

mi——第i次放置砝码后的三次测量结果的平均值，g；

ms——第i次放置的砝码的总质量，g。

7.3甲烷流量示值误差和重复性

关闭辐射锥电源，将标准流量计与仪器甲烷流量计串联，检查各连接处无泄漏，甲烷流量进行调零。根据设备说明书进行甲烷燃烧试验，平衡后，持续采集数据3 min。同时记录流过标准流量计的甲烷累积流量、大气压、甲烷压力和温度，重复以上过程3次。根据式（4）计算第i次校准甲烷质量流量的示值误差。

Ei=Qi-QaiQai×100%                   （4）

式中：

Ei——第i次校准甲烷流量的示值误差，%；

Qi——第i次校准甲烷流量计的累积流量，L，

Qai——第i次校准标准流量计的累积流量，L。

标准流量计的累积流量Qai按式（5）计算。

Qai=Vi∙T0P0∙PT                     （5）

式中：

Vi——第i次标准流量计测量的甲烷累积体积流量，L；

T0——标况的温度，K；

P0——标况的压力，Pa；

P——第i次校准标准流量计处甲烷的绝对压力，Pa；

T——第i次校准标准流量计处甲烷的温度，K。

甲烷流量的示值误差按式（6）进行计算。

E=1ni=1nEi                     （6）

式中：

E——甲烷流量的示值误差；

n——校准次数。

甲烷流量的测量重复性根据式（7）进行计算。

Er=Emax-Emindn                    （7）

式中：

Er——甲烷流量的测量重复性，%；

Emax——甲烷流量测量误差的最大值，%；

Emin——甲烷流量测量误差的最小值，%；

dn——极差系数。

  - 辐射照度示值误差

关闭风机，调节标准辐射热计和设备辐射热计与辐射锥下表面的距离为25 mm，使辐射热计处于辐射锥中心位置并与下表面平行。按传感器使用要求通冷却水，确保水流通畅。开启辐射锥电源，设置辐射锥温度至所需辐射照度，稳定10min以上后开始测试。标准辐射热计和设备工作用辐射热计交替测量3次，取各自3次测量值的算术平均值分别作为标准辐射热计的标准值和被测辐射热计的示值，并按式（8）计算辐射照度测量的示值误差。辐射照度校准点可选择在25kW/m2、35kW/m2和50kW/m2，根据实际需要可适当增加校准点。

∆qi=qi-qsqs×100%                   （8）

式中：

∆qi——辐射照度测量的示值误差，%；

qi——被校辐射热计3次测量值的算术平均值，kW/m2；

qs——标准辐射热计3次测量值的算术平均值，kW/m2。

  - 热释放速率示值误差

按照仪器操作说明对锥形量热仪进行标定，进行热释放速率标准物质燃烧试验，重复测量3次，每次测量结束后，应利用干燥的环境空气确保分析仪的示值为（20.95±0.01）%。根据GB/T 16172-2007计算热释放速率标准物质的平均热释放速率。按照式（9）计算热释放速率的示值误差。

∆qA=qA-qA, RqA,R                   （9）

式中：

∆qA——热释放速率测量的示值误差，%；

qA——热释放速率标准物质三次测量的平均值，kW/m2；

qA, R——热释放速率的认定值，kW/m2。

- 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书或报告的唯一标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

- 复校时间间隔

复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议复校时间间隔一般不超过1年。

附录A 锥形量热仪校准记录参考格式

锥形量热仪校准原始记录

仪器名称                         	  型号

出厂编号                         	  制造厂

委托单位                         	  地址

仪器编号                             校准环境温度 	              ℃

相对湿度                    %RH      大气压力                     Pa

校准依据  		                  	  校准日期

校准员  		                  	  核验员

  - 校准前检查：

  - 氧气浓度示值误差及重复性

标准气体浓度：              			不确定度：

| 示值1 | 示值2 | 示值3 | 示值4 | 示值5 | 示值6 | 平均值 | 重复性 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 质量示值误差

砝码等级：              			 检定证书号：

| 序号 | 砝码标称值/g | 示值1/g | 示值2/g | 示值3/g | 平均值/g | 示值误差/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | 500 |  |  |  |  |  |

  - 甲烷流量示值误差及重复性

标准流量计型号： 				       证书编号：

测量范围：           			    准确度等级：

| 序号 | 甲烷累积流量/L | 标准流量计示值/L | 甲烷压力Pa | 甲烷温度 ℃ | 标准流量计累积流量/L | 单次示值误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

甲烷流量示值误差：			  	 测量重复性：

  - 辐射照度示值误差

标准辐射热计型号                   证书编号

测量不确定度/最大允许误差

| 序号 | 标准辐射热计 |  | 被校辐射热计 |  | 示值误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量值kW/m2 | 平均值kW/m2 | 测量值kW/m2 | 平均值kW/m2 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

  - 热释放速率示值误差

标准物质名称： 				       标准物质编号：

标准值：

| 序号 | 标准物质质量/g | 点燃时间 s | 热释放速率kW/m2 | 平均值kW/m2 | 示值误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

附录B 校准证书内页参考格式

证书编号：××××——×××× 校 准 结 果 1、氧气浓度 示值误差/%. 氧气浓度示值误差的扩展不确定度(k=2)/%. 重复性/%. 2、质量 示值误差/g. 质量示值误差的扩展不确定度(k=2)/g. 3、甲烷流量 示值误差/%. 甲烷流量示值误差的扩展不确定度(k=2)/%. 重复性/%. 4、辐射照度 标准值(kW/m2); 示值(kW/m2); 示值误差/%; 辐射照度示值误差的扩展不确定度(k=2)/%. 5、热释放速率 示值误差/%. 热释放速率示值误差的扩展不确定度(k=2)/%. ————————以下空白——————. 第×页 共×页

附录C

不确定度评定示例

C1氧气浓度示值误差的校准不确定度评定示例

C1.1 测量方法

按照本规范规定的校准方法，采用浓度为18.5%的氮中氧气体标准物质（U=1%，k=2）进行氧气浓度示值误差校准。校准零点和量程后，将氮中氧气体标准物质通入气体采样系统，调节流量和压力与测试样品气时相同，待示值稳定后读数。重复测量6次，取算数平均值，计算氧气浓度示值误差。

C1.2 测量模型

氧气浓度的示值误差按照式（C.1）进行计算。。

∆A=Ai-As                         (C.1)

式中：∆A——氧气浓度示值误差；

Ai——仪器示值的平均值；

As——气体标准物质的氧含量；

各输入量彼此独立不相关，因此，示值误差的标准不确定度按式（C.2）计算。

uc∆A=c12u(Ai)2+c22u(As)2               （C.2）

C1.3 不确定度来源

校准不确定度来源主要包括测量重复性和气体标准物质引入的不确定度。

1）测量重复性引入的不确定度

6次测量的示值分别为18.523%、18.520%、18.526%、18.520%、18.528%、18.525%，用贝塞尔公式单次试验标准偏差：

s=i=1n(Ai-Ai)2n-1=0.0033%

计算氧气浓度示值误差时采用6次测量结果的平均值，则测量重复性的不确定度为：

uAi=0.0033%6=0.0014%

2）气体标准物质引入的不确定度

气体标准物质中氧气浓度为18.5%，相对不确定度为1%，包含因子k=2，气体标准物质引入的不确定度为：

uAs=18.5%×1%2=0.0925%

C1.4 标准不确定度分量一览表

输入量的标准不确定度汇总表如表C.1所示。

表C.1 氧气浓度示值误差标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 灵敏系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |  |
| 测量重复性 | uAi | 0.0014% | 1 | 0.0014% |
| 气体标准物质 | uAs | 0.0925% | -1 | 0.0925% |

C1.5 合成标准不确定度的计算

氧气浓度示值误差的标准不确定度计算如下式。

uc∆m=0.0014%2+0.0925%2 =0.1%

C1.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，得到氧气浓度示值误差的扩展不确定度为：

U∆m=2uc∆m=0.2%

C2.质量示值误差的校准不确定度评定示例

C2.1 测量方法

质量示值误差采用M1等级的砝码进行校准，按规范中规定的方法重复测量3次，不同砝码质量各点的示值平均值与砝码标称值之和的差值即为示值误差。

C2.2 测量模型

质量的示值误差可按照式（C.3）进行计算。

∆mi=mi-ms                      （C.3）

式中：

∆mi——第i次放置砝码后质量测量结果的示值误差，g；

mi——第i次放置砝码后的三次测量结果的平均值，g；

ms——第i次放置的砝码的总质量，g。

各输入量彼此独立不相关，因此，示值误差的合成标准不确定度按式（C.4）计算。

uc∆mi=c12u(mi)2+c22u(ms)2               （C.4）

C2.3 不确定度来源

以砝码总质量为150 g时的示值误差不确定度评定为例，校准不确定度来源包括测量重复性和砝码引入的不确定度。

1）测量重复性引入的不确定度

三次测量的示值分别为150.0 g、150.1 g、150.1 g，采用极差法计算其单次试验标准偏差为150.1-150.01.69 g=0.059 g，实际计算质量示值误差时采用3次测量结果的平均值，则测量重复性的不确定度为：

umi=0.059 g3=0.035 g

2）砝码的质量引入的不确定度

砝码总质量为150 g，试样安装架上放置的为M1等级的50 g砝码和100g砝码，组合砝码最大允许误差为各砝码最大允许误差之和。M1等级的50 g砝码和100g砝码的最大允许误差分别为3.0mg和5.0mg，按均匀分布计算（k=3），砝码质量引入的不确定度为：

ums=3.0+5.03mg=0.005 g

C2.4 标准不确定度分量一览表

质量示值误差的标准不确定度汇总表如表C.2所示。

表C.2 质量示值误差标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 灵敏系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |  |
| 测量重复性 | umi | 0.035g | 1 | 0.035g |
| 砝码质量 | ums | 0.005g | -1 | 0.005g |

C2.5 合成标准不确定度的计算

质量示值误差的标准不确定度计算如下式。

uc∆m=0.0052+0.0352 g=0.04 g

C2.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，得到质量示值误差校准结果的扩展不确定度：

U∆m=2uc∆m=0.08 g

C3. 甲烷流量示值误差校准结果的不确定度评定示例

C3.1 测量方法

按照规范中规定的方法，标准流量计采用准确度0.5级的湿式气体流量计，温度计的分度值0.1℃，倾斜式微压计准确度等级1.5级，定槽式大气压计，最大允许误差为±0.5 hPa。一次校准过程中气体和环境温度变化小于0.5℃。

试验室环境温度27.5℃，湿度60%，大气压力为101.560 kPa。校准结果如表C.3所示。

表C.3 甲烷流量示值误差校准结果

| 序号 | 甲烷累积流量/L | 标准流量计示值/L | 甲烷压力Pa | 甲烷温度 ℃ | 标准流量计累积流量/L | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.18 | 27.83 | 120 | 27.1 | 25.41 | -0.91 |
| 2 | 24.96 | 27.48 | 120 | 27.1 | 25.16 | -0.51 |
| 3 | 25.10 | 27.73 | 120 | 27.2 | 25.31 | -0.86 |

C3.2 测量模型

甲烷流量示值误差按式（C.5）进行计算。

Ei=Qi-QaiQai×100%                   （C.5）

式中：

Ei——第i次校准甲烷流量测量的相对误差，%；

Qi——第i次校准甲烷流量的累积流量，L。

Qai——第i次校准标准流量计的累积流量，L；

各输入量彼此独立不相关，合成标准不确定度可按下式计算得到。

uEi=c12u(Qi)2+c22u(Qai)2            （C.6）

其中灵敏系数c1=1Qi，c2=-QiQai2。由于测量误差较小，即Qi≈Qai时，c2=-1Qai，相对测量误差的不确定度可由式（C.7）计算得到：

uEi=(uQiQi)2+(u(Qai)Qai)2=ur(Qi)2+ur(Qai)2    （C.7）

C3.3 不确定度来源

测量不确定度的来源主要有标准流量计引入的不确定度分量，甲烷流量的测量重复性引入的不确定度分量。

C3.3.1标准流量计测量引入的不确定度

标准流量计的累积流量Qai按式（C.8）计算。

Qai=Vi∙T0P0∙PT                     （C.8）

式中：

Vi——第i次标准流量计测量的甲烷累积体积流量；

T0——标况的温度，K；

P0——标况的压力，Pa；

P——第i次校准标准流量计处甲烷的压力，Pa；

T——第i次校准标准流量计处甲烷的温度，K；

标准流量计测量的不确定度分量包括标准流量计本身的不确定度、温度测量引入的不确定度分量、压力测量引入的不确定度分量以及温度变化引入的不确定度分量。

- 标准流量计引入的不确定度

标准流量计准确度等级为0.5级，其最大允许误差为0.5%，按均匀分布（k=3），则标准流量计引入的不确定度分量为：

ur(Vi)=0.5%3=0.29%

- 甲烷温度测量引入的不确定度

分度值为0.1℃的温度计其最大允许误差0.2℃，甲烷温度为27.0℃，按均匀分布（k=3），则甲烷温度测量引入的不确定度分量为：

ur(T)=0.2300.15×3=0.039%

3）标准流量计内甲烷压力测量引入的不确定度

标准流量计内甲烷压力是微压计所测表压力与大气压力之和，引起压力测量不确定度的因素是所用倾斜式微压计的不确定度和大气压力计的不确定度。

倾斜式微压计最大量程为2 kPa，准确度等级1.5级，因此装置的压力测量的最大误差为±30 Pa，按均匀分布（k=3），则

u1=2000×0.0153=17.3 Pa

定槽式大气压力计其测量准确度为±50Pa，按均匀分布（k=3），则

u2=503=28.9 Pa

因此，标准流量计压力测量的标准不确定度为

uP=u12+u22=33.7 Pa

校准过程中标准流量计的绝对压力为101680Pa，故其压力测量引入的相对标准不确定度分量为：

urP=0.034%

4） 校准过程中温度变化引入的不确定度

校准过程中，甲烷气体的温度变化不超过0.2℃，按均匀分布（k=3），则

ur∆T=0.2300.15×3=0.039%

以上各不确定度来源不相关，因此标准流量计的标准不确定度为

urQai=0.29%2+0.039%2+0.034%2+0.039%2=0.30%

C3.3.2 甲烷流量测量重复性引入的不确定度

进行3次校准，得到甲烷流量的累积流量的相对示值误差分别为-0.91%，-0.51%，-0.80%，采用极差法计算其单次试验标准偏差为0.91%-0.51%1.69=0.24%，实际测量时采用3次重复测量结果的平均值，则测量重复性引入的不确定度分量为：

ur(Qi)=0.24%3=0.14%

C3.3.3 计时不准确引入的不确定度

测量甲烷气体的累积流量过程中，计时的不确定度为0.5s，总计时时间为180s，按均匀分布（k=3）计算，则

urt=0.5180×3=0.16%

C3.4 合成相对标准不确定度计算

甲烷流量示值误差的各不确定度分量见表C.4。

表C.4  甲烷流量示值误差不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 相对标准不确定度 |  | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |
| 标准流量计 | urQai | 0.30% | 0.30% |
| 测量重复性 | ur(Qi) | 0.14% | 0.14% |
| 计时不准确 | urt | 0.16% | 0.16% |

根据公式（C.5）甲烷流量示值误差的合成标准不确定度为：

uEi=0.30%2+0.14%2+0.16%2=0.37%

C3.5 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，得到甲烷流量示值误差的扩展不确定度：

UEi=2uEi=0.8%  (k=2)

C.4 辐射照度示值误差校准结果不确定度评定示例

C4.1 概述

采用的标准辐射热计经校准其扩展不确定度为3%（k=2）,按照本规范所述方法，以测量点50kW/m2为例对辐射热计校准结果进行不确定度评定。标准辐射热计和设备工作用辐射热计交替测量3次，取各自3次测量值的算术平均值分别作为标准辐射热计的标准值和被测辐射热计的示值。表C.5中给出了辐射照度示值误差校准结果。

表C.5 辐射照度示值误差校准结果

| 标准辐射热计测量值/(kW/m2) | 被校辐射热计测量值/(kW/m2) | 单次示值误差/% | 相对示值误差/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.2 | 50.6 | 0.80 | 1.33 |
| 49.9 | 50.9 | 2.00 |  |
| 50.1 | 50.7 | 1.20 |  |

C4.2 测量模型

辐射照度的示值误差可按照式（C.9）进行计算。

∆qi=qi-qsqs                   （C.9）

式中：

∆qi——辐射照度测量的相对示值误差；

qi——被校辐射热计3次测量值的算术平均值；

qs——标准辐射热计3次测量值的算术平均值。

各输入量彼此独立不相关，因此，示值误差的合成标准不确定度按式（C.10）计算。

u∆qi=c12u(qi)2+c22u(qs)2               （C.10）

其中灵敏系数：c1=1qi，c2=-qiqs2。由于测量误差较小，即qi≈qs时，c2=-1qs，相对测量误差的不确定度可由式（C.11）计算得到。

u∆qi=(uqiqi)2+(u(qs)qs)2=ur(qi)2+ur(qs)2      （C.11）

C4.3 不确定度来源

对校准结果不确定度有影响的主要输入量引入的不确定度包括测量重复性引入的不确定度和标准辐射热计引入的不确定度。

1）测量重复性引入的不确定度

标准辐射热计和设备工作用辐射热计交替测量3次，三次的相对示值误差分别为0.8%，1.0%，1.2%，采用极差法计算其单次试验标准偏差为2.0%-0.8%1.69=0.71%，实际计算辐射照度示值误差时采用3次测量结果的平均值，则测量重复性的不确定度为：

uqi=0.71%3=0.41%

2）标准热流计引入的不确定度

采用的标准辐射热计经校准其扩展不确定度为3%（k=2）,标准辐射热计引入的不确定度

uqs=3%2=1.5%

C4.4 标准不确定度分量一览表

输入量的标准不确定度汇总表如表C.6所示。

表C.6 辐射照度示值误差标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 相对不确定度 |  | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |
| 测量重复性 | urqi | 0.41% | 0.41% |
| 标准辐射热计 | urqs | 1.5% | 1.5% |

C4.5 合成标准不确定度的计算

质量示值误差的标准不确定度计算如下式。

u∆qi=0.412+1.52 %=1.6%

C4.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，得到辐射照度示值误差校准结果的扩展不确定度：

U∆qi=2u∆qi=3.2%

C.5热释放速率示值误差校准结果不确定度评定示例

C 5.1 测量方法

采用PMMA热释放速率标准物质，其不确定度U=5.5% (k=2)。按照仪器说明书和标准物质使用方法测量50 kW/m2的辐射照度下PMMA热释放速率标准物质，计算点燃后300 s的热释放速率平均值，重复试验3次，校准结果如表C.7所示。

表C.7 热释放速率示值误差校准结果

| 认定值(kW/m2) | 测量值/(kW/m2) |  |  | 平均值(kW/m2) | 示值误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 525 | 519.5 | 504.7 | 505.6 | 509.9 | -2.9 |

C5.2 测量模型

热释放速率的示值误差可按照公式（C.12）进行计算。

∆qA=qA-qA, RqA,R                   （C.12）

式中：

∆qA——热释放速率测量的示值误差，%；

qA——热释放速率标准物质三次测量的平均值，kW/m2；

qA, R——热释放速率标准物质的认定值，kW/m2。

各输入量彼此独立不相关，因此，示值误差的标准不确定度按下式计算。

uc∆qA=c12u(qA)2+c22u(qA, R)2

其中灵敏系数：c1=1qA，c2=-qAqA, R2。

C5.3 不确定度来源

对热释放速率示值误差校准结果不确定度有影响的主要输入量引入的不确定度包括测量重复性引入的不确定度和热释放速率标准物质引入的不确定度。

1）测量重复性引入的不确定度

重复测量3次PMMA热释放速率标准物质，测量的结果如表C.7所示。

采用极差法计算单次测量结果的标准偏差为：s∆qA=14.8 kW/m21.69=8.8 kW/m2

计算热释放速率示值误差采用3次测量的平均值，则重复性引入的不确定度为：

uqA=8.8kW/m23=5.1 kW/m2

2）热释放速率标准物质引入的不确定度

热释放速率标准物质的不确定度为5.5%（k=2），热释放速率标准物质引入的不确定度为：

u(qA, R)=525kW/m2×5.5%2=14.5kW/m2

C5.4不确定度分量一览表

热释放速率示值误差的各不确定度分量见下表。

表C.8 热释放速率示值误差不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 灵敏系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |  |
| 测量重复性 | uqA | 5.1 | 1509.9 | 1.00% |
| 热释放速率标准物质 | u(qA, R) | 14.5 | -509.95252 | 2.68% |

C5.5合成不确定度

热释放速率合成不确定度的计算结果如下：

uc∆qA=1.00%2+2.68%2=2.9%

C5.6热释放速率示值误差的扩展不确定度

取包含因子k=2，得到热释放速率示值误差校准结果的扩展不确定度：

U∆qA=kuc∆qA=2×2.9%=5.8% (k=2)