锥形量热仪校准结果不确定度评定报告

1 校准方法

按照本规范规定的校准方法，首先完成仪器预热和校准前准备工作，所用标准器和设备如下：

a）氮中氧气体标准物质：氧气浓度18.5%，不确定度1%（k=2）；

b）砝码：M1等级的50g、100g、200 g和500 g的不锈钢砝码；

- 标准流量计：准确度等级为0.5级的湿式气体流量计；

d）标准辐射热计：量程10~100 kW/m2，不确定3%（k=2）；

e）热释放速率标准物质：50kW/m2的辐射照度下，点燃300s内平均热释放速率525 kW/m2，不确定度5.5%（k=2）；

f）倾斜式微压计：量程0~2000 Pa，准确度等级1.5级；

g）定槽式大气压计：测量范围810hPa~1070hPa，最大允许误差为±0.5hPa；

h）温度计：分度值0.1℃，用于测量甲烷温度。

j）高纯氮气：纯度99.99％。

k）高纯甲烷气体：纯度99.99%。

l）秒表：分度值0.1 s。

被校设备为英国FTT公司的锥形量热仪，设备型号为FTT0007型。

2 氧气浓度示值误差的不确定度评定

2.1测量模型

氧气浓度的示值误差按照下式进行计算。

∆A=Ai-As

式中：∆A——氧气浓度示值误差；

Ai——仪器示值的平均值；

As——标准气体的氧含量；

各输入量彼此独立不相关，因此，示值误差的标准不确定度按下式计算。

uc∆A=c12u(Ai)2+c22u(As)2

2.2 不确定度来源

校准不确定度来源主要包括测量重复性和标准气体引入的不确定度。

1）测量重复性引入的不确定度

6次测量的示值分别为18.523%、18.520%、18.526%、18.520%、18.528%、18.525%，用贝塞尔公式单次试验标准偏差：

s=i=1n(Ai-Ai)2n-1=0.0033%

计算氧气浓度示值误差时采用6次测量结果的平均值，则测量重复性的不确定度为：

uAi=0.0033%6=0.0014%

2）标准气体引入的不确定度

标准气体中氧气浓度为18.5%，相对不确定度为1%，包含因子k=2，标准气体引入的不确定度为：

uAs=18.5%×1%2=0.0925%

2.3 标准不确定度分量一览表

输入量的标准不确定度汇总表如表1所示。

表1 氧气浓度示值误差标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 灵敏系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |  |
| 测量重复性 | uAi | 0.0014% | 1 | 0.0014% |
| 标准气体 | uAs | 0.0925% | -1 | 0.0925% |

2.4 合成标准不确定度的计算

氧气浓度示值误差的标准不确定度计算如下式。

uc∆m=0.0014%2+0.0925%2 =0.1%

2.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，得到氧气浓度示值误差的扩展不确定度为：

U∆m=2uc∆m=0.2%

对于1.0级的顺磁性氧分析仪，其最大示值误差为±1%，与本示例中示值误差的扩展不确定度的比例关系为5倍，足以满足校准的需要。

3 质量示值误差的校准不确定度评定示例

3.1 测量模型

质量的示值误差可按照下式进行计算。

∆mi=mi-ms

式中：∆mi——第i次放置砝码后质量测量结果的示值误差，g；

mi——第i次放置砝码后的三次测量结果的平均值，g；

ms——第i次放置的砝码的总质量，g。

各输入量彼此独立不相关，因此，示值误差的合成标准不确定度按下式计算。

uc∆mi=c12u(mi)2+c22u(ms)2

3.2 不确定度来源

以砝码总质量为150 g时的示值误差不确定度评定为例，校准不确定度来源包括测量重复性和砝码引入的不确定度。

1）测量重复性引入的不确定度

三次测量的示值分别为150.0 g、150.1 g、150.1 g，采用极差法计算其单次试验标准偏差为150.1-150.01.69 g=0.059 g，实际计算质量示值误差时采用3次测量结果的平均值，则测量重复性的不确定度为：

umi=0.059 g3=0.035 g

2）砝码的质量引入的不确定度

砝码总质量为150 g，试样安装架上放置的为采M1等级的50 g砝码和100g砝码，组合砝码最大允许误差为各砝码最大允许误差之和。M1等级的50 g砝码和100g砝码的最大允许误差分别为3.0mg和5.0mg，按均匀分布计算（k=3），砝码质量引入的不确定度为：

ums=3.0+5.03mg=0.005 g

3.3 标准不确定度分量一览表

质量示值误差的标准不确定度汇总表如表2所示。

表2 质量示值误差标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 灵敏系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |  |
| 测量重复性 | umi | 0.035g | 1 | 0.035g |
| 砝码质量 | ums | 0.005g | -1 | 0.005g |

3.4 合成标准不确定度的计算

质量示值误差的标准不确定度计算如下式。

uc∆m=0.0052+0.0352 g=0.04 g

3.5扩展不确定度计算

取包含因子k=2，得到质量示值误差校准结果的扩展不确定度：

U∆m=2uc∆m=0.08 g

在本次评定示例中采用了M1等级的砝码，砝码全部加上的总质量为550g，选用M1等级的砝码其不确定度为3.0+5.0+203mg=0.017 g，M2等级的砝码引入的不确定度为：10+16+603mg=0.05g，按照ISO5660-2015的要求，锥形量热仪质量测试精度小于0.3g，因此要求选用砝码不低于M2等级。

4 甲烷流量示值误差校准结果的不确定度评定示例

4.1 甲烷流量示值误差校准结果

试验室环境温度27.5℃，湿度60%，大气压力为101.560 kPa。校准结果如表3所示。

表3 甲烷流量示值误差校准结果

| 序号 | 甲烷累积流量Qi/L | 标准流量计示值Vi/L | 甲烷压力P/Pa | 甲烷温度T/℃ | 标准流量计累积流量Qai/L | 相对误差Ei/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.18 | 27.83 | 120 | 27.1 | 25.41 | -0.91 |
| 2 | 24.96 | 27.48 | 120 | 27.1 | 25.16 | -0.51 |
| 3 | 25.10 | 27.73 | 120 | 27.2 | 25.31 | -0.86 |

4.2 测量模型

甲烷流量示值误差按下式进行计算。

Ei=Qi-QaiQai×100%

式中：

Ei——第i次校准甲烷流量测量的相对误差，%；

Qi——第i次校准甲烷流量的累积流量，L。

Qai——第i次校准标准流量计的累积流量，L；

各输入量彼此独立不相关，合成标准不确定度可按下式计算得到。

uEi=c12u(Qi)2+c22u(Qai)2

其中灵敏系数c1=1Qi，c2=-QiQai2。由于示值误差较小，即Qi≈Qai时，c2=-1Qai，示值误差的不确定度可由下式计算得到：

uEi=(uQiQi)2+(u(Qai)Qai)2=ur(Qi)2+ur(Qai)2

4.3 不确定度来源

测量不确定度的来源主要有标准流量计引入的不确定度分量，甲烷流量的测量重复性引入的不确定度分量。

4.3.1标准流量计测量引入的不确定度

标准流量计的累积流量Qai按下式计算：

Qai=Vi∙T0P0∙PT

式中：

Vi——第i次标准流量计测量的甲烷累积体积流量；

T0——标况的温度，K；

P0——标况的压力，Pa；

P——第i次校准标准流量计处甲烷的压力，Pa；

T——第i次校准标准流量计处甲烷的温度，K；

标准流量计测量的不确定度分量包括标准流量计本身的不确定度、温度测量引入的不确定度分量、压力测量引入的不确定度分量以及温度变化引入的不确定度分量。

- 标准流量计引入的不确定度

标准流量计准确度等级为0.5级，其最大允许误差为0.5%，按均匀分布（k=3），则标准流量计引入的不确定度分量为：

ur(Vi)=0.5%3=0.29%

- 甲烷温度测量引入的不确定度

分度值为0.1℃的温度计其最大允许误差0.2℃，甲烷温度为27.0℃，按均匀分布（k=3），则甲烷温度测量引入的不确定度分量为：

ur(T)=0.2300.15×3=0.039%

3）标准流量计内甲烷压力测量引入的不确定度

标准流量计内甲烷压力是微压计所测表压力与大气压力之和，引起压力测量不确定度的因素是所用倾斜式微压计的不确定度和大气压力计的不确定度。

倾斜式微压计最大量程为2 kPa，准确度等级1.5级，因此装置的压力测量的最大误差为±30 Pa，按均匀分布（k=3），则

u1=2000×0.0153=17.3 Pa

定槽式大气压力计其测量准确度为±50Pa，按均匀分布（k=3），则

u2=503=28.9 Pa

因此，标准流量计压力测量的标准不确定度为

uP=u12+u22=33.7 Pa

校准过程中标准流量计的绝对压力为101680Pa，故其压力测量引入的相对标准不确定度分量为：

urP=0.034%

4） 校准过程中温度变化引入的不确定度

校准过程中，甲烷气体的温度变化不超过0.2℃，按均匀分布（k=3），则

ur∆T=0.2300.15×3=0.039%

以上各不确定度来源不相关，因此标准流量计的标准不确定度为

urQai=0.29%2+0.039%2+0.034%2+0.039%2=0.30%

4.3.2 甲烷流量测量重复性引入的不确定度

进行3次校准，得到甲烷流量的累积流量的相对示值误差分别为-0.91%，-0.51%，-0.80%，采用极差法计算其单次试验标准偏差为0.91%-0.51%1.69=0.24%，实际测量时采用3次重复测量结果的平均值，则测量重复性引入的不确定度分量为：

ur(Qi)=0.24%3=0.14%

4.3.3 计时不准确引入的不确定度

测量甲烷气体的累积流量过程中，计时的不确定度为0.5s，总计时时间为180s，按均匀分布（k=3）计算，则

urt=0.5180×3=0.16%

4.4 合成相对标准不确定度计算

甲烷流量示值误差的各不确定度分量见表4。

表4  甲烷流量示值误差不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 相对标准不确定度 |  | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |
| 标准流量计 | urQai | 0.30% | 0.30% |
| 测量重复性 | ur(Qi) | 0.14% | 0.14% |
| 计时不准确 | urt | 0.16% | 0.16% |

根据公式（C.5）甲烷流量测量误差的合成标准不确定度为：

uEi=0.30%2+0.14%2+0.16%2=0.37%

4.5 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，得到甲烷流量测量误差的扩展不确定度：

UEi=2uEi=0.8%  (k=2)

5 辐射照度示值误差不确定度

5.1 校准结果

以测量点50kW/m2为例对辐射热计校准结果进行不确定度评定。表5中给出了辐射照度示值误差校准结果。

表5 辐射照度示值误差校准结果

| 标准辐射热计测量值/(kW/m2) | 被校辐射热计测量值/(kW/m2) | 单次相对示值误差/% | 相对示值误差/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.2 | 50.6 | 0.80 | 1.33 |
| 49.9 | 50.9 | 2.00 |  |
| 50.1 | 50.7 | 1.20 |  |

5.2 测量模型

辐射照度的示值误差可按照下式进行计算：

∆qi=qi-qsqs

式中：

qi——被校辐射热计3次测量值的算术平均值；

qs——标准辐射热计3次测量值的算术平均值。

各输入量彼此独立不相关，因此，示值误差的合成标准不确定度：

u∆qi=c12u(qi)2+c22u(qs)2

其中灵敏系数：c1=1qi，c2=-qiqs2。由于测量误差较小，即qi≈qs时，c2=-1qs，相对测量误差的不确定度：

u∆qi=(uqiqi)2+(u(qs)qs)2=ur(qi)2+ur(qs)2

5.3 不确定度来源

对校准结果不确定度有影响的主要输入量引入的不确定度包括测量重复性引入的不确定度和标准辐射热计引入的不确定度。

1）测量重复性引入的不确定度

标准辐射热计和设备工作用辐射热计交替测量3次，三次的相对示值误差分别为0.8%，1.0%，1.2%，采用极差法计算其单次试验标准偏差为2.0%-0.8%1.69=0.71%，实际计算辐射照度示值误差时采用3次测量结果的平均值，则测量重复性的不确定度为：uqi=0.71%3=0.41%

2）标准热流计引入的不确定度

采用的标准辐射热计经校准其扩展不确定度为3%（k=2）,标准辐射热计引入的不确定度：uqs=3%2=1.5%

5.4 标准不确定度分量一览表

输入量的标准不确定度汇总表如表6所示。

表6 辐射照度示值误差标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 相对不确定度 |  | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |
| 测量重复性 | urqi | 0.41% | 0.41% |
| 标准辐射热计 | urqs | 1.5% | 1.5% |

5.5 合成标准不确定度的计算

质量示值误差的标准不确定度计算如下式。

u∆qi=0.412+1.52 %=1.6%

5.6 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，得到辐射照度示值误差校准结果的扩展不确定度：

U∆qi=2u∆qi=3.2%

6 热释放速率测量示值误差不确定度评定示例

6.1 测量模型

热释放速率的示值误差可按照公式（C.1）进行计算。

∆qA=qA-qA, RqA,R                   （C.1）

式中：

∆qA——热释放速率测量的示值误差，%；

qA——热释放速率标准物质三次测量的平均值，kW/m2；

qA, R——热释放速率标准物质的认定值，kW/m2。

各输入量彼此独立不相关，因此，示值误差的标准不确定度按下式计算。

uc∆qA=c12u(qA)2+c22u(qA, R)2

其中灵敏系数：c1=1qA，c2=-qAqA, R2。

6.2 不确定度来源

对热释放速率示值误差校准结果不确定度有影响的主要输入量引入的不确定度包括测量重复性引入的不确定度和热释放速率标准物质引入的不确定度。

1）测量重复性引入的不确定度

重复测量3次PMMA热释放速率标准物质，测量的结果分别为519.5 kW/m2、504.7 kW/m2、505.6 kW/m2。采用极差法计算单次测量结果的标准偏差为：s∆qA=14.8 kW/m21.69=8.8 kW/m2 ，计算热释放速率示值误差采用3次测量的平均值，则重复性引入的不确定度为：

uqA=8.8kW/m23=5.1 kW/m2

2）热释放速率标准物质引入的不确定度

热释放速率标准物质的不确定度为5.5%（k=2），热释放速率标准物质引入的不确定度为：

u(qA, R)=525kW/m2×5.5%2=14.5kW/m2

6.3不确定度分量一览表

热释放速率示值误差的各不确定度分量见下表.

表7 热释放速率示值误差不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 灵敏系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |  |
| 测量重复性 | uqA | 5.1 | 1509.9 | 1.00% |
| 热释放速率标准物质 | u(qA, R) | 14.5 | -509.95252 | 2.68% |

6.4合成不确定度

热释放速率合成不确定度的计算结果如下：

uc∆qA=1.00%2+2.68%2=2.9%

6.5热释放速率示值误差的扩展不确定度

取包含因子k=2，得到热释放速率示值误差校准结果的扩展不确定度：

U∆qA=kuc∆qA=2×2.9%=5.8% (k=2)