《锡膏厚度测量仪校准规范》编制说明

一、任务来源及规程起草过程

根据国家质检总局2016年国家计量技术法规制/修订计划，受全国新材料与纳米计量技术委员会的委托，由广东省计量科学研究院、山东省计量科学研究院、苏州市计量测试院、中国计量科学研究院、广州计量检测技术研究院和天津大学负责制定《锡膏厚度测量仪校准规范》技术规范的工作。

2016年6月，广东省计量科学研究院主持承担了《锡膏厚度测量仪校准规范》的制定任务。规范制定的计划时间为2016年1月至2017年12月。由于标准器的选择、制备等问题，规范较既定计划略有后延，于2018年6月完成。2016年1月至2016年12月，各单位起草人主要进行了现有仪器校准方法的调研和标准器的选用和测量分析工作；2017年1月至2017年10月期间起草了校准规范的草稿，同时通过实验验证了规范技术内容的可行性。各单位主要起草人进行多次讨论，对草稿进行不断地修改和完善，在2018年1月底完成校准规范的讨论稿。

2018年4月12日，起草单位在广州召开了“锡膏厚度测量仪校准规范制定专题研讨会”，汇集了全部起草单位的13位技术专家和代表参会，多家未能参会的计量检定机构、科研机构、相关仪器制造商、使用单位等也通过各种方式提出了一些宝贵的意见和建议，研讨会上各方对校准规范的技术细节进行深入的探讨，并提出了许多修改意见。会后起草组根据研讨会内容和专家建议对讨论稿进一步修改和完善；对原有的标准器进行改进，并尝试制作新的标准器；进一步扩大实验对象的范围，联系了多家国内外生产厂家进行了多个型号的仪器的实验。

起草组于2018年9月底完成了规范的征求意见稿。

二、制定规范主要参考的文件和依据

本规范主要依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》进行编制，JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》共同构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次制定，主要技术内容和计量特性参考了JJF 1306-2011 《X射线荧光镀层测厚仪校准规范》和JJG 818－2005 《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程》的部分内容。

三、规范的主要内容及主要技术关键

规范的主要内容：

1、按照JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》的要求制定锡膏厚度测量仪校准规范，在内容和格式上与JJF 1071—2010保持一致。校准规范的具体内容有范围、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果的表达、复校时间间隔等。

2、参考JJF 1306-2011 《X射线荧光镀层测厚仪校准规范》和JJG 818－2005 《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程》，并结合专题研讨会上专家意见，最终确定锡膏厚度测量仪2项计量特性，分别为厚度测量示值误差和厚度测量示值重复性。针对每一校准项目，规定了使用的标准器，并在附录中给出了推荐使用的标准台阶块的结构和规格，明确了相应的校准操作。

3、对规范中的技术指标和校准方法均进行了实验验证；依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》对仪器厚度测量示值误差测量结果的不确定度进行分析，进一步验证了所采用的测量方法合理、可行。

规范的主要技术关键：

1、厚度测量示值误差：为保证锡膏能够很好的工作，锡膏厚度不能太薄，否则会导致零件与PCB板连接不够牢固，甚至虚焊、空焊；也不能太厚，会容易造成零件贴装后引脚间短路，故锡膏厚度的浮动范围非常有限。根据现有了解，锡膏厚度测量仪的典型测量范围为（0~600）μm，一般企业使用锡膏厚度测量仪时常用的范围为(100~150) μm。因此，规范规定在进行仪器厚度示值误差校准时应依据用户实际的使用范围，在覆盖被校仪器23量程的范围内选取3~5种不同高度的标准台阶块作为测量点，在每个标准台阶块有效区域内，分别在同一测量区域相邻位置处重复测量10次并记录仪器示值，计算算术平均值作为该点位的测量结果，再通过计算与标准台阶块的标准高度值的差值得到该点测量示值误差。

2、厚度测量示值重复性：选取3~5种不同高度的标准台阶块作为测量点重复测量次数10次，得到测量示值误差的同时，也可通过计算实验标准差得到该测量点的示值重复性。

3、标准台阶块：近几年来，随着台阶高度测量需求的猛增，国家计量院在高度和膜厚测量方面投入了大量的资金和人力，标准台阶块的量值溯源问题已得到解决。目前可采用共聚焦显微镜、轮廓仪、原子力显微镜等多种非接触或接触式测量方法进行标准块高度的定值。

四、专题研讨会中讨论的主要争议及解决方法

1、关于规范适用的测量范围如何界定

目前使用中的锡膏厚度测量仪的测量范围大多在（20~400）μm左右，部分新的仪器最大厚度可达到1 mm以上。根据查询资料及调研统计，大部分锡膏测厚仪的常用范围在（100~150）μm，极少有达到几百微米以上，实际上不可能将锡膏做到这么大的厚度。起草组经讨论后决定将规范适用范围定为（0~600）μm，最大校准点达到测量上限的2/3，故标准台阶块最大厚度达到400 μm即可。

2、关于规范是否需要提出示值误差和重复性的技术要求

目前国内外各生产厂家对各自产品标称的精度差异很大，部分厂家将分辨力、重复精度与测量精度等概念混用，有些标称测量精度甚至达到零点几微米；某些厂家的技术指标明显存在问题，例如测量精度为1微米，重复精度却为3微米。实际上，PCB板上的锡膏块通常是不规则形状而非完全平整的，零点几微米的厚度测量精度没有实用意义。因此没有必要为了验证厂家虚标的技术指标，而去花费大量的时间和资源去提高标准器的精度。

另一方面，根据调研资料，大部分锡膏产品的控制公差为几十微米，锡膏厚度测量仪的示值误差在几微米到十微米左右应可满足使用要求。由于各类产品的制造要求存在差异，应由使用者依据实际情况确定验收指标较为合理。

故本规范对于示值误差和重复性不提出统一的技术要求。

3、关于如何确定标准器的精度

由于锡膏厚度测量仪采用激光三角法或摩尔轮廓测量法，对测量面一般要求不能为镜面反射，所以需对标准台阶块表面进行哑光处理，在一定程度上限制了标准器的精度。出于经济性和一般工艺水平的考虑，起草组认为标准台阶块的不确定度达到1微米的水平较为合适。如实际标准器不确定度大于1微米，则应根据客户提出的技术指标来判断能否使用，通常标准器不确定度应不大于技术指标的1/3。