中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××─××××

锡膏厚度测量仪校准规范

# Calibration Specification of Solder Paste Inspection System

# （征求意见稿）

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布

锡膏厚度测量仪

校准规范

Calibration Specification of

Solder Paste Inspection System

Of Measuring Inside Dimension

JJF ××××─××××

归  口 单 位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：广东省计量科学研究院

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

黄敏晗（广东省计量科学研究院）

参加起草人：

目    录

引言………………………………………………………………………………………（III）

1  范围……………………………………………………………………………………（1）

2  概述……………………………………………………………………………………（1）

3  计量特性………………………………………………………………………………（2）

3.1  厚度测量示值误差………………………………………………………….………（2）

3.2  厚度测量示值重复性…………………………………………………….…………（2）

4  校准条件………………………………………………………………………………（2）

4.1  环境条件………………………………………………………….…………………（2）

4.2  校准项目及校准用标准器……………………………………….…………………（2）

5  校准项目和校准方法…………………………………………….……………………（2）

5.1  厚度测量示值误差………………………………………….…….…………………（2）

5.2  厚度测量示值重复性………………………………………..………………………（3）

6  校准结果表达…………………………………………………….……………………（3）

7  复校时间间隔…………………………………………………………………………（3）

附录A 锡膏测厚仪示值误差测量结果的不确定度评定示例.………………………….（4）

附录B 标准台阶块结构与规格……………………………………………………….….（7）

附录C锡膏测厚仪校准记录格式 ……………………………………………….………（8）

附录D 锡膏测厚仪校准证书（内页）格式………………………….…………….………（9）

引   言

JJF 1001 《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》、JJF 1094《测量仪器特性评定》共同构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考了JJG 818-2005《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程》、JJF 1306-2011《X射线荧光镀层测厚仪校准规范》的相关内容。

本规范为首次发布。

锡膏厚度测量仪校准规范

- 范围

本规范适用于分辨力为（0.1~1）m、测量范围不大于600 m的锡膏厚度测量仪的校准。

2  概述

锡膏厚度测量仪是一种利用光学原理，快速测量印刷电路板上的锡膏块的厚度等几何元素的非接触式测量仪器，广泛应用于SMT（Surface Mount Technology）生产贴片领域，是评价和管控锡膏印刷质量的重要测量设备。

锡膏厚度测量仪按照测量原理可分为激光三角测量法和莫尔轮廓测量法，其结构示意图见图1和图2。

1—PCB板  2—锡膏块  3—激光光源  4—摄像系统  5—计算机

图1锡膏厚度测量仪（激光三角测量法）的结构示意图

1—PCB板  2—锡膏块  3—白光光源  4—摄像系统  5—计算机

图2锡膏厚度测量仪（莫尔轮廓测量法）的结构示意图

3  计量特性

3.1 厚度测量的示值误差

厚度测量的示值误差应符合仪器说明书或用户根据实际需求提出的要求。

3.2 厚度测量的重复性

厚度测量的重复性应符合仪器说明书或用户根据实际需求提出的要求。

4 校准条件

4.1环境条件

温度：（20±5）℃。

湿度：≤75%RH。

标准器和被校准仪器的等温时间应符合仪器说明书的要求。

4.2 校准项目及校准用标准器

表1 校准项目及校准用标准器

| 序号 | 校准项目 | 校准用标准器和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度测量的示值误差 | 标准台阶块，U=1.0 μm，k=2 |
| 2 | 厚度测量的重复性 |  |

5 校准项目和校准方法

校准前，需确保仪器处于正常的工作状态及没有影响校准计量性能的因素后方可进行校准。所用的标准台阶块应确保表面洁净，避免划痕、腐蚀和氧化。

5.1 厚度测量示值误差

首先按使用说明书对被校仪器进行参数设置，必要时进行系统调校。在覆盖被校仪器23量程的范围内选择3至5点作为测量点，选取相应高度值的标准台阶块。在每个标准台阶块有效区域内，分别在同一测量区域相邻位置处重复测量10次并记录仪器示值，计算算术平均值作为第i个标准台阶块的测量结果，根据公式（1）计算仪器厚度测量示值误差：

（1）

式中：—对第i个标准台阶块，仪器的示值误差，μm；

—对第i个标准台阶块，仪器示值的平均值，μm；

—第i个标准台阶块的标准高度值，μm。

5.2 厚度测量示值重复性

在覆盖被校仪器23量程的范围内选择3至5点作为测量点，选取相应高度值的标准台阶块。在每个标准台阶块有效区域内，分别在同一测量区域相邻位置处重复测量10次并记录仪器示值，按公式（2）计算实验标准差s：

（2）

式中：—第i次测量的仪器示值，μm；

—次测量的算术平均值，μm；

—测量次数，=10。

实验标准偏差s作为测量重复性结果，每一个测量点均给出一个重复性结果。

6  校准结果表达

经校准的锡膏测厚仪出具校准证书。校准证书包括的信息应符合JJF 1071-2010中5.12的要求。

7  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由锡膏厚度测量仪的使用状况、使用者、设备本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据仪器实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔一般为1年。 
附录A

锡膏厚度测量仪厚度测量的示值误差测量结果不确定度评定

A.1  测量方法

锡膏厚度测量仪的示值误差是用标准台阶块进行校准的，根据实际测量应用范围和条件的不同，设定好相关的测量程序和条件，并按要求进行必要的仪器预校准后再进行测量。本次评定以分辨力0.1μm的锡膏厚度测量仪，测量148.7 μm 的标准台阶块为例。

A.2  测量模型

                   δ= - h                             (A.1)

式中：    ----校准点的仪器示值的平均值，μm；

h----标准台阶的实际值，μm；

δ-----校准点的示值误差，μm。

A.3  方差和灵敏系数

因Δ= - h，所以灵敏系数ci:

,

、分别为和h的标准不确定度，因和相互独立，则合成标准不确定度uc为：

=

式中：—仪器示值引入的不确定度分量；

—标准台阶块引入的不确定度分量。

A.4  标准不确定度一览表

表A.1 不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 μm | ci | μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器示值 | 0.14 | 1 | 0.14 |
|  | 标准台阶块 | 0.5 | -1 | 0.5 |

A.5  标准不确定度分量

A5.1 仪器示值引入的不确定度分量

A.5.1.1  重复测量引入的标准不确定度分量

锡膏厚度测量仪的测量重复性引入的不确定度分量可以通过10 次重复连续测量得到，测量结果为148.0 μm、148.5μm、149.0μm、147.5 μm、147.8 μm、148.0 μm、147.9 μm、148.3 μm、148.6 μm、148.4 μm，计算单次实验标准偏差为

=0.44 μm

实际测量时采用10次重复测量结果的平均值，则

A.5.1.2 锡膏厚度测量仪分辨力引入的不确定度分量

锡膏厚度测量仪分辨力为0.1m, 其量化误差引起的标准不确定度分量为均匀分布，则

和取其中较大者，故=0.14 μm

A.5.2  标准台阶块引入的不确定度分量

标准台阶块引入的不确定度主要来源于标准台阶块的高度测量结果不确定度，可根据校准证书给出的扩展不确定度来计算。

由标准台阶块的校准证书测量结果的扩展不确定度U=1.0m，k=2，则

＝1.0 /2=0.5m

A.6  合成标准不确定度

＝＝≈0.52(m)

A.7  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=＝2×0.52m=1.1m
附录B

标准台阶块的结构与规格

建议标准台阶块为正方形，台阶面积不小于1mm×1mm。三维示意图如图B.1所示，剖面图如图B.2所示。台阶高度值用H表示，H值见表B.1。锡膏测厚仪一般要求被测面不能为镜面反射，故标准台阶块工作面及基面应进行哑光处理。

图B.1标准台阶块三维示意图

H

图B.2标准台阶块剖面图

表B.1 台阶高度值H

| 序号 | H（m） |
| --- | --- |
| 1 | 20 |
| 2 | 35 |
| 3 | 50 |
| 4 | 75 |
| 5 | 100 |
| 6 | 200 |
| 7 | 300 |
| 8 | 400 |

可根据仪器测量范围和实际使用情况选用不同高度的标准台阶块。标准台阶块标准高度值的扩展不确定度U应不大于1.0 μm（k=2）。

附录C

锡膏厚度测量仪校准记录格式

| 委托方名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器编号 |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  | 湿度 |  | %RH |  |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| 1. 仪器外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 仪器厚度测量示值误差与示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准台阶高度值/μm |  | 仪器示值/μm |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器示值平均值 /μm |  | 示值误差/μm | 重复性/μm |
| 仪器厚度测量示值误差的扩展不确定度（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录D

锡膏厚度测量仪校准证书（内页）格式

- 外观：

- 校准结果：

| 标准台阶高度值/μm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值误差/μm |  |  |  |  |  |
| 重复性/μm |  |  |  |  |  |

- 仪器厚度测量示值误差的扩展不确定度：