《锡膏厚度测量仪校准规范》实验报告

- 概述

为考察新制订的《锡膏厚度测量仪校准规范》的校准方法的科学性和可操作性，以及规范中不确定度评定的合理性，编写组人员从承担制定任务后迄今一年多的时间里，按新制订的规范主要校准项目要求校准了数十台锡膏厚度测量仪，覆盖了国内外的主要仪器生产厂家、不同测量原理、类型、型号、准确度的仪器。

根据国家计量技术规范修订的要求，本次制订《锡膏厚度测量仪校准规范》需提供2种以上型号的仪器实验报告。

- 实验对象

为使本实验报告具有广泛的代表性，我们选取上述7台国内外不同厂家、原理的仪器进行实验，具体仪器信息见表1。

表1  实验对象的信息

| 序号 | 生产厂家 | 产地 | 型号 | 原理 | 分辨力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Synapse Imaging Co，Ltd. | 进口 | 3D MASTER 3000 neo | 激光 | 0.5 m |
| 2 | ASC International | 进口 | VM150 | 莫尔 | 0.1 m |
| 3 | ASC International | 进口 | SP3D | 激光 | 1 m |
| 4 | MALCOM | 进口 | TD-4M | 激光 | 1 m |
| 5 | 东莞市神州视觉科技有限公司 | 国产 | ALD-ST3-450 | 莫尔 | 0.1 m |
| 6 | DYNAMITE | 进口 | L CHECK 3000 | 激光 | 1 m |
| 7 | 东莞市盟拓光电科技有限公司 | 国产 | MT-100 | 莫尔 | 1 m |

- 实验项目及方法

根据《锡膏厚度测量仪校准规范》的校准要求，本次实验的项目包括：厚度测量的示值误差、厚度测量的重复性。

本次实验使用测量范围为（75~400）m的多台阶标准块作为标准器具。

首先按使用说明书对被校仪器进行预热及必要的参数设置。如果仪器自带有标准块及自校功能，则先进行一次自校操作。准备工作完成后，在每个标准台阶块的有效区域内，分别在同一测量区域相邻位置处重复测量10次并记录仪器示值，计算10次结果的算术平均值作为第i个标准台阶块的测量结果，根据公式（1）、（2）计算仪器厚度测量的示值误差和重复性：

（1）

式中：—对第i个标准台阶块，仪器的示值误差，μm；

—对第i个标准台阶块，仪器示值的平均值，μm；

—第i个标准台阶块的标准高度值，μm。

（2）

式中：—第i次测量的仪器示值，μm；

—次测量的算术平均值，μm；

—测量次数，=10。

- 实验结果

根据被校仪器的实际测量范围，实验结果数据见表2~表8。

表2 实验结果（仪器序号：1）       单位：μm

| 厂家 | Synapse Imaging Co，Ltd. |  |  |  | 型号 |  | 3D MASTER 3000 neo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | S1131-025K08 |  |  |  | 原理 |  | 激光三角法 |  |  |
| 标准厚度 | 仪器示值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 重复性 |
| 74.4 | 74.0 | 74.5 | 74.5 | 74.0 |  | 74.0 | 74.1 | -0.3 | 0.3 |
|  | 73.5 | 74.0 | 74.0 | 74.5 |  | 74.0 |  |  |  |
| 98.7 | 99.5 | 100.0 | 99.0 | 99.0 |  | 99.0 | 99.4 | 0.7 | 0.5 |
|  | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.0 |  | 99.5 |  |  |  |
| 148.7 | 149.0 | 149.5 | 150.0 | 148.0 |  | 148.0 | 148.5 | -0.3 | 0.8 |
|  | 148.5 | 147.5 | 148.0 | 147.5 |  | 148.5 |  |  |  |
| 198.2 | 197.0 | 197.0 | 196.0 | 196.5 |  | 197.0 | 197.0 | -1.2 | 0.6 |
|  | 197.5 | 197.5 | 198.0 | 196.5 |  | 197.0 |  |  |  |
| 298.3 | 298.0 | 298.5 | 297.0 | 297.0 |  | 297.5 | 297.5 | -0.8 | 0.5 |
|  | 298.0 | 297.5 | 297.0 | 297.0 |  | 297.5 |  |  |  |
| 399.2 | 395.0 | 396.0 | 394.0 | 394.0 |  | 394.5 | 394.6 | -4.6 | 0.7 |
|  | 394.0 | 393.5 | 395.0 | 395.0 |  | 394.5 |  |  |  |
| 实验地点 | 广东省计量科学研究院精测实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：20.1℃，湿度：48%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2017年11月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3 实验结果（仪器序号：2）       单位：μm

| 厂家 | ASC International |  |  |  | 型号 |  | VM150 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | M300193 |  |  |  | 类型 |  | 莫尔轮廓法 |  |  |
| 标准厚度 | 仪器示值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 重复性 |
| 74.4 | 75.5 | 75.3 | 75.2 | 75.0 |  | 74.0 | 75.1 | 0.7 | 0.4 |
|  | 75.0 | 74.9 | 75.2 | 75.4 |  | 75.3 |  |  |  |
| 98.7 | 99.5 | 99.1 | 99.2 | 98.0 |  | 99.3 | 99.0 | 0.3 | 0.5 |
|  | 99.4 | 99.0 | 98.8 | 98.4 |  | 99.4 |  |  |  |
| 148.7 | 148.0 | 148.5 | 149.0 | 147.5 |  | 147.8 | 148.2 | -0.5 | 0.4 |
|  | 148.0 | 147.9 | 148.3 | 148.6 |  | 148.4 |  |  |  |
| 198.2 | 196.7 | 196.0 | 195.6 | 195.4 |  | 195.0 | 195.9 | -2.3 | 0.6 |
|  | 196.0 | 195.4 | 195.8 | 196.6 |  | 196.5 |  |  |  |
| 298.3 | 294.0 | 294.5 | 295.0 | 295.4 |  | 294.3 | 294.2 | -4.1 | 0.6 |
|  | 294.0 | 293.5 | 294.3 | 293.6 |  | 293.4 |  |  |  |
| 399.2 | 超出仪器测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验地点 | 香港生产力促进局4楼实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：21.0℃，湿度：56%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2018年4月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4 实验结果（仪器序号：3）       单位：μm

| 厂家 | ASC International |  |  |  | 型号 |  | SP3D |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | SA064VP-LS |  |  |  | 类型 |  | 激光三角法 |  |  |
| 标准厚度 | 仪器示值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 重复性 |
| 74.4 | 72 | 72 | 71 | 71 |  | 72 | 72.4 | -2.0 | 1.0 |
|  | 73 | 73 | 74 | 73 |  | 73 |  |  |  |
| 98.7 | 99 | 100 | 100 | 100 |  | 101 | 99.0 | 0.3 | 1.2 |
|  | 98 | 98 | 98 | 97 |  | 99 |  |  |  |
| 148.7 | 150 | 149 | 147 | 148 |  | 150 | 148.5 | -0.2 | 1.3 |
|  | 149 | 150 | 147 | 147 |  | 148 |  |  |  |
| 198.2 | 199 | 199 | 197 | 198 |  | 200 | 198.1 | -0.1 | 1.4 |
|  | 200 | 198 | 197 | 196 |  | 197 |  |  |  |
| 298.3 | 295 | 296 | 294 | 297 |  | 296 | 295.7 | -2.6 | 1.3 |
|  | 297 | 298 | 295 | 295 |  | 294 |  |  |  |
| 399.2 | 394 | 396 | 396 | 395 |  | 398 | 394.8 | -4.4 | 1.6 |
|  | 394 | 395 | 394 | 392 |  | 394 |  |  |  |
| 实验地点 | 香港生产力促进局4楼实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：21.0℃，湿度：56%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2018年4月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5 实验结果（仪器序号：4）       单位：μm

| 厂家 | MALCOM |  |  |  | 型号 |  | TD-4M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | 03236012 |  |  |  | 类型 |  | 激光三角法 |  |  |
| 标准厚度 | 仪器示值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 重复性 |
| 74.4 | 超出仪器测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.7 | 98 | 97 | 100 | 100 |  | 98 | 97.8 | -0.9 | 1.3 |
|  | 96 | 98 | 97 | 97 |  | 97 |  |  |  |
| 148.7 | 147 | 148 | 145 | 148 |  | 149 | 147.3 | -1.4 | 1.3 |
|  | 147 | 148 | 149 | 146 |  | 146 |  |  |  |
| 198.2 | 197 | 198 | 198 | 195 |  | 196 | 197.0 | -1.2 | 1.1 |
|  | 198 | 197 | 197 | 198 |  | 196 |  |  |  |
| 298.3 | 298 | 299 | 297 | 296 |  | 297 | 297.4 | -0.9 | 1.4 |
|  | 296 | 295 | 298 | 299 |  | 299 |  |  |  |
| 399.2 | 398 | 397 | 397 | 396 |  | 398 | 397.9 | -1.3 | 1.0 |
|  | 398 | 399 | 399 | 398 |  | 399 |  |  |  |
| 实验地点 | 广东省计量科学研究院精测实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：20.2℃，湿度：48%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2017年6月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 实验结果（仪器序号：5）       单位：μm

| 厂家 | 东莞市神州视觉科技有限公司 |  |  |  | 型号 |  | ALD-ST3-450 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | 01450140105 |  |  |  | 类型 |  | 莫尔轮廓法 |  |  |
| 标准厚度 | 仪器示值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 重复性 |
| 74.4 | 73.6 | 73.8 | 73.6 | 73.7 |  | 73.6 | 73.6 | -0.8 | 0.1 |
|  | 73.7 | 73.6 | 73.6 | 73.3 |  | 73.6 |  |  |  |
| 98.7 | 97.3 | 97.2 | 97.0 | 97.0 |  | 97.1 | 97.1 | -1.6 | 0.1 |
|  | 97.1 | 97.3 | 97.1 | 97.0 |  | 97.1 |  |  |  |
| 148.7 | 145.8 | 145.6 | 145.5 | 145.7 |  | 145.6 | 145.7 | -3.0 | 0.1 |
|  | 145.7 | 145.6 | 145.7 | 145.8 |  | 145.6 |  |  |  |
| 198.2 | 196.8 | 196.7 | 196.8 | 196.6 |  | 196.8 | 196.7 | -1.5 | 0.1 |
|  | 196.6 | 196.8 | 196.6 | 196.8 |  | 196.8 |  |  |  |
| 298.3 | 295.2 | 295.2 | 295.1 | 295.1 |  | 295.2 | 295.2 | -3.1 | 0.1 |
|  | 295.5 | 295.2 | 295.1 | 295.4 |  | 295.3 |  |  |  |
| 399.2 | 390.1 | 390.7 | 390.7 | 390.1 |  | 390.5 | 390.4 | -8.8 | 0.2 |
|  | 390.5 | 390.4 | 390.4 | 390.5 |  | 390.2 |  |  |  |
| 实验地点 | 神州视觉一楼生产车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：28.5℃，湿度：36%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2018年5月24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7 实验结果（仪器序号：6）       单位：μm

| 厂家 | DYNAMITE |  |  |  | 型号 |  | L CHECK 3000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | H11-10-007 |  |  |  | 类型 |  | 激光三角法 |  |  |
| 标准厚度 | 仪器示值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 重复性 |
| 74.4 | 75 | 72 | 75 | 71 |  | 73 | 73.2 | -1.2 | 1.3 |
|  | 74 | 74 | 73 | 72 |  | 73 |  |  |  |
| 98.7 | 99 | 99 | 100 | 99 |  | 100 | 99.3 | 0.6 | 0.5 |
|  | 100 | 99 | 99 | 99 |  | 99 |  |  |  |
| 148.7 | 142 | 142 | 142 | 138 |  | 140 | 140.2 | -8.5 | 2.0 |
|  | 138 | 138 | 143 | 141 |  | 138 |  |  |  |
| 198.2 | 195 | 195 | 195 | 194 |  | 194 | 194.3 | -3.9 | 0.5 |
|  | 194 | 194 | 194 | 194 |  | 194 |  |  |  |
| 298.3 | 290 | 289 | 289 | 290 |  | 289 | 289.6 | -8.7 | 0.8 |
|  | 289 | 291 | 291 | 289 |  | 289 |  |  |  |
| 399.2 | 390 | 391 | 389 | 389 |  | 391 | 389.8 | -9.4 | 1.0 |
|  | 390 | 388 | 389 | 391 |  | 390 |  |  |  |
| 实验地点 | 雅士电子有限公司三楼SMT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：25.9℃，湿度：30%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2018年5月21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8 实验结果（仪器序号：7）       单位：μm

| 厂家 | 东莞市盟拓光电科技有限公司 |  |  |  | 型号 |  | MT-100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | MT2011100102 |  |  |  | 类型 |  | 莫尔轮廓法 |  |  |
| 标准厚度 | 仪器示值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 重复性 |
| 74.4 | 70 | 69 | 69 | 70 |  | 70 | 69.8 | -4.6 | 0.4 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |  |
| 98.7 | 99 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 99.8 | 1.1 | 0.4 |
|  | 99 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 148.7 | 147 | 147 | 147 | 148 |  | 148 | 147.5 | -1.2 | 0.5 |
|  | 147 | 147 | 148 | 148 |  | 148 |  |  |  |
| 198.2 | 196 | 196 | 196 | 196 |  | 196 | 195.9 | -2.3 | 0.3 |
|  | 196 | 196 | 196 | 196 |  | 195 |  |  |  |
| 298.3 | 296 | 296 | 296 | 295 |  | 296 | 295.8 | -2.5 | 0.4 |
|  | 296 | 295 | 296 | 296 |  | 296 |  |  |  |
| 399.2 | 395 | 395 | 395 | 395 |  | 396 | 395.3 | -3.9 | 0.5 |
|  | 395 | 395 | 395 | 396 |  | 396 |  |  |  |
| 实验地点 | 格尔翰汽车配件（东莞）有限公司一期三楼SMT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：24.1℃，湿度：44%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2018年5月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 实验总结

根据以上实验结果可以看出，无论对于国产还是进口的、采用激光三角法或者摩尔轮廓法的锡膏厚度测量仪，使用标准台阶块进行测量时，都取得了较好的重复性，在最常使用的（100~200）μm，厚度测量的示值误差都不大，能够满足绝大部分生产过程的精度要求。证明《锡膏厚度测量仪校准规范》采用的标准器科学、合理，校准方法切实可行。