JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJFXXXX－XXXX

射线束测量分析仪校准规范

Calibration Specification for Radiation Beam Measurement Analysis

(征求意见稿)

XXXX－XX－XX发布XXXX－XX－XX实施

国家市场监管总局发布

JJF XXXX-20XX

射线束测量分析仪校准规范

Calibration Specification of Radiation Beam

Measurement Analysis

归口单位: 全国电离辐射计量技术委员会

起草单位: 浙江省计量科学研究院

山东省计量科学研究院

本规范委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

陈  灿   (浙江省计量科学研究院)

毛定立   (浙江省计量科学研究院)

尹毓才   (浙江省计量科学研究院)

参加起草人：

姚馨博   (浙江省计量科学研究院)

叶  欣   (浙江省计量科学研究院)

刘  洋   (山东省计量科学研究院)

目录

引言	1

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

4  概述	2

5  计量特性	2

5.1  定位准确度	2

5.2  定位重复性	2

5.2  各轴方向的运动垂直度	2

6   校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  测量标准	2

7   校准项目和校准方法	3

7.1　定位准确度	3

7.2  定位重复性	3

7.3  各轴方向的运动垂直度	4

8  校准结果表达	4

9  复校时间间隔	4

附录A 射线束测量分析仪校准记录推荐格式	5

附录B 射线束测量分析仪校准证书内页内容	6

附录C 射线束测量分析仪定位准确度不确定度评定示例	7

引    言

JJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制、修订工作的基础性系列规范。

本规范的编制主要参考了YY/T 1538-2017《放射治疗用自动扫描水模体系统性能和试验方法》和AAPM TG-106《加速器射线束数据测量设备和试验方法》(Accelerator beam data commissioning equipment and procedure)等技术资料。

本规范为首次发布。

射线束测量分析仪校准规范

- 范围

本规范适用于通过探测器移动实现放射治疗用辐射场空间分布自动测量的射线束测量分析仪的校准。

本规范不适用于放射治疗设备自备的剂量监测系统和辐射探测器矩阵、胶片探测器。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001  通用计量术语及定义

JJF 1035  电离辐射计量术语及定义

JJF 1059.1  测量不确定度评定与表示

GB/T 18987 放射治疗设备 坐标系、运动与刻度

YY/T 1538放射治疗用自动扫描水模体系统性能和试验方法

AAPM TG-106加速器射线束数据测量设备和试验方法 (Accelerator beam data commissioning equipment and procedure)

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语

JJF 1001、JJF 1035界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1   射线束测量分析仪 radiation beam measurement analysis

射线束测量分析仪（又称扫描水箱或者自动扫描水模体系统）是放射治疗领域内电离辐射测量设备，通过探测器移动实现辐射束剂量分布的自动测量。

3.2   系统坐标系 system coordinate system

根据系统各轴给出的坐标系。其零点一般过射束轴，并指明方向。

3.3   定位准确度 positioning accuracy

探测器每次运动到达的实际位置与设置位置之间的偏差。

3.4   定位重复性 positioning repeatability

探测器沿各轴运动并回到初始位置实际位置最大值与最小值之差。

3.5   各轴方向的运动垂直度 movement verticality of axis

即运动轴与垂直平面间的垂直度，是垂直于基准平面和评价方向，且距离最远的两个包含被测直线上的点的平面之间的距离。

4  概述

射线束测量分析仪主要由水箱、运动机构、双通道静电计、（电离室或半导体）探测器、控制系统、分析系统等组成；根据运动机构轴的数量，可分为一维、二维、三维射线束测量分析仪。该分析仪通过探测器移动实现放射治疗用辐射场水吸收剂量（率）或空气比释动能（率）空间分布的自动测量。

- 计量特性

  - 定位准确度

探测器沿各轴到达指定位置的误差不应超过0.2 mm。

  - 定位重复性

探测器沿各轴重复到达指定位置后，回到初始位置的重复性不应超过0.1 mm。

  - 各轴方向的运动垂直度

行程小于等于200 mm时，运行方向轴与其他各轴参考直线之间的偏移量不应超过0.5 mm。

行程大于200 mm时，运行方向轴与其他各轴参考直线之间的偏移量不应超过1.0 mm。

6  校准条件

6.1环境条件

6.1.1 环境温度：（15-25）℃。

6.1.2 相对湿度：小于85%。

6.1.3 仪器使用时不应受到震动和电磁干扰。

6.2测量标准

参考射线束测量分析仪检测装置，应符合下列主要技术指标：

（1）可建立坐标系进行三维测量

（2）测量范围：600mm×600mm×600mm

（3）MPE：±0.03mm

7  校准项目与校准方法

7.1 定位准确度

将放射治疗用射束分析系统启动；在任一轴的测量范围内分别设置探测器运动至包含最小位置到最大位置在内的不少于5个位置；测量探测器每次运动到达的实际位置与设置位置之间的偏差，对每个位置分别以高速和低速各测量3次；分别计算每个位置 6 次测量偏差的平均值，取平均值与设置值偏差最大值为定位准确度，按式（1）计算：

（1）

式中：

--定位准确度；

--定位位置与实际位置测量偏差的平均值；

--定位设置值。

7.2 定位重复性

操纵运动组件沿各轴方向运动至如下规定的位置：

（0，0，0）至（0，0，100 mm）；

（0，0，0）至（0，100 mm，0）；

（0，0，0）至（100 mm，0，0）；

  - 至（0.8LA，0.8LB，0.8LC）。

LA、LB、LC表示各轴运动组件的行程范围，下同。

每次运动到测量点并回到初始点后，测量探测器的实际位置，各轴所有测量点的全部10次运动的实际位置最大值与最小值之差为定位重复性，按式（2）计算：

（2）

式中：

--定位重复性；

--实际位置测量最大值；

--实际位置测量最小值。

7.3 各轴方向的运动垂直度

操纵运动组件沿各轴方向运动至如下规定的位置：

（0，0，0）至（0，0，100mm）；

（0，0，0）至（0，100mm，0）；

（0，0，0）至（100mm，0，0）；

（0，0，0）至（0.8LA，0.8LB，0.8LC）。

每次运动到测量点并回到初始点后，在行程范围内，测量与各轴参考直线之间的偏移量为运动垂直度。

8  校准结果表达

按本规范进行校准，出具校准证书，校准证书内页格式参见附录B；校准结果应给出定位准确度结果不确定度。

9  复校时间间隔

建议复校时间间隔为12个月，也可由送校单位可根据实际使用情况自行决定复校时间间隔。

附录A

射线束测量分析仪校准原始记录内页推荐格式

温度：          ℃      气压：          kPa     湿度：          %RH

|  |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 定位位置mm |  | 低速mm/s |  |  |  |  | 高速mm/s |  |  |  |  |  |
| 定位 准确度 | A轴 | 位置1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B轴 | 位置1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C轴 | 位置1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定位 重复性 | （0,0,100） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （0,100,0） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （100,0,0） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0.8LA,0.8LB,0.8LC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运动 垂直度 | （0,0,100） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （0,100,0） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （100,0,0） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0.8LA,0.8LB,0.8LC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

校准证书内页推荐格式

校准结果

| 校准项目 | 组件运动 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 定位准确度 | A轴 |  |
|  | B轴 |  |
|  | C轴 |  |
| 定位重复性 | （0,0,100） |  |
|  | （0,100,0） |  |
|  | （100,0,0） |  |
|  | （0.8LA,0.8LB,0.8LC） |  |
| 各轴方向的 运动垂直度 | （0,0,100） |  |
|  | （0,0,0.8LC） |  |
|  | （0,100,0） |  |
|  | （0,0.8LB,0） |  |
|  | （100,0,0） |  |
|  | （0.8LA ,0,0） |  |
|  | （200,200,100） |  |
|  | （0.8LA,0.8LB,0.8LC） |  |

附录C

测量不确定度评定示例