射线束测量分析仪校准规范编写说明

- 任务来源

依据国质检量函[2017] 25号《质检总局计量司关于国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知》等有关文件所列出的电离辐射计量技术委员会新上的和结转的国家计量技术法规制（修）订项目，2009年结转的项目《射线束测量分析仪校准规范》的起草单位已经变更为浙江省计量科学研究院。

- 规范制定必要性

射线束测量分析仪用于测量医用加速器等放射治疗设备高能光（电）子的剂量空间分布，是放射治疗领域关键质量控制设备之一。该系统的定位准确性与重复性、各轴方向的运动垂直度等因素都将影响医用加速器临床治疗剂量测量的准确性，因为射线束测量分析仪的不准确，会导致剂量空间分布测量的不准确，从而使放射治疗的计划于实际不一致，最终到时放射治疗剂量的偏差。所以射线束测量分析仪的准确与否，直接关系到患者放射治疗的准确与安全。

根据YY/T 1538-2017《放射治疗用自动扫描水模体系统性能和试验方法》对射线束测量分析仪的定位准确度、定位重复性以及各轴方向的运动垂直度有严格的要求。

而且经过我们的调研与试验，由于在长期使用过程中的老化或者使用不当，有不少射线束测量分析仪的定位准确度等不符合要求，因此对射线束测量分析仪进行校准，对射线束测量分析仪的定位准确度等进行校准和量值统一是很有必要的。

- 编写过程

2017年，浙江省计量科学研究院接到起草任务后，成立了此规范制定起草小组，并邀请山东省计量科学研究院参加共同完成起草工作，同时拟定了工作方案。

2018年初，规范起草人在前期工作的基础上展开进一步的文献调研、广泛开展对生产厂家和使用单位展开全面的调研工作，收集了大量的文献资料和使用单位的实际情况。

2018年下半年，起草小组进行了一系列实验，确定实验方法和标准器的选择。

2019年上半年分别使用激光跟踪仪、百分表以及自己研制的大范围高精度点衍射干涉三维坐标测量装置，对PTW MP3-M、MP3-XS三维水箱、IBA蓝水箱进行了实验，从经济和可操作性考虑，最后不限定测量设备，只对使用的射线束测量分析仪检测装置做了要求，只要符合要求并可以溯源到国家基标准都可以使用。

- 规范名称主要依据

《射线束测量分析仪校准规范》的主要参考资料和依据：

JJF1001-2011  通用计量术语及定义

JJF1035-2006  电离辐射计量术语及定义

JJF1071-2011  国家计量校准规范编写规则

JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

YY/T 1538-2017 放射治疗用自动扫描水模体系统性能和试验方法

AAPM TG-106加速器射线束数据测量设备和试验方法 (Accelerator beam data commissioning equipment and procedure)

- 规范的主要内容和主要技术关键

《射线束测量分析仪校准规范》的主要内容和技术参数：

主要参数是对射线束测量分析仪的定位准确度、定位重复性以及各轴方向的运动垂直度的校准。

  - 定位准确度

探测器沿各轴到达指定位置的误差不应超过0.2 mm。

  - 定位重复性

探测器沿各轴重复到达指定位置后，回到初始位置的重复性不应超过0.1 mm。

  - 各轴方向的运动垂直度

行程小于等于200 mm时，运行方向轴与其他各轴参考直线之间的偏移量不应超过0.5 mm。

行程大于200 mm时，运行方向轴与其他各轴参考直线之间的偏移量不应超过1.0 mm。

适用于通过探测器移动实现放射治疗用辐射场空间分布自动测量的射线束测量分析仪的校准。

- 计量标准

射线束测量分析仪检测装置，应符合下列主要技术指标

（1）可建立坐标系进行三维测量

（2）测量范围：600mm×600mm×600mm

（3）MPE：±0.03mm