射线束测量分析仪校准规范试验报告

1. 前言

依据国质检量函[2017] 25号《质检总局计量司关于国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知》等有关文件所列出的电离辐射计量技术委员会新上的和结转的国家计量技术法规制（修）订项目，2009年结转的项目《射线束测量分析仪校准规范》的起草单位已经变更为浙江省计量科学研究院。浙江省计量科学研究院联合山东省计量科学研究院，负责起草射线束测量分析仪校准规范，全国电离辐射计量技术委员会归口。

规范起草人查阅了相关的技术规范和国家标准，包括JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1035-2006《电离辐射计量术语及定义》、JJF 1071-2011《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、YY/T 1538-2017《放射治疗用自动扫描水模体系统性能和试验方法》、AAPM TG-106加速器射线束数据测量设备和试验方法《Accelerator beam data commissioning equipment and procedure》等技术资料，与部分使用单位进行技术交流，做现场试验，在此基础上形成了规范的征求意见稿。规范起草小组按照征求意见稿对几种型号的射线束测量分析仪进行了校准试验，以验证本规范所规定的校准项目和校准方法的合理性和可操作性。

2. 试验

2.1试验时间：2019年3月-2019年6月。

2.2试验对象

射线束测量分析仪

2.3项目

表1  射线束测量分析仪校准项目

| 序号 | 校准项目 | 计量特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定位准确度 | 探测器沿各轴到达指定位置的误差不应超过0.2 mm |
| 2 | 定位重复性 | 探测器沿各轴重复到达指定位置后，回到初始位置的重复性不应超过0.1 mm |
| 3 | 各轴方向的运动垂直度 | 1）行程小于等于200 mm时，运行方向轴与其他各轴参考直线之间的偏移量不应超过0.5 mm 2）行程大于200 mm时，运行方向轴与其他各轴参考直线之间的偏移量不应超过1.0 mm |

2.5计量标准

参考射线束测量分析仪检测装置，应符合下列主要技术指标：

（1）可建立坐标系进行三维测量

（2）测量范围：600mm×600mm×600mm

（3）MPE：±0.03mm

2.6 仪器型号

（1）MP3-M型，生产厂家：PTW，

（2）MPS-XS型，生产厂家：PTW

（3）Blue Phantom型，生产厂家：IBA

2.7 试验方法

按“射线束测量分析仪校准规范（征求意见稿）”进行。

3. 结果

按照校准规范的校准项目与方法，用参考标准剂量计对上述三种射线束测量分析仪进行试验，每种型号选择一台仪器，结果如下：

3.1定位准确度

表2三种射线束测量分析仪的定位准确度数据及结果

| 型号 | 定位准确度测量值/mm |  |  | 测量时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  |
| MP3-M | 0.145 | 0.115 | 0.066 | 2019.04.24 |
| MP3-XS | 0.044 | 0.061 | 0.048 | 2019.04.26 |
| Blue Phantom | 0.067 | 0.058 | 0.053 | 2019.05.06 |

由表2可以看出，试验所采用的三种常见的射线束测量分析仪各轴的定位准确度有一款水箱的两个轴大于0.1mm（最大为0.145mm），已经大于厂家宣传的指标小于0.1mm，从我们调研和试验情况也发现了这个问题，这也是我们制定该规范的初衷；总体都满足射线束测量分析仪校准规范（征求意见稿）中提出的计量特性（参考YY/T 1538-2017《放射治疗用自动扫描水模体系统性能和试验方法》）。

3.2 定位重复性

表3三种射线束测量分析仪的定位重复性数据及结果

| 型号 | 测量值/mm |  |  |  | 测量时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | ABC |  |
| MP3-M | 0.040 | 0.068 | 0.052 | 0.050 | 2019.04.24 |
| MP3-XS | 0.022 | 0.029 | 0.033 | 0.031 | 2019.04.26 |
| Blue Phantom | 0.032 | 0.055 | 0.047 | 0.042 | 2019.05.06 |

由表3可以看出，试验所采用的三种常见的射线束测量分析仪各轴的定位重复性均小于0.1mm，满足射线束测量分析仪校准规范（征求意见稿）中提出的计量特性。

3.3各轴方向的运动垂直度

表4三种射线束测量分析仪的各轴方向的运动垂直度数据及结果

| 型号 | 行程 mm | 测量值/mm |  |  | 测量时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |
| MP3-M | ＞200 | 0.534 | 0.438 | 0.402 | 2019.04.24 |
|  | ＝200 | 0.349 | 0.402 | 0.438 |  |
| MP3-XS | ＞200 | 0.314 | 0.398 | 0.349 | 2019.04.26 |
|  | ＝200 | 0.227 | 0.351 | 0.304 |  |
| Blue Phantom | ＞200 | 0.404 | 0.378 | 0.345 | 2019.05.06 |
|  | ＝200 | 0.295 | 0.256 | 0.267 |  |

由表4可以看出，试验所采用的三种常见的射线束测量分析仪各轴方向的运动垂直度都测试了大小行程，其中大行程选取轴运动范围的80%左右，小行程就选取200mm；各轴方向的运动垂直度只有一款水箱的一个轴在大行程时最大偏移量大于0.5mm（为0.534mm）；总体都满足射线束测量分析仪校准规范（征求意见稿）中提出的计量特性。

以上三种型号的射线束测量分析仪是目前市场上最常见的射线束测量分析仪，综合以上试验显示，所起草的校准规范提出的校准项目与射线束测量分析仪的主要计量性能参数相符，校准方法适用于现场和实验室操作，具有可行性。试验结果表明，依据相关国家标准、技术规范与国内实际应用情况，校准项目及性能参数是科学合理的。

试验员：陈  灿  核验员：毛定立

《射线束测量分析仪校准规范》起草小组

2019年6月30日